## SEMESTRAL
#VALUE! |  |  |  | REGISTRO DE CALIBRAÇÃO | [25 empty] | Fábrica: Nerópolis Pilar: FSQ Capítulo: Calibração | Revisão: 07 Elaborado por: Rodrigo Lima Revisado por: Deniscley Caldeira da Silva Aprovado por: Bruno Ferreira de Faria Elaborado em: 21/09/2017 Revisado em: 28/05/2026 Código: AN-NR-MAN-1001
LOCAL (LOCATION): | SharePoint | #VALUE! | [30 empty] | NO PRAZO | APROVADO
[33 empty] | CALIBRAR | REPROVADO
EMPRESA ( COMPANY) : | SUPORTY CALIBRAÇÕES - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL EIRELLI | #VALUE! | [30 empty] | - | A DEFINIR
FREQUÊNCIA (FREQUENCY) : | SEMESTRAL | [31 empty] | ATRASADO | AGUARDANDO CERTIFICADO | AGUARDANDO CERTIFICADO | AGUARDANDO CERTIFICADO | AGUARDANDO CERTIFICADO
ETIQUETA TAG | ETIQUETA ANTERIOR PREVIOUS LABEL | COR DA ETIQUETA LABEL COLOR | INSTRUMENTO INSTRUMENT | ÁREA SECTOR | LOCALIZAÇÃO LOCATION | EQUIPAMENTO EQUIPMENT | DESCRIÇÃO DESCRIPTION | RANGE RANGE | FAIXA DE USO RANGE OF USE | PCC | PPRO | NORMA STANDARD | CONTROLE CONTROL | EQUIPAMENTO CRITICO? CRITIC EQUIPAMENT? | DATA DE CALIBRAÇÃO CALIBRATION DATE | DATA CALIBRAÇÃO PRÓXIMA CALIBRATION DATE (NEXT) | N° CERTIFICADO - ANTERIOR CERTIFICATE NUMBER - PREVIUS | N° CERTIFICADO CERTIFICATE NUMBER | ERRO MÁXIMO ENCONTRADO MAXIMUM ERROR FOUND | PONTO MAIOR ERRO MAJOR ERROR POINT | ERRO ERROR | ERRO MÁXIMO ACEITÁVEL MAXIMUM ERROR ACCEPTED | UNIDADE DE MEDIDA UNIT OF MEASUREMENT | CORREÇÃO? CORRECTION | STATUS STATUS | N° SAP SAP NUMBER | N° PLANO PLAN NUMBER | EMPRESA COMPANY | RESPONSÁVEL POR VALIDAR O CERTIFICADO RESPONSIBLE FOR VALIDATING THE CERTIFICATE | STATUS (DIAS) STATUS (DAYS) | OBSERVAÇÃO OBSERVATION
GAB-0016 | - | VERMELHA | CALIBRE DE FURO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CALIBRE DE FURO | CALIBRE DE FURO | 0,45 a 1,50mm | 0,45 a 1,50mm | X | - | - | - | SIM | 2026-04-17 | 2026-10-17 | 2025-10152 | 2026-03883 | 0.012 | - | 0.012 | - | mm | NÃO | A DEFINIR | 11599516 | IRI-GAB0016 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GAB-0017 | - | VERMELHA | CALIBRE DE FURO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CALIBRE DE FURO | CALIBRE DE FURO | 0,45 a 1,50mm | 0,45 a 1,50mm | X | - | - | - | SIM | 2026-04-17 | 2026-10-17 | 2025-10153 | 2026-03884 | 0.012 | - | 0.012 | - | mm | NÃO | A DEFINIR | 11599887 | IRI-GAB0017 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GAB-0018 | - | VERMELHA | CALIBRE DE FURO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CALIBRE DE FURO | CALIBRE DE FURO | 0,45 a 1,5mm | 0,45 a 1,5mm | X | - | - | - | SIM | 2026-07-02 | 2027-01-02 | 2025-11796 | 2026-05850 | 0.062 | - | 0.062 | - | mm | NÃO | A DEFINIR | 11604001 | IRI-GAB-0018 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
GAB-0019 | - | VERMELHA | CALIBRE DE FURO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CALIBRE DE FURO | CALIBRE DE FURO | 1,5 a 3mm | 1,5 a 3mm | X | - | - | - | SIM | 2026-07-02 | 2027-01-02 | 2025-11797 | 2026-05851 | 0.021 | - | 0.021 | - | mm | NÃO | A DEFINIR | 11604002 | IRI-GAB-0019 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
GAB-0020 | - | VERMELHA | CALIBRE DE FURO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CALIBRE DE FURO | CALIBRE DE FURO | 1,5 a 3mm | 1,5 a 3mm | X | - | - | - | SIM | 2026-04-17 | 2026-10-17 | 2025-10154 | 2026-03885 | 0.012 | - | 0.012 | - | mm | NÃO | A DEFINIR | 11599517 | IRI-GAB0020 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GAB-0021 | - | VERMELHA | CALIBRE DE FURO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CALIBRE DE FURO | CALIBRE DE FURO | 1,5 a 3mm | 1,5 a 3mm | X | - | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2026-11-11 | 2025-10649 | 2026-05071 | 0.062 | - | 0.062 | - | mm | NÃO | A DEFINIR | 11599518 | IRI-GAB0021 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8530 | - | VERDE | TEMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 4 | LINHA 4 | -200 a 600ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09246 | 2026-02643 | 0.4 | - | 0.4 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542184 | IRI-TE-8530 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO |  | ;
CIT-6023A | - | VERMELHA | CONDUTIVÍMETRO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA A | 0 a 2000 mS/cm | 60 a 100 mS/cm | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09130 | 2026-02571 | 1.04 | - | 1.04 | - | mS/cm | NÃO | A DEFINIR | 11599627 | IRI-CIT6023A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CIT-6025A | - | VERMELHA | CONDUTIVÍMETRO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA C | 0 a 2000 mS/cm | 60 a 100 mS/cm | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09131 | 2026-02572 | 1.22 | - | 1.22 | - | mS/cm | NÃO | A DEFINIR | 11599629 | IRI-CIT6025A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CIT-6026A | - | VERMELHA | CONDUTIVÍMETRO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA D | 0 a 2000 mS/cm | 60 a 100 mS/cm | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09132 | 2026-02573 | 1.18 | - | 1.18 | - | µS/cm | NÃO | A DEFINIR | 11599630 | IRI-CIT6026A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-8542 | - | VERMELHA | CONTROLADOR / INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE 170G | TEMPERATURA SALMOURA | TEMPERATURA SALMOURA | -200 a 600 ◦C | 87 a 92 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10109 | 2026-03894 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11601347 | IRI-TIC-8542 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A200-04 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 04 | TBA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO | 0 a 300ºC | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10097 | 2026-03902 | 0.455 | -- | 0.455 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540762 | IRITICA20004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A200-06 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 06 | TBA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO | 0 a 300ºC | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10099 | 2026-03906 | 0.271 | -- | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540771 | IRITICA20006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A200-07 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 07 | TBA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO | 0 a 300 °C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10136 | 2026-03915 | 0.155 | -- | 0.155 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540780 | IRITICA20007 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A200-09 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 09 | TBA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO | 0 a 300 °C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10103 | 2026-03910 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540796 | IRITICA20009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A203-04 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 04 | SUPER AQUECIMENTO DE AR | 0 a 300ºC | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10512 | 2026-03905 | 0.155 | -- | 0.155 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540763 | IRITICA20034 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A203-06 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 06 | SUPER AQUECIMENTO DE AR | 0 a 300ºC | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10100 | 2026-03907 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540772 | IRITICA20036 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A203-07 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 07 | SUPER AQUECIMENTO DE AR | 0 a 300 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10118 | 2026-03917 | 0.155 | -- | 0.155 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540781 | IRITICA20037 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A203-09 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 09 | SUPER AQUECIMENTO DE AR | 0 a 300 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10115 | 2026-03912 | 0.255 | -- | 0.255 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540797 | IRITICA20039 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A205-04 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 04 | BARREIRA DE VAPOR | 0 a 300ºC | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10098 | 2026-03903 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540764 | IRITICA20054 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A205-06 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 06 | BARREIRA DE VAPOR | 0 a 300ºC | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10113 | 2026-03909 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540773 | IRITICA20056 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A205-07 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 07 | BARREIRA DE VAPOR | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10112 | 2026-03914 | 0.255 | -- | 0.255 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540782 | IRITICA20057 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A205-09 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 09 | BARREIRA DE VAPOR | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10117 | 2026-03913 | 0.271 | -- | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540798 | IRITICA20059 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A206-04 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 04 | BANHO DE PERÓXIDO | 0 a 300ºC | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10114 | 2026-03904 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540765 | IRITICA20064 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A206-06 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 06 | BANHO DE PERÓXIDO | 0 a 300 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10102 | 2026-03908 | 0.271 | -- | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540774 | IRITICA20066 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A206-07 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 07 | BANHO DE PERÓXIDO | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10137 | 2026-03916 | 0.155 | -- | 0.155 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540783 | IRITICA20067 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A206-09 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 09 | BANHO DE PERÓXIDO | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10104 | 2026-03911 | 0.333 | -- | 0.333 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540799 | IRITICA20069 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A302-03 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 3 / LINHA 03 | BARREIRA DE VAPOR | 0 a 300 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10125 | 2026-03918 | 0.271 | -- | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540756 | IRI-TIC-A302 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A305-03 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 3 / LINHA 03 | SUPER AQUECEDOR DE AR | 0 a 300 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10126 | 2026-03919 | 0.271 | -- | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540757 | IRI-TIC-A305 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-A306-03 | - | VERMELHA | CONTROLADOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 3 / LINHA 03 | AQUECEDOR DE TUBO | 0 a 300 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10127 | 2026-03920 | 0.255 | -- | 0.255 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540758 | IRI-TIC-A306 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8550 | TIC-8550 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA | CEREAIS | ENVASE 170G | PREPARAÇÃO SALMOURA | TEMPERATURA SALMOURA | 0 a 160°C | 70 - 90°C | X | - | - | - | SIM | 2025-10-19 | 2026-04-19 | 2025-03612 | 2025-10134 | 0.31 | -- | 0.31 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606550 | IRI-TI-8550 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TI-8560 | TIC-8560 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA | CEREAIS | ENVASE 170G | PREPARAÇÃO CALDA | TEMPERATURA SALMOURA | 0 a 160°C | 70 - 90°C | X | - | - | - | SIM | 2025-10-19 | 2026-04-19 | 2025-03613 | 2025-10135 | 0.26 | -- | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606551 | IRI-TI-8560 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
CIT-6027A | - | VERMELHA | CONDUTIVÍMETRO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA E | 0 a 2000 mS/cm | 60 a 100 mS/cm | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09133 | 2026-02574 | 1.32 | - | 1.32 | - | mS/cm | NÃO | A DEFINIR | 11599631 | IRI-CIT6027A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8500 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 1 | LINHA 1 | 0 a 160ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09138 | 2026-02594 | 0.315 | - | 0.315 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540807 | IRI-TI-8500 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8510 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 2 | LINHA 2 | 0 a 160ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09139 | 2026-02595 | 0.315 | - | 0.315 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540808 | IRI-TI-8510 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8520 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 3 | LINHA 3 | 0 a 160ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09140 | 2026-02596 | 0.313 | - | 0.313 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540809 | IRI-TI-8520 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8530 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 4 | LINHA 4 | 0 a 160ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09141 | 2026-02597 | 0.271 | - | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540810 | IRI-TI-8530 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8540 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 5 | LINHA 5 | 0 a 160ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09142 | 2026-02598 | 0.235 | - | 0.235 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540811 | IRI-TI-8540 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-A6009A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA A | -50 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09162 | 2026-02605 | 0.26 | - | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603048 | IRI-TIA6009A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-D6017A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA D | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09164 | 2026-02606 | 0.26 | - | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599618 | IRI-TID6017A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-C6014A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA C | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09163 | 2026-02607 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599619 | IRI-TIC6014A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-E6020A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA E | -50 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09165 | 2026-02600 | 0.161 | - | 0.161 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599620 | IRI-TIE6020A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-6026A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA D | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09202 | 2026-02608 | 0.16 | - | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599621 | IRI-TI6026A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-6025A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA C | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09201 | 2026-02609 | 0.16 | - | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599622 | IRI-TI6025A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-6027A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA E | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09203 | 2026-02610 | 0.18 | - | 0.18 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599625 | IRI-TI6027A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4800A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4800 | - | 0 a 100 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10119 | 2026-01867 | 0.16 | - | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599908 | IRI-TI-4800A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4800B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4800 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10120 | 2026-01868 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11601334 | IRI-TI-4800B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4801A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4801 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10121 | 2026-01869 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599909 | IRI-TI4801A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4801B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4801 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10122 | 2026-01870 | 0.16 | - | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599910 | IRI-TI4801B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4802A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4802 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10123 | 2026-01871 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599911 | IRI-TI4802A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4802B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4802 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10124 | 2026-01872 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599912 | IRI-TI4802B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4803A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TOLVA 17 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10138 | 2026-03895 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603583 | IRI-TI-4803A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4900A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4900 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10132 | 2026-01873 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599915 | IRI-TI4900A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4900B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4900 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10130 | 2026-01874 | 0.16 | - | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599916 | IRI-TI4900B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4901A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4901 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10133 | 2026-01875 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599917 | IRI-TI4901A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4901B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4901 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10131 | 2026-01876 | 0.16 | - | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599918 | IRI-TI4901B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4902A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4902 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10129 | 2026-01877 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599919 | IRI-TI4902A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4902B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4902 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10128 | 2026-01878 | 0.16 | - | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599920 | IRI-TI4902B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-4903A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TOLVA 18 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10139 | 2026-03896 | 0.162 | - | 0.162 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599921 | IRI-TI4903A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-9100 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE 1,7Kg | COMACO 1,7kg | TEMPERATURA DA SALMOURA | 0 a 100 ◦C | 60 A 80 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10110 | 2026-03901 | 0.44 |  | 0.44 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595674 | IRI-TI-9100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8541 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE 170G | ZILLI BELLINI 2 | TEMPERATURA SALMOURA | 0 a 200°C | 87 - 92°C | X | - | - | - | SIM | 2025-10-12 | 2026-04-12 | 2025-03604 | 2025-10108 | 0.16 | -- | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11601341 | IRI-TI-8541 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TI-6023A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA A | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09200 | 2026-02611 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599626 | IRI-TI6023A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4002A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4002 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11604 | 2026-04592 | 0.063 | - | 0.063 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607320 | IRI-TI-4002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4002B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4002 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11605 | 2026-04593 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607321 | IRI-TI-4002B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4004A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4004 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00023 | 2026-06759 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606552 | IRI-TI-4004A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4004B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4004 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00024 | 2026-06760 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606553 | IRI-TI-4004B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4101A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4101 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11606 | 2026-04594 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607322 | IRI-TI-4101A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4101B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4101 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11607 | 2026-04595 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607323 | IRI-TI-4101B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4001 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4001 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200°C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-11602 | 2026-02581 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607318 | IRI-TI-4001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4103A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4103 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11608 | 2026-04596 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556320 | IRI-TI-4103 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4103B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4103 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11609 | 2026-04597 | 0.063 | - | 0.063 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607324 | IRI-TI-4103B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4102 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4102 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09155 | 2026-02582 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540668 | IRI-TI-4102 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4105A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4105 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2026-02604 | 2026-04598 | 0.063 | - | 0.063 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607325 | IRI-TI-4105A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4105B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4105 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11611 | 2026-04599 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607326 | IRI-TI-4105B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4104 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4104 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 500 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09160 | 2026-02601 | 0.26 | - | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540669 | IRI-TI-4104 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4201B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4201 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-21 | 2026-12-21 | 2025-11613 | 2026-05862 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607327 | IRI-TI-4201B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4202A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4202 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 150 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00025 | 2026-06761 | 0.19 |  | 0.19 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606554 | IRI-TI-4202A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4202B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4202 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00026 | 2026-06762 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606555 | IRI-TI-4202B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4204A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4204 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00027 | 2026-06763 | 0.258 |  | 0.258 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606556 | IRI-TI-4204A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4204B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4204 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00028 | 2026-06764 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606557 | IRI-TI-4204B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4301A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4301 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00029 | 2026-06765 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606558 | IRI-TI-4301A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4301B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4301 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00030 | 2026-06766 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606559 | IRI-TI-4301B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4302A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4302 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11614 | 2026-04600 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540674 | IRI-TI-4302 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4302B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4302 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11615 | 2026-04601 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607328 | IRI-TI-4302B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4304A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4304 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11616 | 2026-04604 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540676 | IRI-TI-4304 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4304B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4304 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11617 | 2026-04605 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607329 | IRI-TI-4304B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4201A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4201 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 °C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-11612 | 2026-02583 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540670 | IRI-TI-4201 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4401A |  | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09156 | 2026-02602 | 0.158 |  | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606560 | IRI-TI-4401A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4402B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4402 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-11805 | 2026-05863 | 0.158 |  | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606562 | IRI-TI-4402B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4402A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4402 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-11804 | 2026-05864 | 0.163 | - | 0.163 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606563 | IRI-TI-4402A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4404A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4404 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-12430 | 2026-05865 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606564 | IRI-TI-4404A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4404B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4404 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-12431 | 2026-05866 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606565 | IRI-TI-4404B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4501A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4501 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-12432 | 2026-05867 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606566 | IRI-TI-4501A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4501B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4501 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-12433 | 2026-05868 | 0.163 | - | 0.163 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606567 | IRI-TI-4501B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4502A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4502 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11802 | 2026-04602 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4502B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4502 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11803 | 2026-04603 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4504A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4504 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-12434 | 2026-05869 | 0.163 | - | 0.163 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606568 | IRI-TI-4504A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4504B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4504 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-12435 | 2026-05870 | 0.157 | - | 0.157 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606569 | IRI-TI-4504B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4601A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4601 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 160 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00040 | 2026-06775 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556323 | IRI-TI-4601A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4601B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4601 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00041 | 2026-06776 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556325 | IRI-TI-4601B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4602A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4602 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 160 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00031 | 2026-06767 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556334 | IRI-TI-4602A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4602B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4602 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00032 | 2026-06768 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556336 | IRI-TI-4602B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4604A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4604 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 100 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00033 | 2026-06769 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556345 | IRI-TI-4604A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4701A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4701 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 160 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00034 | 2026-06770 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556352 | IRI-TI-4701A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4701B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4701 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00035 | 2026-06771 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556354 | IRI-TI-4701B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4702A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4702 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 160 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00036 | 2026-06772 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556348 | IRI-TI-4702A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4702B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4702 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00037 | 2026-06773 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556350 | IRI-TI-4702B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-4704A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4704 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 100 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00038 | 2026-06774 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556373 | IRI-TI-4704A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-3000 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 01 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 100 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10639 | 2026-04582 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541806 | IRI-TI3000 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3002 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 02 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 250 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10645 | 2026-04583 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541808 | IRI-TI3002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3004 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 03 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 250 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10640 | 2026-04584 | 0.157 | - | 0.157 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541809 | IRI-TI3004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3006 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 04 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 150 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-05-04 | 2025-11-04 | 2024-10214 | 2025-04686 | 0.07 | - | 0.07 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541810 | IRI-TI3006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TI-3010 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 06 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 250 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10643 | 2026-04587 | 0.066 | - | 0.066 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541807 | IRI-TI3010 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3012 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 07 | TEMPERATURA DA ÁGUA RESFRIAMENTO | 0 a 250 ◦C | 15 a 45 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10644 | 2026-04588 | 0.067 | - | 0.067 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603998 | IRI-TI-3012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-2001 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | TEMPERATURA ENTRADA PASTEURIZADOR | 0 a 200 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-11858 | 2026-05857 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540684 | IRI-TI-2001 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-2002 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | TEMPERATURA ENTRADA HOLDING | 0 a 200 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-11859 | 2026-05858 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541792 | IRI-TI-2002 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-2003 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | TEMPERATURA SAÍDA HOLDING | 0 a 200 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-11860 | 2026-05859 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542038 | IRI-TI-2003 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-2004 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | TEMPERATURA SAÍDA PARA ENVASE | 0 a 200 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-11861 | 2026-05860 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540661 | IRI-TI-2004 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-2300 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE COPOS E LATAS | TQ PULMÃO POLPA | TEMPERATURA | 0 a 200 ◦C | 80 a 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2026-11-20 | 2025-10638 | 2026-05089 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606570 | IRI-TI-2300 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-0042 | TT42.1 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TEMPERATURA ENTRADA PASTEURIZADOR | 0 a 200 ◦C | 70 a 80 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-21 | 2026-12-21 | 2026-00019 | 2026-05894 | 0.23 | - | 0.23 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11538966 | IRI-TT-TT42 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-0044M | TT44M | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TEMPERATURA ENTRADA HOLDING | 0 a 200 ◦C | 115 a 142 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00020 | 2026-06756 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11538963 | IRI-TT-TT44M | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-0045 | TT45 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TEMPERATURA SAÍDA HOLDING | 0 a 200 ◦C | 115 a 142 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00021 | 2026-06757 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11538961 | IRI-TT-TT45 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-0064M | TT64 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TEMPERATURA SAÍDA PARA ENVASE | 0 a 200 ◦C | 10 a 45 ◦°C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00022 | 2026-06758 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11538960 | IRI-TT-TT64M | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TI-3008 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 05 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 250 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10641 | 2026-04585 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541811 | IRI-TI-3008 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3009 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 05 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 100 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10642 | 2026-04586 | 0.18 | - | 0.18 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541812 | IRI-TI-3009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-0021 | TT21 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | TEMPERATURA ENTRADA PASTEURIZADOR | 0 a 200 ◦C | 70 a 80 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01462 | 2026-07984 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541344 | IRI-TT-21 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-0020.1 | TI-0020 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | TEMPERATURA ENTRADA HOLDING | 0 a 200 ◦C | 98 a 125 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01461 | 2026-07983 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541441 | IRI-TT-20 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-0025 | TT25 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | TEMPERATURA SAÍDA HOLDING | 0 a 200 ◦C | 98 a 125 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01460 | 2026-07985 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541442 | IRI-TT-25 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-0055 | TT55 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | TEMPERATURA SAÍDA PARA ENVASE | 0 a 200 ◦C | 10 a 45 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01459 | 2026-07986 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11597138 | IRI-TT55 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TIC-9200 | - | VERMELHA | CONTROLALDOR / INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | PREPARAÇÃO SALMOURA L1 | TEMPERATURA DA SALMOURA | 0 a 100 ◦C | 80 a 100°C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10107 | 2026-03899 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11601339 | IRI-TIC-9200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-4401B |  | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09185 | 2026-02603 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606561 | IRI-TI-4401B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1100A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1100 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09170 | 2026-02613 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597195 | IRI-TI-1100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1100B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1100 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09171 | 2026-02614 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597197 | IRI-TI-1100B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1200A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1200 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09172 | 2026-02615 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597198 | IRI-TI-1200A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1200B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1200 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09173 | 2026-02616 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597199 | IRI-TI-1200B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1300A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1300 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09174 | 2026-02617 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597200 | IRI-TI-1300A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1300B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1300 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 250 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09175 | 2026-02618 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597201 | IRI-TI-1300B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1400A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1400 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09176 | 2026-02619 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597202 | IRI-TI-1400A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1400B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1400 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09177 | 2026-02620 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597203 | IRI-TI-1400B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1401A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09178 | 2026-02621 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597204 | IRI-TI-1401A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1401B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09179 | 2026-02622 | 0.158 | - | 0.158 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597205 | IRI-TI-1401B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1500A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1500 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 150 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09180 | 2026-02623 | 0.162 | - | 0.162 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597206 | IRI-TI-1500A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1500B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1500 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 150 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09181 | 2026-02624 | 0.262 | - | 0.262 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597207 | IRI-TI-1500B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1600A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1500 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09182 | 2026-02625 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597208 | IRI-TI-1600A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-1600B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1600 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09183 | 2026-02626 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597209 | IRI-TI-1600B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5001A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5001 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09166 | 2026-02627 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541255 | IRI-TI-5001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5001B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5001 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09167 | 2026-02628 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556585 | IRI-TI-5001B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5002A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5002 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09168 | 2026-02629 | 0.359 | - | 0.359 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541256 | IRI-TI-5002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5002B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5002 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09169 | 2026-02630 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556537 | IRI-TI-5002B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5003A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5003 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09143 | 2026-02631 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541257 | IRI-TI-5003A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5003B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5003 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09144 | 2026-02632 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556540 | IRI-TI-5003B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5101A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5101 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11596 | 2026-03269 | 0.24 | - | 0.24 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541258 | IRI-TI-5101A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5101B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5101 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11597 | 2026-03291 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556535 | IRI-TI-5101B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5102A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5102 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11598 | 2026-03270 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541259 | IRI-TI-5102A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5102B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5102 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11599 | 2026-03292 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556550 | IRI-TI-5102B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5103A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5103 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11600 | 2026-03294 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541260 | IRI-TI-5103A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5103B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5103 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11601 | 2026-03293 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556552 | IRI-TI-5103B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5101A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5101 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11634 | 2026-03302 | 0.375 | - | 0.375 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542275 | IRI-TT-5101A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5101B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5101 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11635 | 2026-03301 | 0.316 | - | 0.316 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556534 | IRI-TT-5101B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5102A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5102 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11636 | 2026-03303 | 0.286 | - | 0.286 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542277 | IRI-TT-5102A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5102B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5102 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11637 | 2026-03273 | 0.327 | - | 0.327 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556549 | IRI-TT-5102B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5103A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5103 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11638 | 2026-03304 | 0.299 | - | 0.299 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542279 | IRI-TT-5103A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5103B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5103 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 .. 100 °C | 80 .. 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-11639 | 2026-03274 | 0.36 | - | 0.36 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556551 | IRI-TT-5103B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5201A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5201 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09145 | 2026-02633 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541261 | IRI-TI-5201A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5201B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5201 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09146 | 2026-03261 | 0.359 | - | 0.359 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556562 | IRI-TI-5201B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5202A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5202 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09147 | 2026-03262 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541262 | IRI-TI-5202A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5202B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5202 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09148 | 2026-03263 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556566 | IRI-TI-5202B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5401A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09149 | 2026-03264 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541265 | IRI-TI-5401A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5401B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09150 | 2026-03265 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556589 | IRI-TI-5401B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-5402A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5402 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09151 | 2026-03266 | 0.159 | - | 0.159 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541266 | IRI-TI-5402A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3600 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 06 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10145 | 2026-03936 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540653 | IRI-TI-3600 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3100 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 01 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10140 | 2026-03933 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540648 | IRI-TI-3100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3110 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 10 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10147 | 2026-03938 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540657 | IRI-TI-3110 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3200 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 02 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10141 | 2026-03934 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540649 | IRI-TI-3200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3210 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 11 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10148 | 2026-03939 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540658 | IRI-TI-3210 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3300 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 03 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-16 | 2026-10-16 | 2025-10142 | 2026-03931 | 0.15 | -- | 0.15 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540650 | IRI-TI-3300 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3310 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 13 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10149 | 2026-03941 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597211 | IRI-TI-3310 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3400 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 04 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-16 | 2026-10-16 | 2025-10143 | 2026-03932 | 0.271 | -- | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540651 | IRI-TI-3400 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3500 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 05 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10144 | 2026-03935 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540652 | IRI-TI-3500 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3510 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 12 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10150 | 2026-03940 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540688 | IRI-TI-3510 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3610 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | VOLPACK 15 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10090 | 2026-03942 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597212 | IRI-TI-3610 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3700 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 07 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 96 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-04-02 | 2025-10-02 | 2024-09422 | 2025-03585 | 0.47 | -- | 0.47 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540654 | IRI-TI-3700 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TI-3710.1 | TI-3710 | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | VOLPACK 16 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10091 | 2026-03943 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597213 | IRI-TI-3710 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3800 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 08 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-04-02 | 2025-10-02 | 2024-09424 | 2025-03586 | 0.47 | -- | 0.47 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540655 | IRI-TI-3800 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TI-3900 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL (MALHA RESISTENCIA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 09 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200 ◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10146 | 2026-03937 | 0.129 | -- | 0.129 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540656 | IRI-TI-3900 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-9210 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | TEMPERATURA DA SALMOURA | 0 a 200 ◦C | 60 A 80 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10106 | 2026-03897 | 0.45 | -- | 0.45 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11601342 | IRI-TI-9210 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-9300 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | TEMPERATURA DA SALMOURA | 0 a 200 ◦C | 80 A 100 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10105 | 2026-03898 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11601343 | IRI-TI-9300 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TIC-9201 | - | VERMELHA | CONTROLADOR / INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | PREPARAÇÃO SALMOURA L2 | TEMPERATURA DA SALMOURA LINHA 02 | 0 a 100 ◦C | 80 a 100°C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10111 | 2026-03900 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11601340 | IRI-TIC-9201 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-9100A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07967 | 2026-01481 | 0.38 | - | 0.38 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541278 | IRI-TI-9100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9100B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07968 | 2026-01482 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541279 | IRI-TI-9100B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9110A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07969 | 2026-01483 | 0.28 | - | 0.28 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541282 | IRI-TI-9110A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9110B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07970 | 2026-01484 | 0.27 | - | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541283 | IRI-TI-9110B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9120A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07971 | 2026-01485 | 0.19 | - | 0.19 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541286 | IRI-TI-9120A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9120B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07972 | 2026-01486 | 0.27 | - | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541287 | IRI-TI-9120B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9130A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07973 | 2026-01487 | 0.26 | - | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541290 | IRI-TI-9130A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9130B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07974 | 2026-01488 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541291 | IRI-TI-9130B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9140A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07975 | 2026-01489 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541294 | IRI-TI-9140A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9140B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07976 | 2026-01490 | 0.27 | - | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541295 | IRI-TI-9140B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9250A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07981 | 2026-01491 | 0.27 | - | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541802 | IRI-TI-9250A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9250B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07982 | 2026-01492 | 0.27 | - | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541803 | IRI-TI-9250B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-6060A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01465 | 2026-08007 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541360 | IRI-TI-6060A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6060B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01466 | 2026-08008 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541361 | IRI-TI-6060B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-9260A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08040 | 2026-01493 | 0.36 | - | 0.36 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541800 | IRI-TI-9260A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9260B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08041 | 2026-01494 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541801 | IRI-TI-9260B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9270A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08042 | 2026-01495 | 0.26 | - | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541798 | IRI-TI-9270A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9270B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08043 | 2026-01496 | 0.19 | - | 0.19 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541799 | IRI-TI-9270B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9280A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07979 | 2026-01497 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541796 | IRI-TI-9280A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-9280B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 200 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07980 | 2026-01498 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541797 | IRI-TI-9280B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TI-6000A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01479 | 2026-07999 |  |  | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541348 | IRI-TI-6000A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6000B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01480 | 2026-08000 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606571 | IRI-TI-6000B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6040A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01467 | 2026-08003 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541356 | IRI-TI-6040A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6040B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01468 | 2026-08004 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11603006 | IRI-TI-6040B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6080A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01475 | 2026-08011 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541368 | IRI-TI-6080A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6080B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01476 | 2062-08012 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541369 | IRI-TI-6080B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6090A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01463 | 2026-08013 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11595841 | IRI-TI-6090A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6090B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01464 | 2026-08014 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11595842 | IRI-TI-6090B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6100A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01477 | 2026-08015 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11595851 | IRI-TI-6100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6100B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01478 | 2026-08016 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11595854 | IRI-TI-6100B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6030A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01469 | 2026-08001 |  |  | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541354 | IRI-TI-6030A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6030B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01470 | 2026-08002 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606572 | IRI-TI-6030B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6050B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01472 | 2026-08006 |  |  | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606573 | IRI-TI-6050B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6050A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01471 | 2026-08005 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541358 | IRI-TI-6050A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6070A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01473 | 2026-08009 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541364 | IRI-TI-6070A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-6070B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01474 | 2026-08010 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11541365 | IRI-TI-6070B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TI-5402B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5402 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09152 | 2026-03267 | 0.259 | - | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556591 | IRI-TI-5402B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-A6009A | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA A | 0 a 70 m³ /h | 0 a 70 m³ /h | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09204 | 2026-02577 | 0.158 | 70 | 0.22571 | 0.5 | m³/h | NÃO | APROVADO | 11603056 | IRI-FIA6009A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-C6014A | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA C | 0 a 70 m³ /h | 0 a 70 m³ /h | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09205 | 2026-02578 | 0.18 | 52.5 | 0.34286 | 0.5 | m³/h | NÃO | APROVADO | 11603057 | IRI-FIC6014A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-D6017A | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA D | 0 a 72 m³ /h | 0 a 72 m³ /h | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09206 | 2026-02579 | 0.158 | 54 | 0.29259 | 0.5 | m³/h | NÃO | APROVADO | 11603058 | IRI-FID6017A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-0003 | FI5-03 | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 A 50000 L/h | 1000 A 18000 L/h | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-11801 | 2026-03893 | 12.5 | 18000 | 0.069444 | 0.5 | L/h | NÃO | APROVADO | 11597139 | IRI-FI5-03 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI1-01 | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 a 28000L/h | 1500 a 6000 L/h | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-11800 | 2026-05852 | 1.4 | 6000 | 0.023333 | 0.5 | L/h | NÃO | APROVADO | 11602448 | IRI-FI1-01 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
FI-0001 | FI5-01 | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 a 20000L/h | 1000 a 9000L/h | X | - | - | - | SIM | 2026-02-10 | 2026-08-10 | 2025-07946 | 2026-01458 | 1.7 | 9000 | 0.018889 | 0.5 | L/h | NÃO | APROVADO | 11600111 | IRI-FI5-01 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PH-0018 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-02-20 | 2026-08-20 | 2025-08036 | 2026-01567 | 0.032 | - | 0.032 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11596966 | IRI-PH-0018 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PH-0024 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | ETA | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-02-20 | 2026-08-20 | 2025-07991 | 2026-01568 | 0.041 | - | 0.041 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11596964 | IRI-PH0024 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PH-0025 | 4935 | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-02-25 | 2026-08-25 | 2025-08529 | 2026-01570 | 0.035 | - | 0.035 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599894 | IRI-4935 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PH-0004 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-01-10 | 2025-11835 | 2026-06777 | 0.031 | - | 0.031 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599872 | IRI-PH-0004 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0032 | PHIT-01 | VERMELHA | PHMETRO | UTILIDADES | ETE | PHGAMETRO | GASÔMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-02-26 | 2026-08-26 | 2025-08530 | 2026-01571 | 0.042 | - | 0.042 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11542370 | IRI-PHIT-01 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PH-0001 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | ETE | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10pH | X | - | - | - | SIM | 2026-01-08 | 2026-07-08 | 2025-06035 | 2025-11832 | 0.022 | - | 0.022 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11598666 | IRI-PH-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
PH-0036 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-15 | 2027-01-15 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06785 | 0.022 | - | 0.022 | 0.5 | pH | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0037 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-15 | 2027-01-15 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06786 | 0.031 | - | 0.031 | 0.5 | pH | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0035 | PH-936 | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-01-10 | 2025-11834 | 2026-06778 | 0.031 | - | 0.031 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599892 | IRI-PH-936 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0008 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-02-25 | 2026-08-25 | 2025-11829 | 2026-01569 | 0.042 | - | 0.042 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599895 | IRI-PH-0008 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
3380-PH-001 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-01-10 | 2025-11837 | 2026-06779 | 0.035 | - | 0.035 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599878 | IRI-3380PH01 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0034 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | DESENVASE | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-05-13 | 2026-11-13 | 2025-10974 | 2026-05095 | 0.041 | - | 0.041 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599879 | IRI-18090388 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PH-0016 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | MOLHOS | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-15 | 2027-01-15 | 2025-11828 | 2026-06784 | 0.042 | - | 0.042 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599882 | IRI-PH-0016 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0017 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO |  | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-01-10 | 2025-11836 | 2026-06780 | 0.031 | - | 0.031 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599883 | IRI-PH-0017 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0020 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | DESENVASE | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-27 | 2027-01-27 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07822 | 0.031 |  |  | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0019 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-05-13 | 2026-11-13 | 2025-10976 | 2026-05094 | 0.032 | - | 0.032 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11599896 | IRI-PH-0019 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-E6020A | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA E | 0 a 70 m³ /h | 0 a 70 m³ /h | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09207 | 2026-02580 | 0.18 | 52.5 | 0.34286 | 0.5 | m³/h | NÃO | APROVADO | 11603059 | IRI-FIE6020A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PH-0026 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-06-25 | 2026-12-24 | 2025-11831 | 2026-05882 | 0.041 | - | 0.041 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11586884 | IRI-PH-0026 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PH-0028 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-01-10 | 2026-00051 | 2026-06781 | 0.032 | - | 0.032 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11602472 | IRI-PH-0028 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0029 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-01-10 | 2026-00052 | 2026-06782 | 0.041 | - | 0.041 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11602473 | IRI-PH-0029 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0031 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 2025-11830 | 2026-05883 | 0.022 | - | 0.022 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11606574 | IRI-PH-0031 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0030 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-01-10 | 2026-00053 | 2026-06783 | 0.032 | - | 0.032 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11602474 | IRI-PH-0030 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0021 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | ETE | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10pH | X | - | - | - | SIM | 2026-07-02 | 2027-01-02 | 2025-11833 | 2026-05898 | 0.032 | - | 0.032 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11602427 | IRI-PH-0021 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PH-0023 | - | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | PREPARAÇÃO DE MOLHOS | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2026-11-11 | 2025-10975 | 2026-05093 | 0.031 | - | 0.031 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11586825 | IRI-PH-0023 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
REL-0005 | - | VERMELHA | RELÓGIO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | RELÓGIO DIGITAL | RELÓGIO DIGITAL | 0 a 86400 s | 60 a 3600s | X | - | - | - | SIM | 2026-02-25 | 2026-08-25 | 2025-08518 | 2026-01457 | 0.75 | - | 0.75 | 30 | s | NÃO | APROVADO | 11603007 | IRI-REL-0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
REL-0011 | - | VERMELHA | RELÓGIO | CEREAIS | ENVASE 170G | RELÓGIO DIGITAL | RELÓGIO DIGITAL | 0 a 86400 s | 60 a 3600s | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-05074 | 1.8 |  | 1.8 | 30 | s | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
REL-0010 | - | VERMELHA | RELÓGIO | CEREAIS | ENVASE 170G | RELÓGIO DIGITAL | RELÓGIO DIGITAL | 0 a 86400 s | 60 a 3600s | X | - | - | - | SIM | 2026-04-23 | 2026-10-23 | 2025-10156 | 2026-03944 | 0.62 |  | 0.62 | 30 | s | NÃO | APROVADO | 11606575 | IRI-REL-0010 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
REL-0001 | - | VERMELHA | RELÓGIO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | RELÓGIO DIGITAL | RELÓGIO DIGITAL | 0 a 86400 s | 60 a 3600s | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10157 | 2026-03886 | 0.68 | - | 0.68 | 30 | s | NÃO | APROVADO | 11603008 | IRI-REL-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PH-0033 | 4733 | VERMELHA | PHMETRO | LABORATÓRIO | ETA | PHGAMETRO | SONDA PH | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10pH | X | - | - | - | SIM | 2026-03-18 | 2026-09-18 | 2025-07938 | 2026-03107 | 0.049 | - | 0.049 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11596963 | IRI-4733 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TAC-0003 | - | VERMELHA | TACÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TACÔMETRO DIGITAL | TACÔMETRO | 2,5 a 999,9 rpm | 10 a 50 rpm | X | - | - | - | SIM | 2026-04-24 | 2026-10-24 | 2025-10101 | 2026-03953 | 0.28 |  | 0.28 | 0.5 | rpm | NÃO | APROVADO | 11606576 | IRI-TAC-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TAC-0004 | - | VERMELHA | TACÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TACÔMETRO DIGITAL | TACÔMETRO | 2,5 a 999,9 rpm | 10 a 50 rpm | X | - | - | - | SIM | 2026-04-24 | 2026-10-24 | 2025-10116 | 2026-03954 | 0.28 |  | 0.28 | 0.5 | rpm | NÃO | APROVADO | 11606577 | IRI-TAC-0004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TAC-0006 | 1640983 | VERMELHA | TACÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TACÔMETRO DIGITAL | TACÔMETRO | 0,5 a 999,9rpm | 10 a 50 rpm | X | - | - | - | SIM | 2026-07-14 | 2027-01-14 | 2025-11853 | 2026-05888 | 0.22 |  | 0.22 | 0.5 | rpm | NÃO | APROVADO | 11604006 | IRI-1640983 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TAC-0005 | 02200000286M | VERMELHA | TACÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TACÔMETRO DIGITAL | TACÔMETRO | 0 .. 999,9 rpm | 10 a 50 rpm | X | - | - | - | SIM | 2026-05-13 | 2026-11-13 | 2025-10608 | 2026-05096 | 0.23 | - | 0.23 | 0.5 | rpm | NÃO | APROVADO | 11606032 | IRI-02200000 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
REL-0004 | - | VERMELHA | RELÓGIO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | RELÓGIO DIGITAL | RELÓGIO DIGITAL | 0 a 86400 s | 60 a 3600s | X | - | - | - | SIM | 2026-03-24 | 2026-09-24 | 2025-09134 | 2026-02575 | 0.87 | - | 0.87 | 30 | s | NÃO | APROVADO | 11542362 | IRI-REL-0004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8500 | - | VERDE | TEMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 1 | LINHA 1 | -200 a 600ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09243 | 2026-02640 | 0.456 | - | 0.456 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542181 | IRI-TE-8500 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8510 | - | VERDE | TEMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 2 | LINHA 2 | -200 a 600ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09244 | 2026-02641 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542182 | IRI-TE-8510 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8520 | - | VERDE | TEMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 3 | LINHA 3 | -200 a 600ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09245 | 2026-02642 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542183 | IRI-TE-8520 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8540 | - | VERDE | TEMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | SELEÇÃO DE CEREAIS | CUBA (BT) 5 | LINHA 5 | -200 a 600ºC | 65 A 85ºC | - | - | - | X | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09247 | 2026-02644 | 0.221 | - | 0.221 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542185 | IRI-TE-8540 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-6030 | - | VERMELHA | TERMOMETRO ANALÓGICO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 75 a 135 °C | 76 a 134 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01577 | 2026-08048 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11542195 | IRI-TER-6030 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TER-9100 | - | VERMELHA | TERMOMETRO ANALÓGICO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 75 a 135 ºC | 76 a 134 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08033 | 2026-01578 | 0.31 | - | 0.31 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542047 | IRI-TER-9100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TER-9110 | - | VERMELHA | TERMOMETRO ANALÓGICO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 75 a 135 ºC | 76 a 134 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08034 | 2026-01579 | 0.36 | - | 0.36 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542048 | IRI-TER-9110 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TER-9120 | - | VERMELHA | TERMOMETRO ANALÓGICO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 75 a 135 ºC | 76 a 134 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08038 | 2026-01580 | 0.38 | - | 0.38 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542049 | IRI-TER-9120 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TER-9140 | - | VERMELHA | TERMOMETRO ANALÓGICO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 75 a 135 ºC | 76 a 134 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08037 | 2026-01581 | 0.29 | - | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542051 | IRI-TER-9140 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TER-9260 | - | VERMELHA | TERMOMETRO ANALÓGICO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 75 a 135 ◦C | 76 a 134 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08039 | 2026-01582 | 0.48 | - | 0.48 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542069 | IRI-TER-9260 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TIT-9270 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 ◦C | 76 a 134 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-10511 | 2026-03272 | 0.38 | - | 0.38 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-9280.1 | TER-9280 | VERMELHA | TERMOMETRO ANALÓGICO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 75 a 135 ◦C | 76 a 134 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-10181 | 2026-01583 | 0.39 | - | 0.39 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542065 | IRI-TER-9280 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TER-0172 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 2025-101514 | 2026-05896 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0177 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-01-06 | 2026-07-06 | 2025-06115 | 2025-11852 | 0.34 |  | 0.34 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604335 | IRI-TER-0177 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TER-0170 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | VOLPACK 2 | - | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-01-19 | - | 2026-04622 | 0.22 | - | 0.22 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0129 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TÚNEL 5 | - | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-01-19 | - | 2026-04618 | 0.27 | - | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0145 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TÚNEL 1 | - | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-01-19 | 2025-10653 | 2026-04620 | 0.16 | - | 0.16 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606578 | IRI-TER-0145 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0149 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMOMETRO | - | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-25 | 2026-08-25 | 2025-10171 | 2026-02260 | 0.29 |  | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TER-0131 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL 06 | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-06-11 | 2025-01197 | 2025-11850 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 1167224 | IRI-TER-0131 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TER-0183 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-18 | 2026-09-18 | 2025-08051 | 2026-02639 | 0.4 | - | 0.4 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0132 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-18 | 2026-09-18 | 2025-08051 | 2026-02638 | 0.43 | - | 0.43 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597015 | IRI-TER-0132 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0187 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-11 | 2026-09-11 | 2025-09228 | 2026-02636 | 0.25 | - | 0.25 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11594806 | IRI-TER-0187 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0195 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-11 | 2026-09-11 | 2025-09230 | 2026-02637 | 0.29 |  | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11605555 | IRI-TER-0195 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0196 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-13 | 2026-11-13 | 2025-10666 | 2026-05104 | 0.26 | - | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606579 | IRI-TER-0196 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0197 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-13 | 2026-12-13 | 2025-10656 | 2026-05890 | 0.46 | - | 0.46 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606580 | IRI-TER-0197 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0198 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TÚNEL 7 | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-01-19 | 2025-10657 | 2026-04619 | 0.24 | - | 0.24 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606581 | IRI-TER-0198 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0190 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2026-11-11 | 2025-10172 | 2026-05100 | 0.23 | - | 0.23 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0193 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2026-11-11 | 2025-10089 | 2026-05097 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0199 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2026-11-11 | 2025-10658 | 2026-05098 | 0.28 | - | 0.28 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606582 | IRI-TER-0199 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0200 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2026-11-11 | 2025-10659 | 2026-05101 | 0.14 | - | 0.14 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606583 | IRI-TER-0200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0201 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2026-11-11 | 2025-10660 | 2026-05099 | 0.18 | - | 0.18 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606584 | IRI-TER-0201 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0202 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-01-19 | 2025-10661 | 2026-04621 | 0.31 | - | 0.31 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606585 | IRI-TER-0202 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0203 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-11-02 | 2026-05-02 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-10662 | 0.31 | - | 0.31 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606586 | IRI-TER-0203 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TER-0204 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-11-02 | 2026-05-02 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-10663 | 0.28 | - | 0.28 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606587 | IRI-TER-0204 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TER-0205 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-11-02 | 2026-05-02 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-10664 | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606588 | IRI-TER-0205 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TER-0206 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-30 | 2026-12-30 | 2025-10665 | 2026-05897 | 0.35 | - | 0.35 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606589 | IRI-TER-0206 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0207 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07789 | 0.28 | - | 0.28 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0208 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07790 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0209 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07791 | 0.3 | - | 0.3 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0210 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07792 | 0.23 | - | 0.23 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0211 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07793 | 0.4 | - | 0.4 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0212 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07794 | 0.34 | - | 0.34 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0213 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07795 | 0.19 | - | 0.19 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0214 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07796 | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0215 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07797 | 0.39 | - | 0.39 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0216 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07798 | 0.33 | - | 0.33 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0133 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | INSTRUMENTO RESERVA | - | -40 .. 250 °C | 20 a 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07824 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 06-08-2026.(corrigir)
TER-0022A | - | VERMELHA | TERMÔMETRO INFRAVERMLEHO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TERMÔMETRO INFRAVERMLEHO DIGITAL | TERMÔMETRO INFRAVERMLEHO DIGITAL | -30 a 650°C | 30 a 95°C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-01-28 | 2025-11849 | 2026-07823 |  |  | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11597054 | IRI-TER-0108 | SUPORTY | PEDRO TELES | FORA DE USO
TE-MB004-04 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 04 | BANHO DE PERÓXIDO | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10182 | 2026-03988 | 0.29 | -- | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542101 | IRITEMB00404 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB004-06 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 06 | BANHO DE PERÓXIDO | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10186 | 2026-03992 | 0.28 | -- | 0.28 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542111 | IRITEMB00406 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB004-07 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 07 | BANHO DE PERÓXIDO | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10198 | 2026-04004 | 0.29 | -- | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542121 | IRITEMB00407 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB004-09 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 09 | BANHO DE PERÓXIDO | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10189 | 2026-03996 | 0.29 | -- | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542139 | IRITEMB00409 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB027-03 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 3 / LINHA 03 | BARREIRA DE VAPOR | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10197 | 2026-04002 | 0.26 | -- | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542095 | IRITEMB02703 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB039-03 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 3 / LINHA 03 | SUPER AQUECEDOR DE AR | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10200 | 2026-04000 | 0.26 | -- | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542096 | IRITEMB03903 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB039-04 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 04 | SUPER AQUECIMENTO DE AR | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10183 | 2026-03989 | 0.3 | -- | 0.3 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542103 | IRITEMB03904 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB039-06 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 06 | SUPER AQUECIMENTO DE AR | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10187 | 2026-03993 | 0.29 | -- | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542112 | IRITEMB03906 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB039-07 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 07 | SUPER AQUECIMENTO DE AR | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10201 | 2026-04005 | 0.26 | -- | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542122 | IRITEMB03907 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB039-09 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 09 | SUPER AQUECIMENTO DE AR | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10190 | 2026-03997 | 0.25 | -- | 0.25 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542140 | IRITEMB03909 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB040-04 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 04 | TBA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10184 | 2026-03990 | 0.29 | -- | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542102 | IRITEMB04004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB040-06 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 06 | TBA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10193 | 2026-03995 | 0.29 | -- | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542113 | IRITEMB04006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB040-07 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 07 | TBA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10201 | 2026-04003 | 0.3 | -- | 0.3 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542123 | IRITEMB04007 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB040-09 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 09 | TBA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10196 | 2026-03999 | 0.26 | -- | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542141 | IRITEMB04009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB044-03 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 3 / LINHA 03 | AQUECEDOR DE TUBO | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10199 | 2026-04001 | 0.24 | -- | 0.24 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542097 | IRITEMB04403 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB050-04 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 04 | BARREIRA DE VAPOR | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10194 | 2026-03991 | 0.25 | -- | 0.25 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542104 | IRITEMB05004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB050-06 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 06 | BARREIRA DE VAPOR | -270 a 1.200 ◦C | 60 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10188 | 2026-03994 | 0.4 | -- | 0.4 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542114 | IRITEMB05006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB050-07 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 07 | BARREIRA DE VAPOR | -270 a 1.200 ◦C | 50 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-15 | 2026-10-15 | 2025-10195 | 2026-04006 | 0.27 | -- | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542124 | IRITEMB05007 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-MB050-09 | - | VERMELHA | TERMOPAR TIPO K | ATOMATADOS | ENVASE TETRA | TBA 19 / LINHA 09 | BARREIRA DE VAPOR | -270 a 1.200 ◦C | 70 a 300 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-09 | 2026-10-09 | 2025-10191 | 2026-03998 | 0.25 | -- | 0.25 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542142 | IRITEMB05009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-3012 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 07 | TEMPERATURA DA ÁGUA RESFRIAMENTO | 0 a 250 ◦C | 15 a 45 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10681 | 2026-04665 | 0.22 | - | 0.22 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603999 | IRI-TT-3012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4704A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4704 | TEMPERATURA PULMÃO | -200 a 600 | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00080 | 2026-06795 | 0.277 | - | 0.277 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556372 | IRI-TT-4704A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-6080A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01606 | 2026-08085 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11542204 | IRI-TE-6080A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6080B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01607 | 2026-08086 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11595739 | IRI-TE-6080B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-3600 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 06 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10525 | 2026-04015 | 0.246 | -- | 0.246 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542030 | IRI-TE-3600 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3100 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 01 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10520 | 2026-04012 | 0.279 | -- | 0.279 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603563 | IRI-TE-3100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3110 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 10 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10527 | 2026-04017 | 0.259 | -- | 0.259 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542034 | IRI-TE-3110 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3200 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 02 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10521 | 2026-04013 | 0.212 | -- | 0.212 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542026 | IRI-TE-3200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3210 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 11 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10528 | 2026-04018 | 0.236 | -- | 0.236 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542035 | IRI-TE-3210 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3300 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 03 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-16 | 2026-10-16 | 2025-10522 | 2026-04011 | 0.26 | -- | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542027 | IRI-TE-3300 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3310 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 13 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10529 | 2026-04020 | 0.237 | -- | 0.237 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541085 | IRI-TE-3310 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3400 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 04 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-16 | 2026-10-16 | 2025-10523 | 2026-04010 | 0.273 | -- | 0.273 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542028 | IRI-TE-3400 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3500 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 05 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10524 | 2026-04014 | 0.455 | -- | 0.455 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542029 | IRI-TE-3500 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3510.1 | TE-3510 | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 12 | TEMPERATURA DO PRODUTO | 0 a 200◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10174 | 2026-04019 | 0.27 | -- | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542094 | IRI-TE-3510 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3610 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | VOLPACK 15 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10202 | 2026-03308 | 0.271 | -- | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603562 | IRI-TE-3610 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3700 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 07 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-04-02 | 2025-10-02 | 2024-09452 | 2025-03684 | 0.29 | -- | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542031 | IRI-TE-3700 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TE-3710.1 | TE-3710 | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | VOLPACK 16 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10203 | 2026-03298 | 0.235 | -- | 0.235 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11605796 | IRI-TE-3710 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3800 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 08 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-04-02 | 2025-10-02 | 2024-09454 | 2025-03685 | 0.26 | -- | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542032 | IRI-TE-3800 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TE-3900 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 09 | TEMPERATURA DO PRODUTO | -200 a 600◦C | 88 - 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-19 | 2026-10-19 | 2025-10526 | 2026-04016 | 0.235 | -- | 0.235 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542033 | IRI-TE-3900 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-9200 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE POUCH | PREPARAÇÃO SALMOURA L1 | TEMPERATURA DA SALMOURA | -200 a 600 ◦C | 80 a 100°C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10161 | 2026-03984 | 0.231 | -- | 0.231 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542179 | IRI-TE-9200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-9201 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE POUCH | PREPARAÇÃO SALMOURA L2 | TEMPERATURA DA SALMOURA | -200 a 600 ◦C | 80 a 100°C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10160 | 2026-03986 | 0.221 | -- | 0.221 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595672 | IRI-TE-9201 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8541 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE 170G | ZILLI BELLINI 2 | TEMPERATURA SALMOURA | -200 a 600 ◦C | 87 - 92°C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10165 | 2026-03985 | 0.27 | -- | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595654 | IRI-TE-8541 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8542 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE 170G | TEMPERATURA SALMOURA | TEMPERATURA SALMOURA | -200 a 600 ◦C | 87 a 92 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10162 | 2026-03983 | 0.268 | -- | 0.268 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595702 | IRI-TE-8542 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8550 | - | VERMELHA | TEMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE 170G | PREPARAÇÃO SALMOURA | TEMPERATURA SALMOURA | 0 a 200 ◦C | 70 - 90°C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09251 | 2026-02645 | 0.171 | -- | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542187 | IRI-TE-8550 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8560 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE 170G | PREPAÇÃO CALDA | TEMPERATURA SALMOURA | 0 a 200 ◦C | 70 - 90°C | X | - | - | - | SIM | 2025-09-17 | 2026-03-17 | 2025-03727 | 2025-09250 | 0.46 | -- | 0.46 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542180 | IRI-TE-8560 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TE-9100 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE 1,7Kg | COMACO 1,7kg | TEMPERATURA DA SALMOURA | -200 a 600 ◦C | 60 A 80 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10163 | 2026-03987 | 0.211 | -- | 0.211 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595675 | IRI-TE-9100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-9210 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | TEMPERATURA DA SALMOURA | -200 a 600 ◦C | 60 A 80 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10166 | 2026-03982 | 0.256 | -- | 0.256 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541088 | IRI-TE-9210 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-9300 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | TEMPERATURA DA SALMOURA | -200 a 600 ◦C | 80 A 100 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10164 | 2026-03981 | 0.291 | -- | 0.291 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541089 | IRI-TE-9300 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4604A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4604 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 100 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00079 | 2026-06799 | 0.373 | - | 0.373 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556342 | IRI-TT-4604A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-2001 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | TEMPERATURA ENTRADA PASTEURIZADOR | -200 a 600 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-11854 | 2026-05901 | 0.191 | - | 0.191 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542043 | IRI-TE-2001 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-2002 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | TEMPERATURA ENTRADA HOLDING | -200 a 600 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-11855 | 2026-05902 | 0.245 | - | 0.245 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604349 | IRI-TE-2002 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-2003 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | TEMPERATURA SAÍDA HOLDING | -200 a 600 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-11856 | 2026-05903 | 0.235 | - | 0.235 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542037 | IRI-TE-2003 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-2004 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | TEMPERATURA SAÍDA PARA ENVASE | -200 a 600 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-11857 | 2026-05904 | 0.244 | - | 0.244 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541087 | IRI-TE-2004 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-2300 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | ENVASE COPOS E LATAS | TQ PULMÃO POLPA | TEMPERATURA | -200 a 600 ◦C | 90 a 96°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10677 | 2026-04690 | 0.291 | - | 0.291 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606037 | IRI-TE-2300 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-0042 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TEMPERATURA ENTRADA PASTEURIZADOR | -200 a 600°C | 70 a 80 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-21 | 2026-12-21 | 2026-00069 | 2026-05893 | 0.264 | - | 0.264 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11538411 | IRI-TE42 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-0044M | TE44M | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TEMPERATURA ENTRADA HOLDING | -200 a 600°C | 115 a 142 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00070 | 2026-06796 | 0.287 | - | 0.287 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11538408 | IRI-TE-44MM | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-0045 | TE45 | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TEMPERATURA SAÍDA HOLDING | -200 a 600°C | 115 a 142 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00071 | 2026-06797 | 0.253 | - | 0.253 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11538406 | IRI-TE-45 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-0064M | TE64M | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TEMPERATURA SAÍDA PARA ENVASE | -200 a 600°C | 10 a 45 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00072 | 2026-06798 | 0.397 | - | 0.397 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11538405 | IRI-TE-64M | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-0021.3 | TE-21.2 | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | TEMPERATURA ENTRADA PASTEURIZADOR | -200 a 600 ◦C | 70 a 80 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01585 | 2026-08058 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11542168 | IRI-TE-21 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-0020.3 | TE-20.2 | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | TEMPERATURA ENTRADA HOLDING | -200 a 600 ◦C | 98 a 125 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01584 | 2026-08057 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11542169 | IRI-TE-20 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-0055.2 | TE-55.2 | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | TEMPERATURA SAÍDA PARA ENVASE | -200 a 600 ◦C | 10 a 45 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01587 | 2026-08060 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11595568 | IRI-TE-55 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6000A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01596 | 2026-08073 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11542188 | IRI-TE-6000A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6000B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01597 | 2026-08074 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11542189 | IRI-TE-6000B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6040A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01591 | 2026-08077 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11542196 | IRI-TE-6040A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6040B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01590 | 2026-08078 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11603768 | IRI-TE-6040B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6030A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01598 | 2026-08075 |  |  | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606592 | IRI-TE-6030A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6030B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01599 | 2026-08076 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606593 | IRI-TE-6030B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6050A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01600 | 2026-08079 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11542198 | IRI-TE-6050A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6050B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01601 | 2026-08080 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11603769 | IRI-TE-6050B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-0025.4 | TE-25.4 | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | TEMPERATURA SAÍDA HOLDING | -200 a 600 ◦C | 98 a 125 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01586 | 2026-08059 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11595567 | IRI-TE-25 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6026A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA C | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09309 | 2026-02650 | 0.24 | - | 0.24 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603049 | IRI-TE6026A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-6023A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA A | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09307 | 2026-02651 | 0.26 | - | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603051 | IRI-TE6023A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-D6017A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA D | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09249 | 2026-02646 | 0.23 | - | 0.23 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603054 | IRI-TED6017A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-6027A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | CENTRAL CIP | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09310 | 2026-02648 | 0.28 | - | 0.28 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597087 | IRI-TE6027A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-C6014A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | CENTRAL CIP ROTA C | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09248 | 2026-02647 | 0.29 | - | 0.29 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603055 | IRI-TEC6014A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-9100A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08014 | 2026-01608 | 0.234 | - | 0.234 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542053 | IRI-TE-9100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9100B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08015 | 2026-01609 | 0.428 | - | 0.428 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595748 | IRI-TE-9100B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9110A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08016 | 2026-01610 | 0.232 | - | 0.232 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606594 | IRI-TE-9110A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9110B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08017 | 2026-01611 | 0.214 | - | 0.214 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606595 | IRI-TE-9110B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9120A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-10158 | 2026-01612 | 0.364 | - | 0.364 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595752 | IRI-TE-9120A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9120B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-10159 | 2026-01613 | 0.444 | - | 0.444 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606596 | IRI-TE-9120B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9130A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08020 | 2026-01614 | 0.254 | - | 0.254 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606597 | IRI-TE-9130A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9130B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08021 | 2026-01615 | 0.244 | - | 0.244 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606598 | IRI-TE-9130B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9140A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08022 | 2026-01616 | 0.234 | - | 0.234 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606599 | IRI-TE-9140A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9140B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08023 | 2026-01617 | 0.264 | - | 0.264 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606600 | IRI-TE-9140B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9250A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08024 | 2026-01618 | 0.366 | - | 0.366 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606601 | IRI-TE-9250A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9250B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08025 | 2026-01619 | 0.235 | - | 0.235 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595761 | IRI-TE-9250B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9260A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08026 | 2026-02035 | 0.381 | - | 0.381 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541076 | IRI-TE-9260A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9260B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08027 | 2026-02036 | 0.376 | - | 0.376 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595763 | IRI-TE-9260B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9270A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-08028 | 2026-02037 | 0.185 | - | 0.185 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541075 | IRI-TE-9270A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9270B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07935 | 2026-02038 | 0.145 | - | 0.145 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595764 | IRI-TE-9270B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9280A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07936 | 2026-02039 | 0.199 | - | 0.199 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541074 | IRI-TE-9280A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-9280B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-07937 | 2026-02040 | 0.145 | - | 0.145 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595765 | IRI-TE-9280B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-6060A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01594 | 2026-08081 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606602 | IRI-TE-6060A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6060B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01595 | 2026-08082 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606603 | IRI-TE-6060B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6090A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01592 | 2026-08087 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606604 | IRI-TE-6090A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6090B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01593 | 2026-08088 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606605 | IRI-TE-6090B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6100A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01602 | 2026-08089 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606606 | IRI-TE-6100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6100B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01603 | 2026-08090 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606607 | IRI-TE-6100B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6070A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01604 | 2026-08083 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606608 | IRI-TE-6070A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-6070B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 duplo | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | -200 a 600 ◦C | 35 a 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01605 | 2026-08084 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606609 | IRI-TE-6070B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TE-E6020A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | CENTRAL CIP ROTA E | -50 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09273 | 2026-02666 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597079 | IRI-TEE6020A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-A6009A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | CENTRAL CIP | -50 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09272 | 2026-02667 | 0.263 | - | 0.263 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597080 | IRI-TEA6009A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-6025A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA C | 0 a 150 ◦C | 5 a 150 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09308 | 2026-02668 | 0.31 | - | 0.31 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603050 | IRI-TE6025A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1100A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1100 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09286 | 2026-02669 | 0.343 | - | 0.343 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595553 | IRI-TT-1100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1100B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1100 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09287 | 2026-02670 | 0.339 | - | 0.339 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595554 | IRI-TT-1100B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1200A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1200 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09285 | 2026-02671 | 0.271 | - | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595555 | IRI-TT-1200A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1300A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1300 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09290 | 2026-02673 | 0.313 | - | 0.313 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540928 | IRI-TT-1300A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1300B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1300 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 250 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09289 | 2026-02674 | 0.228 | - | 0.228 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595557 | IRI-TT-1300B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1400A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1400 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09280 | 2026-02675 | 0.31 | - | 0.31 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540926 | IRI-TT-1400A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1401A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09291 | 2026-02677 | 0.273 | - | 0.273 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542305 | IRI-TT-1401A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1400B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1400 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09279 | 2026-02676 | 0.265 | - | 0.265 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595558 | IRI-TT-1400B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1500A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1500 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09282 | 2026-02679 | 0.276 | - | 0.276 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540929 | IRI-TT-1500A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1500B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1500 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 150 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09283 | 2026-02680 | 0.296 | - | 0.296 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595561 | IRI-TT-1500B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1600A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1600 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09281 | 2026-02681 | 0.246 | - | 0.246 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595562 | IRI-TT-1600A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1401B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09288 | 2026-02678 | 0.279 | - | 0.279 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595559 | IRI-TT-1401B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1600B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1600 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09278 | 2026-02682 | 0.233 | - | 0.233 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595563 | IRI-TT-1600B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-1200B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1200 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09284 | 2026-02672 | 0.339 | - | 0.339 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11595556 | IRI-TT-1200B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5001A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5001 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09274 | 2026-02683 | 0.283 | - | 0.283 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542269 | IRI-TT-5001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5001B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5001 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09275 | 2026-02684 | 0.293 | - | 0.293 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556584 | IRI-TT-5001B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5002A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5002 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09276 | 2026-02685 | 0.271 | - | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542271 | IRI-TT-5002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5002B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5002 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09277 | 2026-02686 | 0.237 | - | 0.237 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556536 | IRI-TT-5002B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5003A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5003 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09253 | 2026-02687 | 0.284 | - | 0.284 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542273 | IRI-TT-5003A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5003B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5003 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09254 | 2026-02688 | 0.235 | - | 0.235 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556538 | IRI-TT-5003B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5201A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5201 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09255 | 2026-02689 | 0.256 | - | 0.256 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542281 | IRI-TT-520IA | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5201B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5201 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09256 | 2026-02690 | 0.337 | - | 0.337 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556561 | IRI-TT-520IB | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5202A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5202 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09257 | 2026-02691 | 0.268 | - | 0.268 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542283 | IRI-TT-5202A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5202B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5202 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09258 | 2026-02692 | 0.341 | - | 0.341 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556565 | IRI-TT-5202B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5401A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09259 | 2026-02693 | 0.231 | - | 0.231 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542289 | IRI-TT-5401A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5401B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09260 | 2026-02694 | 0.336 | - | 0.336 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556588 | IRI-TT-5401B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5402A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5402 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09261 | 2026-02695 | 0.237 | - | 0.237 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542291 | IRI-TT-5402A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-5402B | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5402 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 80 - 85 °C | - | - | - | X | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09262 | 2026-03271 | 0.346 | - | 0.346 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556590 | IRI-TT-5402B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4001 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4001 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09271 | 2026-02660 | 0.475 |  | 0.475 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542236 | IRI-TT-4001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4002A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4002 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11620 | 2026-04676 | 0.263 | - | 0.263 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540665 | IRI-TI-4002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4002B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4002 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11621 | 2026-04677 | 0.245 | - | 0.245 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607330 | IRI-TT-4002B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4004A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4004 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00081 | 2026-06800 | 0.318 | - | 0.318 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540917 | IRI-TT-4004A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4004B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4004 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00082 | 2026-06801 | 0.386 | - | 0.386 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11594772 | IRI-TT-4004B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4101A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4101 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11618 | 2026-04678 | 0.273 | - | 0.273 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542242 | IRI-TT-4101 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4101B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4101 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11619 | 2026-04679 | 0.272 | - | 0.272 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607331 | IRI-TT-4101B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4102 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4102 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | 2025-09265 | 2026-02662 | 0.432 | - | 0.432 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542244 | IRI-TT-4102 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4103A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4103 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11622 | 2026-04680 | 0.272 | - | 0.272 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556319 | IRI-TT-4103 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4103B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4103 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11623 | 2026-04681 | 0.26 | - | 0.26 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607332 | IRI-TT-4103B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4104 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4104 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 500 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09267 | 2026-02663 | 0.367 | - | 0.367 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542246 | IRI-TT-4104 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4201A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4201 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-08 | 2026-09-08 | - | 2026-02659 | 0.469 | - | 0.469 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542247 | IRI-TT-4201 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4105B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4105 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11625 | 2026-04683 | 0.353 |  | 0.353 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607334 | IRI-TT-4105B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4202A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4202 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00087 | 2026-06802 | 0.376 |  | 0.376 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606610 | IRI-TT-4202A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4202B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4202 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00088 | 2026-06803 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606611 | IRI-TT-4202B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4204A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4204 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00083 | 2026-06804 | 0.311 |  | 0.311 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542251 | IRI-TT-4204 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4204B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4204 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00084 | 2026-06805 | 0.377 | - | 0.377 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606612 | IRI-TT-4204B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4301A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4301 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00085 | 2026-06806 | 0.366 | - | 0.366 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606613 | IRI-TT-4301A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4301B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4301 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00086 | 2026-06807 | 0.357 | - | 0.357 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606614 | IRI-TT-4301B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4302A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4302 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11628 | 2026-04684 | 0.352 | - | 0.352 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542254 | IRI-TT-4302 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4302B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4302 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11629 | 2026-04685 | 0.22 | - | 0.22 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607335 | IRI-TT-4302B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4105A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4105 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2026-02658 | 2026-04682 | 0.279 | - | 0.279 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607333 | IRI-TT-4105A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4304A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4304 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11630 | 2026-04688 | 0.307 | - | 0.307 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542041 | IRI-TT-4304 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4304B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4304 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11631 | 2026-04689 | 0.311 | - | 0.311 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607336 | IRI-TT-4304B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4401A |  | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-22 | 2026-09-22 | 2025-09266 | 2026-02664 | 0.349 |  | 0.349 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606615 | IRI-TT-4401A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4401B |  | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4401 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09295 | 2026-02665 | 0.349 | - | 0.349 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606616 | IRI-TT-4401B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4402A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4402 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-11862 | 2026-05907 | 0.376 | - | 0.376 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606617 | IRI-TT-4402A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4402B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4402 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-11863 | 2026-05908 | 0.376 | - | 0.376 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606618 | IRI-TT-4402B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4404A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4404 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-21 | 2026-12-21 | 2025-11864 | 2026-05909 | 0.351 | - | 0.351 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606619 | IRI-TT-4404A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4404B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4404 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-12440 | 2026-05910 | 0.376 | - | 0.376 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606620 | IRI-TT-4404B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4501A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4501 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-12441 | 2026-05911 | 0.384 | - | 0.384 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606621 | IRI-TT-4501A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4501B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4501 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-12442 | 2026-05912 | 0.376 | - | 0.376 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606622 | IRI-TT-4501B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4502A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4502 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11632 | 2026-04686 | 0.353 | - | 0.353 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542240 | IRI-TT-4502 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4502B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4502 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 200 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-11633 | 2026-04687 | 0.246 | - | 0.246 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11607337 | IRI-TT-4502B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-4504A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4504 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-12443 | 2026-05913 | 0.376 | - | 0.376 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606623 | IRI-TT-4504A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4504B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - TQ 4504 | TEMPERATURA PULMÃO | 0 a 200 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-03 | 2026-12-03 | 2025-12444 | 2026-05914 | 0.376 | - | 0.376 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606624 | IRI-TT-4504B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4601A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4601 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 160 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00090 | 2026-06814 | 0.306 | - | 0.306 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556322 | IRI-TT-4601A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4601B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4601 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00091 | 2026-06815 | 0.363 | - | 0.363 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556324 | IRI-TT-4601B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4602A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4602 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 160 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00073 | 2026-06808 | 0.389 | - | 0.389 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556332 | IRI-TT-4602A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4602B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4602 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00074 | 2026-06809 | 0.373 | - | 0.373 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556335 | IRI-TT-4602B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4701A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4701 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00075 | 2026-06810 | 0.383 | - | 0.383 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556351 | IRI-TT-4701A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4701B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4701 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00076 | 2026-06811 | 0.373 | - | 0.373 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556353 | IRI-TT-4701B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4702A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4702 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 160 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00077 | 2026-06812 | 0.388 | - | 0.388 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556347 | IRI-TT-4702A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-4702B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4702 | TEMPERATURA FORMULAÇÃO | 0 a 100 ◦C | 95 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-05 | 2027-01-05 | 2026-00078 | 2026-06813 | 0.369 | - | 0.369 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11556349 | IRI-TT-4702B | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TT-3000 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 01 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 100 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10674 | 2026-04670 | 0.35 | - | 0.35 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540919 | IRI-TT-3000 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-3002 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 02 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 250 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10675 | 2026-04671 | 0.356 | - | 0.356 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540921 | IRI-TT-3002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-3004 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 03 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 250,0 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10676 | 2026-04672 | 0.356 | - | 0.356 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540922 | IRI-TT-3004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-3006 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA (OHM´S / 4-20 mA) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 04 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 150 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-05-04 | 2025-11-04 | 2024-10228 | 2025-04794 | 0.32 | - | 0.32 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540923 | IRI-TT-3006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TT-3010 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 06 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 250,0 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10680 | 2026-04675 | 0.262 | - | 0.262 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540920 | IRI-TT-3010 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-3008 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 05 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 250 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10678 | 2026-04673 | 0.355 | - | 0.355 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540924 | IRI-TT-3008 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-3009 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TUNEL DE ESTERILIZAÇÃO 05 | TEMPERATURA DA ÁGUA HOLD | 0 a 100 ◦C | 88 a 98 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2026-11-16 | 2025-10679 | 2026-04674 | 0.352 | - | 0.352 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540925 | IRI-TT-3009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-4800A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4800 | - | 0 a 100 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10207 | 2026-01879 | 0.438 | - | 0.438 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11594767 | IRI-TE4800A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4800B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4800 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10208 | 2026-01880 | 0.449 | - | 0.449 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11605590 | IRI-TE4800B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4803A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TOLVA 17 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10168 | 2026-03980 | 0.291 | - | 0.291 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603581 | IRI-TE-4803A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-4801A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4801 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10209 | 2026-01881 | 0.457 | - | 0.457 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599490 | IRI-TE4801A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4801B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4801 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10210 | 2026-01882 | 0.452 | - | 0.452 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11599491 | IRI-TE4801B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4802A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4802 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10211 | 2026-01883 | 0.455 | - | 0.455 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603540 | IRI-TE-4802A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4802B | 585081 | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4802 | - | 0 a 100 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10212 | 2026-01884 | 0.339 | - | 0.339 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603571 | IRI-TE-4802B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4900A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4900 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10213 | 2026-01885 | 0.429 | - | 0.429 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11593819 | IRI-TE4900A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4900B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4900 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10214 | 2026-01886 | 0.378 | - | 0.378 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603572 | IRI-TE-4900B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4901A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4901 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10215 | 2026-01887 | 0.371 | - | 0.371 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603573 | IRI-TE-4901A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4901B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4901 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10216 | 2026-01888 | 0.339 | - | 0.339 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603574 | IRI-TE-4901B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4902A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4902 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10217 | 2026-01889 | 0.343 | - | 0.343 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603575 | IRI-TE-4902A | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4902B | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TQ4902 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2026-08-18 | 2025-10167 | 2026-01890 | 0.357 | - | 0.357 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603576 | IRI-TE-4902B | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TE-4903A | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | TOLVA 18 | - | 0 a 150 ◦C | 80 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10169 | 2026-03979 | 0.366 | - | 0.366 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11603582 | IRI-TE-4903A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-0003 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | SIMA | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 A 50000 L/h | 1000 a 18000 L/h | X | - | - | - | SIM | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 2025-10094 | 2026-04028 | 33 | 18000 | 0.18333 | 0.5 | L/h | NÃO | APROVADO | 11597140 | IRI-FT5-03 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FT1-01 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | TROPICAL 1 | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 a 28000L/h | 1000 a 6000 L/h | X | - | - | - | SIM | 2026-06-07 | 2026-12-07 | 2025-11865 | 2026-05916 | 11.3 | 6000 | 0.18833 | 0.5 | L/h | NÃO | APROVADO | 11604353 | IRI-FT1-01 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
FIT-A6009A | - | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZAO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA A | 0 a 70 m3 /h | 1 a 15 m3/h | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09220 | 2026-02696 | 0.054 | 15000 | 0.00036 | 0.5 | m³/h | NÃO | APROVADO | 11599632 | IRI-FITA6009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-C6014A | - | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZAO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA C | 0 a 70 m3 /h | 1 a 15 m3/h | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09221 | 2026-02697 | 0.059 | 15000 | 0.00039333 | 0.5 | m³/h | NÃO | APROVADO | 11599633 | IRI-FITC6014 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-D6017A | - | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZAO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA D | 0 a 72 m3 /h | 1 a 15 m3/h | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09222 | 2026-02698 | 0.051 | 15000 | 0.00034 | 0.5 | m³/h | NÃO | APROVADO | 11599634 | IRI-FITD6017 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-E6020A | - | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZAO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | CIP | ROTA E | 0 a 70 m3 /h | 1 a 15 m3/h | X | - | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2026-09-21 | 2025-09223 | 2026-02699 | 0.063 | 15000 | 0.00042 | 0.5 | m³/h | NÃO | APROVADO | 11599635 | IRI-FITE6020 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-0001 | FT5-01 | VERMELHA | TRANSMISSOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | PASTEURIZADORES | VISCO 1 | TRANSMISSOR DE VAZÃO | 0 a 20000L/h | 1000 a 9000L/h | X | - | - | - | SIM | 2026-02-10 | 2026-08-10 | 2025-07939 | 2026-01646 | 38 | 9000 | 0.42222 | 0.5 | L/h | NÃO | APROVADO | 11600107 | IRI-FT5-01 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TIT-6060 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 .. 150°C | 75 .. 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01727 | 2026-08112 |  |  | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606036 | IRI-TIT-6060 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TIT-6080 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 .. 150°C | 75 .. 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01728 | 2026-08114 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606625 | IRI-TIT-6080 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TIT-9130 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 .. 150°C | 76 .. 134 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-10205 | 2026-01744 | 0.43 |  | 0.43 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606626 | IRI-TIT-9130 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TIT-9250 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 .. 150°C | 75 .. 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2025-10206 | 2026-01745 | 0.45 |  | 0.45 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606627 | IRI-TIT-9250 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TIT-6040 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 .. 150°C | 75 .. 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01645 | 2026-08110 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606038 | IRI-TIT-6040 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TIT-6050 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 6 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 .. 150°C | 75 .. 135 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01743 | 2026-08111 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606039 | IRI-TIT-6050 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TIT-6070 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 °C | 76 a 134 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01729 | 2026-08113 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606628 | IRI-TIT-6070 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TIT-6090.1 | TIT-6090 | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 .. 150°C | 76 .. 134 °C | X | - | - | - | SIM | 2025-10-15 | 2026-04-15 | 2025-04728 | 2025-10218 | 0.43 |  | 0.43 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11606629 | IRI-TIT-6090 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | FORA DE PRODUÇÃO SEM PREVISÃO DE RETORNO.
TIT-6100 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 °C | 76 a 134 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01731 | 2026-08115 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606630 | IRI-TIT-6100 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TIT-6000 | - | VERMELHA | TRANSMISSOR INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | TEMPERATURA DA ÁGUA INTERNA | 0 a 150 °C | 76 a 134 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-08-02 | 2027-02-02 | 2026-01742 | 2026-08109 |  | - | 0 | 0.5 | °C | NÃO | AGUARDANDO CERTIFICADO | 11606631 | IRI-TIT-6000 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
TER-0179 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-01-27 | 2026-07-27 | 2025-07290 | 2026-00062 | 0.46 |  | 0.46 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604337 | IRI-TER-0179 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TER-0186 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | - | - | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-01-28 | 2026-07-28 | 2025-07293 | 2026-00064 | 0.32 |  | 0.32 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604344 | IRI-TER-0186 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TER-0034 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | LINHA 7 (MESPACK 1000) | BANCADA DE ANÁLISE | -50 .. 200 °C | 40 .. 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-07-08 | 2027-01-08 | 2026-00061 | 2026-06657 | 0.25 | - | 0.25 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11600090 | IRI-TER-0034 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TER-0138 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO INFRAVERMLEHO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 .. 250 °C | 20 .. 100 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-01-06 | 2026-07-06 | 2025-04780 | 2026-00059 | 0.3 |  | 0.3 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11597021 | IRI-TER-0138 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TAC-0011 | 1823813 | VERMELHA | TACÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | TACÔMETRO DIGITAL | TACÔMETRO | 2,5 a 999,9 rpm | 10 a 50 rpm | X | - | - | - | SIM | 2026-02-26 | 2026-08-26 | 2025-06939 | 2026-02263 | 0.23 | - | 0.23 | 0.5 | rpm | NÃO | APROVADO | 11599884 | IRI-1823813 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
TAC-0012 | - | VERMELHA | TACÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TACÔMETRO DIGITAL | TACÔMETRO | 2,5 a 999,9 rpm | 10 a 50 rpm | X | - | - | - | SIM | 2026-03-17 | 2026-09-17 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-03076 | 0.33 | - | 0.33 | 0.5 | rpm | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TAC-0013 | - | VERMELHA | TACÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TACÔMETRO DIGITAL | TACÔMETRO | 2,5 a 999,9 rpm | 10 a 50 rpm | X | - | - | - | SIM | 2026-03-17 | 2026-09-17 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-03075 | 0.33 | - | 0.33 | 0.5 | rpm | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0134 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMOMETRO | TERMOMETRO | -40 .. 250 °C | 20 a 100°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2026-00058 | 2026-05103 | 0.27 | - | 0.27 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0087 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DIGITAL | CEREAIS | ESTERILIZADOR RECART | TERMOMETRO | BANCADA DE ANÁLISE | -50 .. 200 °C | 40 .. 95 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2026-01575 | 2026-05102 | 0.18 | - | 0.18 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PH-0027 | - | VERMELHA | PHMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PHGAMETRO | PHMETRO | 0,00 .. 14,00 pH | 2 a 10 pH | X | - | - | - | SIM | 2026-03-24 | 2026-09-24 | 2025-06984 | 2026-02649 | 0.041 | - | 0.041 | 0.05 | pH | NÃO | APROVADO | 11602451 | IRI-PH-0027 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0178 | - | VERMELHA | TERMÔMETRO DE ESPETO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | TERMÔMETRO ESPETO | TERMÔMETRO ESPETO | -40 a 250°C | 20 a 100 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-02-04 | 2026-08-04 | 2025-06107 | 2026-01574 | 0.33 |  | 0.33 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604336 | IRI-TER-0178 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
FI-8200 | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO (MALHA 4 a 20 mA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | VAZÃO DE ENTRADA DE CUBOS NA LINHA | 0 a 15000 L/h | 1000 a 10000L/h | X | - | - | - | SIM | 2026-05-27 | 2026-11-27 | 2025-06039 | 2026-05090 | 1.8 | 10000 | 0.018 | 0.5 | L/h | NÃO | APROVADO | 11606724 | IRI-FI-8200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-8200 | FQI8200 | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZAO DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | VAZÃO DE ENTRADA DE CUBOS NA LINHA | 0 A 999999L/h | 1000 a 10000L/h | X | - | - | - | SIM | 2026-05-26 | 2026-11-26 | 2025-05620 | 2026-04697 | 8.8 | 10000 | 0.088 | 0.5 | L/h | NÃO | APROVADO | 11601988 | IRI-FQI8200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8200 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | ENTRADA HOLDING | -200 a 600°C | 90 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04736 | 2026-04653 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541078 | IRI-TE-8200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8201 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | SAÍDA HOLDING | -200 a 600°C | 90 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04737 | 2026-04654 | 0.25 | - | 0.25 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541079 | IRI-TE-8201 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8211 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | ENTRADA DE PRODUTO - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04738 | 2026-04655 | 0.331 | - | 0.331 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541080 | IRI-TE-8211 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8212 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | BARREIRA DE VAPOR (FLANGE) - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04739 | 2026-04656 | 0.379 | - | 0.379 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541081 | IRI-TE-8212 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8213.1 | TE-8213 | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04740 | 2026-04657 | 0.281 | - | 0.281 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541082 | IRI-TE-8213 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8214 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | BARREIRA DE VAPOR (ÊMBOLO) - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04741 | 2026-04658 | 0.271 | - | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542004 | IRI-TE-8214 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8215 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | SAÍDA RESFRIAMENTO | -200 a 600°C | 40 - 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04742 | 2026-04659 | 0.348 | - | 0.348 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542005 | IRI-TE-8215 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8221 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | ENTRADA DE PRODUTO - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04743 | 2026-04660 | 0.249 | - | 0.249 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542006 | IRI-TE-8221 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8222 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | BARREIRA DE VAPOR (FLANGE) - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04744 | 2026-04661 | 0.398 | - | 0.398 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542000 | IRI-TE-8222 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8223 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04745 | 2026-04662 | 0.473 | - | 0.473 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11542001 | IRI-TE-8223 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8224 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | BARREIRA DE VAPOR (ÊMBOLO) - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04746 | 2026-04663 | 0.271 | - | 0.271 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604076 | IRI-TE-8224 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8200 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | ENTRADA HOLDING | -600 a 600°C | 90 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-27 | 2026-11-27 | 2025-06067 | 2026-05105 | 0.19 | - | 0.19 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541786 | IRI-TI-8200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8201 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | SAÍDA HOLDING | 0 a 250°C | 90 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-06068 | 2026-04580 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541787 | IRI-TI-8201 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8211 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | ENTRADA DE PRODUTO - CABEÇA A | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04693 | 2026-04570 | 0.19 | - | 0.19 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540631 | IRI-TI-8211 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8212 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | BARREIRA DE VAPOR (FLANGE) - CABEÇA A | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04694 | 2026-04571 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541788 | IRI-TI-8212 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8213 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA A | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04695 | 2026-04572 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541789 | IRI-TI-8213 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8214 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | BARREIRA DE VAPOR (ÊMBOLO) - CABEÇA A | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-04696 | 2026-04573 | 0.175 | - | 0.175 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11541790 | IRI-TI-8214 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8215 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | SAÍDA RESFRIAMENTO | 0 a 250°C | 40 - 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-06069 | 2026-04581 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604077 | IRI-TI-8215 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8221 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | ENTRADA DE PRODUTO - CABEÇA B | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-06070 | 2026-04574 | 0.071 | - | 0.071 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604078 | IRI-TI-8221 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8222 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | BARREIRA DE VAPOR (FLANGE) - CABEÇA B | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-06071 | 2026-04575 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11604079 | IRI-TI-8222 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8223 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA B | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-06072 | 2026-04576 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540629 | IRI-TI-8223 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8224 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | BARREIRA DE VAPOR (ÊMBOLO) - CABEÇA B | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2026-11-12 | 2025-06073 | 2026-04577 | 0.171 | - | 0.171 | 0.5 | °C | NÃO | APROVADO | 11540630 | IRI-TI-8224 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO

## ANUAL
#VALUE! |  |  |  | REGISTRO DE CALIBRAÇÃO | [25 empty] | Fábrica: Nerópolis Pilar: FSQ Capítulo: Calibração | Revisão: 07 Elaborado por: Rodrigo Lima Revisado por: Deniscley Caldeira da Silva Aprovado por: Bruno Ferreira de Faria Elaborado em: 21/09/2017 Revisado em: 28/05/2026 Código: AN-NR-MAN-1001
LOCAL (LOCATION): | SharePoint | #VALUE! | [29 empty] | NO PRAZO | APROVADO
[32 empty] | CALIBRAR | REPROVADO
EMPRESA ( COMPANY) : | SUPORTY CALIBRAÇÕES GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL EIRELLI | #VALUE! | [29 empty] | - | A DEFINIR
FREQUÊNCIA (FREQUENCY) : | ANUAL | [30 empty] | ATRASADO | AGUARDANDO CERTIFICADO
ETIQUETA TAG | ETIQUETA ANTERIOR PREVIOUS LABEL | COR DA ETIQUETA LABEL COLOR | INSTRUMENTO INSTRUMENT | ÁREA SECTOR | LOCALIZAÇÃO LOCATION | EQUIPAMENTO EQUIPMENT | DESCRIÇÃO DESCRIPTION | FAIXA RANGE | FAIXA DE USO RANGE OF USE | PCC | PPRO | NORMA STANDARD | CONTROLE CONTROL | EQUIPAMENTO CRITICO? CRITIC EQUIPAMENT? | DATA DE CALIBRAÇÃO CALIBRATION DATE | DATA CALIBRAÇÃO PRÓXIMA CALIBRATION DATE (NEXT) | N° CERTIFICADO - ANTERIOR CERTIFICATE NUMBER - PREVIUS | N° CERTIFICADO CERTIFICATE NUMBER | ERRO MÁXIMO ENCONTRADO MAXIMUM ERROR FOUND | PONTO MAIOR ERRO MAJOR ERROR POINT | ERRO ERROR | ERRO MÁXIMO ACEITÁVEL MAXIMUM ERROR ACCEPTED | UNIDADE DE MEDIDA UNIT OF MEASUREMENT | STATUS STATUS | CORREÇÃO? CORRECTION | N° SAP SAP NUMBER | N° PLANO PLAN NUMBER | EMPRESA COMPANY | RESPONSÁVEL POR VALIDAR O CERTIFICADO RESPONSIBLE FOR VALIDATING THE CERTIFICATE | STATUS (DIAS) STATUS (DAYS) | OBSERVAÇÃO OBSERVATION
BAL-0072 | 3568 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 0 a 5kg | 0,020 a 5Kg | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-07 | 2027-01-07 | 2024-11481 | 2025-11765 | 0.001 | - | 0.001 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11602428 | IRI-BAL-3568 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0073 | 4911 | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | MOLHOS | BALANÇA DIGITAL | BALANÇA DIGITAL | 0 a 4100 g | 0,5 a 4000g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-07 | 2027-01-07 | 2024-11473 | 2026-00007 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11541853 | IRI-4911 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
38689 | - | BRANCA | BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | - | - | 0 a 100 g | 0.5 a 50g | - | X | - | - | NÃO | 2025-10-07 | 2026-10-07 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-10088 | 0.01 | - | 0.01 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11586883 | IRI-386899 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0084 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4200 g | 0,5 a 4200g | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-15 | 2027-07-15 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07087 | 0.03 | - | 0.03 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0085 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4200 g | 0,5 a 4200g | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-15 | 2027-07-15 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07088 | 0.02 | - | 0.02 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0086 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4200 g | 0,5 a 4200g | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-15 | 2027-07-15 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07089 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0088 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | BENEFICIAMENTO MILHO | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 50kg | 1 a 50kg | - | - | - | x | NÃO | 2026-07-21 | 2027-07-21 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-05861 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0087 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4200 g | 0,5 a 4200g | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-15 | 2027-07-15 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07090 | 0.03 | - | 0.03 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0081 | 12427408 | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4200 g | 0,5 a 4200g | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2025-03555 | 2026-03874 | 0.05 | - | 0.05 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11603566 | IRI-12427408 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0067 | 12717564 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | ENVASE | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000 g | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 2025-01946 | 2026-02568 | 0.3 | - | 0.3 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11597103 | IRI-12717564 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
12717565 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | LINHA 7(MESPACK 1000) | BANCADA DE ANALISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000 g | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 2024-11468 | 2025-11760 | 0.1 | - | 0.1 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606663 | IRI-12717565 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0074 | 12717566 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | LINHA 5 (M9 E M10) | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000g | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-12 | 2027-06-12 | 2026-00698 | 2026-06110 | 0.2 | - | 0.2 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | SIM | 11597104 | IRI-12717566 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
12717569 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 7 E 8 | BANCADA DE ANALISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000 g | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 2024-11470 | 2025-11759 | 0.1 | - | 0.1 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11602433 | IRI-12717569 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
12717572 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 e 2 | BANCADA DE ANALISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000 g | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-11758 | 2026-05068 | 0.3 | - | 0.3 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11602434 | IRI-12717572 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
12717576 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE 170G | LINHA | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000g | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 2024-11487 | 2025-11757 | 0.2 | - | 0.2 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11602431 | IRI-12717576 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0075 | 12717577 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | LINHA 6 (M7 E M8) | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-19 | 2027-01-19 | 2024-11472 | 2026-00699 | 0.5 | - | 0.5 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11597106 | IRI-12717577 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
12717580 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | LINHA | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000g | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 2024-11477 | 2025-11761 | 0.1 | - | 0.1 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11602432 | IRI-12717580 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0080 | 13106420 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | SALA DE FRACIONAMENTO | SALA DE PESO | 0 a 50Kg | 0,1 a 50Kg | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 2025-03301 | 2026-02235 | 0.006 | - | 0.006 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11597107 | IRI-13106420 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BDU-001 | 19052125001002 | BRANCA | BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | BALANÇA | ANALIZADOR DE UMIDADE INFRAVERMELHO | 0 a 100g | 1 a 100g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2024-11490 | 2025-11753 | 0.001 | - | 0.001 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606665 | IRI-BAL-0066 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BDU-002 | 19052245001001 | BRANCA | BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | - | ANALIZADOR DE UMIDADE INFRAVERMELHO | 0 a 100g | 1 a 100g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2024-11489 | 2025-11752 | 0.001 | - | 0.001 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11599636 | IRI190521250 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BDU-003 | 19052125001003 | BRANCA | BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | - | ANALIZADOR DE UMIDADE INFRAVERMELHO | 0 a 100 g | 1 a 100g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-09 | 2027-01-09 | 2025-00724 | 2026-00009 | 0.001 | - | 0.001 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11599840 | IRI-AUI-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BDU-004 | - | BRANCA | ANALISADOR DE UMIDADE | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | - | ANALIZADOR DE UMIDADE INFRAVERMELHO | 0 .. 60 g / 50 .. 200 °C | 1 a 60g | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-15 | 2027-07-15 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07092 | 0.001 | - | 0.001 | - | g | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BDU-005 | - | BRANCA | ANALISADOR DE UMIDADE | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | - | ANALIZADOR DE UMIDADE INFRAVERMELHO | 0 .. 60 g / 50 .. 200 °C | 1 a 60g | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-15 | 2027-07-15 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07093 | 0.001 | - | 0.001 | - | g | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
23041924001002 | - | BRANCA | BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE DIGITAL | LABORATÓRIO | ETE | - | ANALISADOR DE UMIDADE DIGITAL | 0 a 120 g | 1 a 120 g | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 2024-09354 | 2025-10185 | 0.01 |  | 0.01 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11599866 | IRI230419240 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
- | - | BRANCA | LUMINOMETRO LM1 | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | LUMINOMETRO LM1 | - | 0 a 150RLU | 0 a 150RLU | - | - | - | X | SIM | 2025-11-13 | 2026-11-13 | INSTRUMENTO NOVO | MXE0052 | 0.8 |  | 0.8 | - | RLU | A DEFINIR | NÃO | 11607342 | IRI-LU-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
0819/0288 | - | BRANCA | DISPOSITIVO DE COLUNA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | - | - | 20 mm | 20 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 2024-11530 | 2025-11789 | 0.394 | - | 0.394 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599639 | IRI-08190288 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
0819/0640 | - | BRANCA | GABARITO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GABARITO | GABARITO | 63 x 100 mm | 63 x 100 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11528 | 2025-11790 | 0.075 | - | 0.075 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599640 | IRI-08190640 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
203.07-17 | - | VERDE | CALIBRADOR DE PROCESSOS DIGITAL | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | CALIBRADOR DE PROCESSOS DIGITAL | - | -200 a 850°C | 50,00 a 600,00 ◦C | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-07 | 2027-01-07 | 2024-10224 | 2025-11781 | 0.18 | - | 0.18 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11601985 | IRI-203-7-17 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
3370-BAL-001 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | ETE | BALANÇA | BALANÇA | 0,0000 a 210,0000 g | 0,01 a 210,0000 g | - | X | - | - | NÃO | 2025-06-24 | 2026-06-24 | 2024-05620 | 2025-06029 | 0.0004 | - | 0.0004 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11604350 | IRI-3370BAL1 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
3380-BAL-008 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | VOLPACK NOVA | - | 0 a 6kg | 0,4 a 6kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-08-02 | 2027-08-02 | 2025-07222 | 2026-06747 |  | - | 0 | PORTARIA 157/2022 | kg | AGUARDANDO CERTIFICADO | NÃO | 11606666 | IRI-3380BAL8 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
AER-0001 | - | BRANCA | AERÔMETRO DE BAUMÉ | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | AERÔMETRO DE BAUMÉ | AERÔMETRO DE BAUMÉ ANALÓGICO | 0 a 50 ºBe | 10 a 50 ºBe | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2025-00032 | 2026-00003 | 0.43 | - | 0.43 | - | ºBe | A DEFINIR | NÃO | 11599642 | IRI-AER-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
AER-0002 | - | BRANCA | AERÔMETRO DE BAUMÉ | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | AERÔMETRO DE BAUMÉ | AERÔMETRO DE BAUMÉ ANALÓGICO | 0 a 30 Be | 6 a 30 Be | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2025-00033 | 2026-00004 | 0.21 | - | 0.21 | - | ºBe | A DEFINIR | NÃO | 11597110 | IRI-SER-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
AG-0002 | - | BRANCA | AGITADOR MAGNETICO | LABORATÓRIO | ETE | AGITADOR MAGNETICO | AGITADOR MAGNETICO | 1310 rpm | 1310 rpm | - | - | - | x | SIM | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06022 | 2026-05839 | 3.4 |  | 3.4 | - | rpm | A DEFINIR | NÃO | 11599644 | IRI-AG-002 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
AG-0003 | - | BRANCA | AGITADOR MAGNETICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | AGITADOR MAGNETICO | AGITADOR MAGNETICO | 180 a 1807rpm | 180 a 1810rpm | - | X | - | - | SIM | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06980 | 2026-05840 | 5.7 | - | 5.7 | - | rpm | A DEFINIR | NÃO | 11599831 | IRI-AG-0003 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
AG-0004 | - | BRANCA | AGITADOR MAGNETICO | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | AGITADOR MAGNETICO | AGITADOR MAGNETICO | 2500rpm | 2500rpm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-12-11 | INSTRUMENTO NOVO. | 2025-11846 | 20.5 |  | 20.5 | - | rpm | A DEFINIR | NÃO | 11607338 | IRI-AG-0004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
AG-0005 | - | BRANCA | AGITADOR MAGNETICO | LABORATÓRIO | DESENVASE | AGITADOR MAGNETICO | AGITADOR MAGNETICO | 1200rpm | 1200rpm | - | X | - | - | SIM | 2026-04-17 | 2027-04-17 | 2025-03818 | 2026-03872 | 4.4 |  | 4.4 | - | rpm | A DEFINIR | NÃO | 11599797 | IRI-AG-0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
AG-0006 | - | BRANCA | AGITADOR MAGNETICO | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | AGITADOR MAGNETICO | AGITADOR MAGNETICO | 1310rpm | 1310rpm | - | X | - | - | SIM | 2026-03-18 | 2027-03-18 | 2025-00031 | 2026-03103 | 6.6 |  | 6.6 | - | rpm | A DEFINIR | NÃO | 11602471 | IRI-AG-0006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
AG-200 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | BALANÇA DIGITAL | BALANÇA DIGITAL | 0 a 199,999g | 0,001 a 190g | - | X | - | - | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11475 | 2025-11755 | 0.0011 | - | 0.0011 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606667 | IRI-AG-200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
AGP-0001 | - | BRANCA | AGITADOR PARA PENEIRAS GRANULOMETRICAS | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | AGITADOR PARA PENEIRAS GRANULOMETRICAS | AGITADOR PARA PENEIRAS GRANULOMETRICAS | 1 a 30min | 1 a 15min | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2025-00723 | 2026-00001 | 0.41 | - | 0.41 | - | min | A DEFINIR | NÃO | 11599645 | IRI-AGP-001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0076 | B110701736 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 0 a 6Kg | 0,040 a 6Kg | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-07 | 2027-01-07 | 2024-11482 | 2025-11764 | 0.002 | - | 0.002 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11602429 | IRI-B1107017 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0001 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 50Kg | 0,1 a 50 Kg | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-04 | 2027-02-04 | 2024-11491 | 2026-01452 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | SIM | 11606668 | IRI-BAL-001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0002 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 50Kg | 0,1 a 50 Kg | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-04 | 2027-02-04 | 2024-11483 | 2026-01451 | 0.009 | - | 0.009 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | SIM | 11606670 | IRI-BAL-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0002A | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 3000 g | 5 a 3000 g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2024-11485 | 2025-11763 | 0.2 | - | 0.2 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606671 | IRI-BAL-002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0003 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 50Kg | 0,1 a 50 Kg | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-14 | 2026-10-14 | 2024-09353 | 2025-10087 | 0.012 | - | 0.012 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11541856 | IRI-BAL-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0005 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4100 g | 0,5 a a 4000g | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-00947 | 2026-01453 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11541851 | IRI-BAL-0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0006 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 220,000g | 0,01 a 200g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-07 | 2027-01-07 | 2024-11479 | 2026-00008 | 0.0011 | - | 0.0011 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11541852 | IRI-BAL-0006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0008 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4100g | 0,5 a 4000g | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11486 | 2025-11754 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606672 | IRI-BAL-0008 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0009 | - | BRANCA | BALANÇA ANALÍTICA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 210g | 0,01 a 200g | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11480 | 2025-11751 | 0.0005 | - | 0.0005 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606673 | IRI-BAL-0009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0010 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4100,00 g | 0,5 a 4100 g | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-20 | 2027-02-20 | 2025-01516 | 2026-01454 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11541854 | IRI-BAL-0010 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0013 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | LINHA 1 (M1 E M2) | BALANÇA | 0 a 4100,00 g | 0,5 a 4100g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-19 | 2027-01-19 | 2024-11471 | 2026-00700 | 0.07 | - | 0.07 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11541855 | IRI-BAL-0013 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0014 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4100,00 g | 0,5 a 4000g | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11476 | 2025-11756 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606674 | IRI-BAL-0014 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0015 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA DIGITAL | 0 a 4100g | 0,5 a 4000g | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2025-03556 | 2026-03873 | 0.02 | - | 0.02 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11603538 | IRI-BAL-0015 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0016 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE COPOS E LATAS | LINHA | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2024-11492 | 2026-00703 | 0.1 | - | 0.1 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606675 | IRI-BAL-0016 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0017 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | LOGÍSTICA | LOGÍSTICA | BALANÇA DIGITAL | BALANÇA DIGITAL | 0,0 a 1000,0 kg | 4 a 1000,0 kg | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 2025-00362 | 2026-00701 | 0.5 | - | 0.5 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | SIM | 11602435 | IRI-BAL-0017 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0018 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA DIGITAL | 0 a 4100g | 0,5 a 4000g | - | X | - | - | NÃO | 2026-02-24 | 2027-02-24 | 2025-01947 | 2026-02233 | 0.02 | - | 0.02 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11603772 | IRI-BAL-0018 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0028 | - | VERDE | BALANÇA SUSPENSA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA DIGITAL | 0 a 50Kg | 1 a 50kg | - | X | - | - | NÃO | 2025-06-13 | 2026-06-13 | 2023-09261 | 2025-06027 | 0.03 | - | 0.03 | - | kg | A DEFINIR | NÃO | 11604345 | IRI-BAL-0028 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
BAL-0031 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA DIGITAL | 0 a 50Kg | 1 a 50kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-05998 | 2026-05843 | 0.03 | - | 0.03 | - | kg | A DEFINIR | NÃO | 11604346 | IRI-BAL-0031 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0034 | - | VERDE | BALANÇA SUSPENSA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA DIGITAL | 0 a 50Kg | 1 a 50kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2025-06981 | 2026-05847 | 0.03 | - | 0.03 | - | kg | A DEFINIR | NÃO | 11604347 | IRI-BAL-0034 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0038 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA DIGITAL | 0 a 50Kg | 1 a 50kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2025-06030 | 2026-05845 | 0.02 | - | 0.02 | - | kg | A DEFINIR | NÃO | 11604348 | IRI-BAL-0038 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0046 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | SALA DE FRACIONAMENTO | SALA DE PESO | 0 a 150 kg | 1 a 50 kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 2025-03300 | 2026-02569 | 0.05 | - | 0.05 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11597089 | IRI-BAL-0046 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0047 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | SALA DE FRACIONAMENTO | SALA DE PESO | 0 a 150 kg | 1 a 50 kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 2025-03299 | 2026-02570 | 0.05 | - | 0.05 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11597090 | IRI-BAL-0047 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0048 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4200g | 0,5 a 500g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2025-0034 | 2026-00005 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606720 | IRI-BAL-0048 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0049 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | BENEFICIAMENTO MILHO | BALANÇA | BALANÇA DIGITAL | 0 a 50Kg | 1 a 50 kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-05-26 | 2027-05-26 | 2025-05175 | 2026-04529 | 0.11 | - | 0.11 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11606814 | IRI-BAL-0049 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0050 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 4200g | 0,5 a 500g | - | X | - | - | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2025-00035 | 2026-00006 | 0.01 | - | 0.01 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11606676 | IRI-BAL-0050 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0052 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA | BALANÇA | 0 a 320g | 0,01 a 320g | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06031 | 2026-05846 | 0.0009 | - | 0.0009 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11604360 | IRI-BAL-0052 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0053 | - | BRANCA | BALANÇA DIGITAL | LABORATÓRIO | ETE | BALANÇA | - | 0 a 220 g | 0,01 a 220 g | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06028 | 2026-05842 | 0.0007 | - | 0.0007 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11604351 | IRI-BAL-0053 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0060 | - | BRANCA | BALANÇA RODOVIÁRIA | LOGÍSTICA | BALANÇA | BALANÇA | SAIDA | 0 a 22000Kg | 200 a 22000Kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-20 | 2027-07-20 | P25-34885-1 | 507991 | 20 | - | 20 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11604105 | IRI-BAL-0060 | TOLEDO | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0061 | - | BRANCA | BALANÇA RODOVIÁRIA | LOGÍSTICA | BALANÇA | BALANÇA | ENTRADA | 0 a 22000Kg | 0 a 22000Kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-20 | 2027-07-20 | P25-34886-1 | 507992 | 23 | - | 23 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11604106 | IRI-BAL-0061 | TOLEDO | PEDRO TELES | NO PRAZO
BAL-0062 | - | VERDE | BALANÇA CHECK WEIGHER DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | TÚNEL 1 | MESPACK 1 e 2 | 0 A 11000g | 10 a 9400g | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 2025-04670 | 2026-03875 | 2 |  | 2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606744 | IRI-BAL-0062 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0063 | - | VERDE | BALANÇA CHECK WEIGHER DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | VOLPACK | - | 0 A 11000g | 10 a 9400g | - | X | - | - | NÃO | 2026-05-14 | 2027-05-14 | 2025-11762 | 2026-05069 | 1 |  | 1 | - | g | A DEFINIR | SIM | 11606745 | IRI-BAL-0063 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0064 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | BENEFICIAMENTO MILHO | BALANÇA | - | 0 a 50Kg | 1 .. 50 kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-05-22 | 2027-05-22 | 2025-05177 | 2026-04528 | 0.03 |  | 0.03 | - | kg | A DEFINIR | NÃO | 11606747 | IRI-BAL-0064 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0065 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | SALA DE FRACIONAMENTO | SALA DE PESO | 0 a 50Kg | 1 .. 50 kg | - | X | - | - | NÃO | 2026-08-02 | 2027-08-02 | 2025-07223 | 2026-06748 |  | - | 0 | PORTARIA 157/2022 | kg | AGUARDANDO CERTIFICADO | NÃO | 11606746 | IRI-BAL-0065 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO | AGUARDANDO CERTIFICADO, PREVISÃO ATÉ 11-08-2026.
BAL-0069 | 12432789 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK | VOLPACK 16 | BANCADA DE ANALISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000g | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-04 | 2027-02-04 | 2024-11469 | 2026-01449 | 0.3 | - | 0.3 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | SIM | 11597100 | IRI-12432789 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0070 | 4655 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE 1,7Kg | BALANÇA DIGITAL | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 5kg | 0,02 a 3,5kg | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-04 | 2027-02-04 | 2024-11478 | 2026-01450 | 0.0002 | - | 0.0002 | PORTARIA 157/2022 | kg | APROVADO | NÃO | 11540328 | IRI-BAL-4655 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-0071 | 12578805 | VERDE | BALANÇA DIGITAL | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | VOLPAK | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 7100 g | 5 a 7000g | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-28 | 2027-01-28 | 2024-11493 | 2026-00702 | 0.3 | - | 0.3 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | SIM | 11597102 | IRI-12578805 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9211 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 1 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10170 | 2025-10597 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601944 | IRI-BAL-9211 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9212 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 2 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10171 | 2025-10598 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601946 | IRI-BAL-9212 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9213 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 3 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | - | 2025-10599 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606678 | IRI-BAL-9213 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9214 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 4 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10172 | 2025-10600 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601947 | IRI-BAL-9214 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9215 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 5 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10173 | 2025-10601 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601948 | IRI-BAL-9215 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9216 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 6 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10174 | 2025-10602 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601949 | IRI-BAL-9216 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9217 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 7 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10175 | 2025-10603 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601950 | IRI-BAL-9217 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9218 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 8 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10176 | 2025-10604 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601951 | IRI-BAL-9218 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9219 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 09 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2023-131594 | 2025-10605 | 0.1 |  | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606679 | IRI-BAL-9219 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9220 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 10 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10179 | 2025-10606 | 0.2 |  | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601962 | IRI-BAL-9220 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9221 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 11 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10177 | 2025-10607 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601953 | IRI-BAL-9221 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9222 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 12 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2024-11-10 | 2025-11-10 | 2022-11011 | 2024-10180 | 0.1 |  | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606033 | IRI-BAL-9222 | SUPORTY | BRUNO FARIA | DANIFICADO
BAL-9223 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 13 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10178 | 2025-10609 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601954 | IRI-BAL-9223 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9224 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 14 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10181 | 2025-10610 | 0.3 | - | 0.3 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601955 | IRI-BAL-9224 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9225 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 15 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10182 | 2025-10611 | 0.2 |  | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601956 | IRI-BAL-9225 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9226 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 16 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10183 | 2025-10612 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | SIM | 11601957 | IRI-BAL-9226 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9227 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 17 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2023-13600 | 2025-10613 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | SIM | 11606680 | IRI-BAL-9227 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9229 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 19 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10184 | 2025-10615 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | SIM | 11601960 | IRI-BAL-9229 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9230 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 1 | PESO CANECA 20 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10185 | 2025-10616 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601961 | IRI-BAL-9230 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9301 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 1 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10186 | 2025-10617 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601963 | IRI-BAL-9301 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9302 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 2 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2023-13572 | 2025-10618 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606681 | IRI-BAL-9302 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9303 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 3 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10187 | 2025-10619 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601965 | IRI-BAL-9303 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9304 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 4 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10188 | 2025-10620 | 0.3 | - | 0.3 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601966 | IRI-BAL-9304 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9305 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 5 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10189 | 2025-10621 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601967 | IRI-BAL-9305 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9306 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 6 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10190 | 2025-10622 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601968 | IRI-BAL-9306 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9307 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 7 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10191 | 2025-10623 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601969 | IRI-BAL-9307 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9308 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 8 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10192 | 2025-10624 | 0.3 | - | 0.3 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601970 | IRI-BAL-9308 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9309 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 09 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | .- | 2025-10625 | 0.1 |  | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606682 | IRI-BAL-9309 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9310 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 10 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | - | 2025-10626 | 0.1 |  | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606683 | IRI-BAL-9310 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9311 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 11 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10193 | 2025-10627 | 0.2 |  | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601971 | IRI-BAL-9311 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9312 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 12 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10194 | 2025-10628 | 0.3 | - | 0.3 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601972 | IRI-BAL-9312 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9313 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 13 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10195 | 2025-10629 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601973 | IRI-BAL-9313 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9314 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 14 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | - | 2025-10630 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606684 | IRI-BAL-9314 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9315 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 15 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10196 | 2025-10631 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601975 | IRI-BAL-9315 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9316 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 16 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10197 | 2025-10632 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | SIM | 11601976 | IRI-BAL-9316 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9317 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 17 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10198 | 2025-10633 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601977 | IRI-BAL-9317 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9318 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 18 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2024-11-10 | 2025-11-10 | 2022-11032 | 2024-10199 | 0.1 |  | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606034 | IRI-BAL-9318 | SUPORTY | BRUNO FARIA | DANIFICADO
BAL-9319 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 19 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2023-13585 | 2025-10635 | 0.2 | - | 0.2 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601978 | IRI-BAL-9319 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BAL-9320 | - | VERDE | BALANÇA DIGITAL | CEREAIS | ENVASE POUCH | MESPACK 2 | PESO CANECA 20 | 0 a 3.100 g | 10 a 50g | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-02 | 2026-11-02 | 2024-10201 | 2025-10636 | 0.1 | - | 0.1 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11601979 | IRI-BAL-9320 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BM-0001 | - | BRANCA | BANHO MARIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BANHO MARIA | BANHO MARIA | 20 a 120 ◦C | 40 a 95 °C | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2024-11500 | 2025-11776 | 2.1 | - | 2.1 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599647 | IRI-BM-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BM-0002 | - | BRANCA | BANHO MARIA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | BANHO MARIA | BANHO MARIA | 30 a 100 ◦C | 40 a 90 °C | - | X | - | - | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2024-11499 | 2025-11775 | 0.73 | - | 0.73 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599799 | IRI-BM-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BM-0003 | - | BRANCA | BANHO MARIA | LABORATÓRIO | ETE | BANHO MARIA | BANHO MARIA | 0 a 100 ◦C | 90 a 100 ◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06033 | 2026-05848 | 0.22 | - | 0.22 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599800 | IRI-BM-0003 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BTS-001 | 2080717 | VERDE | BANHO TERMICO BLOCO SECO DIGITAL | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | BANHO TERMICO BLOCO SECO DIGITAL | - | 22 a 350°C | 45 a 350 °C | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-04 | 2026-11-04 | 2024-10210 | 2025-10670 | 0.39 |  | 0.39 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11601982 | IRI-2080717 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BTS-002 | 321.07.21 | VERDE | BANHO TERMICO BLOCO SECO DIGITAL | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | BANHO TERMICO BLOCO SECO DIGITAL | - | -35 a 140°C | 45 a 140 ◦C | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-04 | 2026-11-04 | 2024-10208 | 2025-10671 | 0.48 | - | 0.48 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11601942 | IRI-3210721 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BTS-003 | 122.12.20 | VERDE | BANHO TERMICO BLOCO SECO DIGITAL | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | BANHO TERMICO BLOCO SECO DIGITAL | - | 0 a 650°C | 43 A 300°C | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-05 | 2026-11-05 | 2024-10209 | 2025-10667 | 0.47 | - | 0.47 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11601980 | IRI-1221220 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BTV-0001 | - | BRANCA | BANHO TERMOSTATICO PARA VISCOSIDADE | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BANHO TERMOSTATICO PARA VISCOSIDADE | - | 0°C a 120°C 0,0 A 999,9 s | 20°C a 60°C 100,0 A 900,0 s | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2024-09666 | 2025-10518 | 0,82 0,38 | - | 0,82 0,38 | - | °C s | A DEFINIR | NÃO | 11586805 | IRI-BTV-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0002 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | BURETA | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-28 | 2026-11-28 | 2024-11502 | 2025-10971 | 0.2528 | - | 0.2528 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599649 | IRI-BURE-002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0006 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-25 | 2027-02-25 | 2024-11504 | 2026-00010 | 0.167 | - | 0.167 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599650 | IRI-BURE0006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0007 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | BURETA | BURETA DIGITAL | 0 .. 50 mL | 10 .. 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-24 | 2027-04-24 | 2025-03558 | 2026-03877 | 0.2105 |  | 0.2105 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599651 | IRI-BURE0007 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0012 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | MOLHOS | BURETA | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2025-07-07 | 2026-07-07 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-07264 | 0.23 | - | 0.23 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599654 | IRI-BURE0012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
BURE-0013 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | ETA | BURETA | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-20 | 2027-02-20 | 2025-00036 | 2026-02041 | 0.21 | - | 0.21 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599655 | IRI-BURE0013 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0015 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | BURETA | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | X | - | - | SIM | 2026-02-03 | 2027-02-03 | 2024-11506 | 2026-00970 | 0.21 | - | 0.21 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599761 | IRI-BURE0015 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0016 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | X | - | - | SIM | 2026-02-25 | 2027-02-25 | 2024-11505 | 2026-00011 | 0.21 | - | 0.21 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599844 | IRI-BURE0016 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0017 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | BURETA | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-20 | 2027-02-20 | 2025-00431 | 2026-02042 | 0.21 |  | 0.21 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599846 | IRI-BURE0017 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0018 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2025-08-21 | 2026-08-21 | 2024-08265 | 2025-08618 | 0.22 |  | 0.22 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11599845 | IRI-BURE-018 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
BURE-0019 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 .. 25 mL | 5 .. 25 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-20 | 2027-02-20 | 2024-11507 | 2026-02043 | 0.17 |  | 0.17 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0020 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 .. 25 mL | 5 .. 25 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-20 | 2027-02-20 | 2024-11503 | 2026-02044 | 0.16 |  | 0.16 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11601990 | IRI-BURE0020 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0022 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 2025-03559 | 2026-03876 | 0.086 |  | 0.086 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11586801 | IRI-BURE0022 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0023 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2024-09797 | 2025-10516 | 0.3 |  | 0.3 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11586900 | IRI-BURE0023 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0024 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | DESENVASE | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 10 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-30 | 2026-10-30 | 2024-09798 | 2025-10517 | 0.23 |  | 0.23 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11605794 | IRI-BURE0024 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
BURE-0025 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 1 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-14 | 2027-07-14 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07094 | 0.051 |  | 0.051 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
BURE-0026 | - | BRANCA | BURETA DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BURETA DIGITAL | BURETA DIGITAL | 0 a 50 mL | 1 a 50 mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-14 | 2027-07-14 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07095 | 0.0846 |  | 0.0846 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
CA-0001 | - | BRANCA | CHAPA AQUECEDORA | LABORATÓRIO | ETE | CHAPA AQUECEDORA | - | 20 a 300 ◦C | 300 ◦C | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06034 | 2026-05849 | 1.62 | - | 1.62 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599864 | IRI-CA-0001 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
CF-0001 | 0919/0634 | BRANCA | CHAPA DE FORMATO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CHAPA DE FORMATO | CHAPA DE FORMATO | 125 X 125 mm | 125 X 125 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2025-00360 | 2026-00016 | 0.025 | - | 0.025 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599641 | IRI-09190640 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CF-0002 | - | BRANCA | CENTRÍFUGA | LABORATÓRIO | DESENVASE | CENTRIFUGA | CENTRIFUGA | 0 a 20500 RPM | 1900 a 10000 | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-24 | 2027-02-24 | 2025-00622 | 2026-02045 | 7.5 | - | 7.5 | - | rpm | A DEFINIR | NÃO | 11599656 | IRI-CF-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CLO-0001 | - | BRANCA | CLORIMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | ETA | CLORIMETRO DIGITAL | CLORIMETRO DIGITAL | 0,00 a 5,00 mg/L | 1 a 4,00 mg/L | - | X | - | - | NÃO | 2026-02-25 | 2027-02-25 | 2025-01057 | 2026-01455 | 0.07 | - | 0.07 | - | s | A DEFINIR | NÃO | 11603023 | IRI-CLO-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CND-0001 | - | BRANCA | CONDUTIVÍMETRO | LABORATÓRIO | ETA | CONDUTIVÍMETRO | CONDUTIVÍMETRO | 0 .. 200000 mS/cm | 15 .. 1000 µS/cm | - | - | - | X | SIM | 2026-04-22 | 2027-04-22 | 2025-03560 | 2026-03879 | 5.1 | - | 5.1 | - | µS/cm | A DEFINIR | NÃO | 11599762 | IRI-CND-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CORT-0001 | - | BRANCA | GABARITO DE CORTE | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GABARITO DE CORTE | GABARITO DE CORTE | 10 mm | 10 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11531 | 2025-11793 | 0.055 | - | 0.055 | - | in | A DEFINIR | NÃO | 11599657 | IRI-CORT0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0023 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 a 3600 s | 720 a 3600s | - | X | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 2025-04672 | 2026-05073 | 1.043 | - | 1.043 | 30 | s | APROVADO | NÃO | 11604032 | IRI-CRON-023 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0038 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 .. 3600 s | 720 a 3600s | - | X | - | - | SIM | 2025-09-04 | 2026-09-04 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09404 | 0.36 |  | 0.36 | - | s | A DEFINIR | NÃO | 11606748 | IRI-CRON-038 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0039 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 .. 3600 s | 720 a 3600 | - | X | - | - | SIM | 2025-09-04 | 2026-09-04 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09405 | 0.4 |  | 0.4 | 30 | S | APROVADO | NÃO | 11606749 | IRI-CRON-039 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0040 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | DESENVASE | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 .. 3600 s | 720 a 3600 | - | X | - | - | SIM | 2025-09-04 | 2026-09-04 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09406 | 0.34 |  | 0.34 | 31 | S | APROVADO | NÃO | 11606750 | IRI-CRON-040 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0041 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 .. 3600 s | 720 a 3600 | - | X | - | - | SIM | 2025-09-04 | 2026-09-04 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09407 | 0.34 |  | 0.34 | 32 | S | APROVADO | NÃO | 11606751 | IRI-CRON-041 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0042 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 .. 3600 s | 720 a 3600 | - | X | - | - | SIM | 2025-09-04 | 2026-09-04 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09408 | 0.34 |  | 0.34 | 33 | S | APROVADO | NÃO | 11606752 | IRI-CRON-042 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0043 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 .. 3600 s | 720 a 3600 | - | X | - | - | SIM | 2025-09-04 | 2026-09-04 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09409 | 0.34 |  | 0.34 | 34 | S | APROVADO | NÃO | 11606753 | IRI-CRON-043 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0044 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 .. 3600 s | 720 a 3600 | - | X | - | - | SIM | 2025-09-04 | 2026-09-04 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09410 | 0.34 |  | 0.34 | 35 | S | APROVADO | NÃO | 11606754 | IRI-CRON-044 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CRON-0045 | - | BRANCA | CRONÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CRONÔMETRO | CRONÔMETRO | 0 .. 3600 s | 720 a 3600 | - | X | - | - | SIM | 2025-09-04 | 2026-09-04 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09411 | 0.34 |  | 0.34 | 36 | S | APROVADO | NÃO | 11606755 | IRI-CRON-045 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CSC-0011 | - | BRANCA | CONSISTÔMETRO | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | CONSISTÔMETRO | CONSISTÔMETRO | 0 a 23 cm | 4,5 a 23 cm | - | X | - | - | SIM | 2026-01-07 | 2027-01-07 | 2024-11511 | 2025-11782 | 0.29 | - | 0.29 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11586803 | IRI-CSC-0011 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CSC-0012 | - | BRANCA | CONSISTÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CONSISTOMETRO | LABORATORIO | 0 a 23cm | 4,5 23cm | - | X | - | - | SIM | 2026-02-24 | 2027-02-24 | 2025-01058 | 2026-01456 | 0.2 | - | 0.2 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599900 | IRI-CSC-0012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CSC-0021 | - | BRANCA | CONSISTÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CONSISTÔMETRO | CONSISTÔMETRO | 0 a 23 cm | 4,5 a 23 cm | - | X | - | - | SIM | 2026-07-27 | 2027-07-27 | 2026-04532 | 2026-07819 | 0.22 |  | 0.22 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11586895 | IRII-CSC0013 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
CSC-0014 | - | BRANCA | CONSISTÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CONSISTÔMETRO | CONSISTÔMETRO | 0a 23 cm | 4,5 a 23 cm | - | X | - | - | SIM | 2025-08-19 | 2026-08-19 | 2024-08055 | 2025-08517 | 0.29 |  | 0.29 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11606687 | IRI-CSC-0014 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
CSC-0016 | - | BRANCA | CONSISTÔMETRO | LABORATÓRIO | VOLPACK NOVA | CONSISTÔMETRO | - | 0 a 23 cm | 4,5 a 23 cm | - | X | - | - | SIM | 2025-10-10 | 2026-10-10 | 2024-09359 | 2025-10093 | 0.32 |  | 0.32 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599766 | IRI-CSC-0016 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CSC-0018 | - | BRANCA | CONSISTÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CONSISTÔMETRO | - | 0 a 23 cm | 4,5 a 23 cm | - | X | - | - | SIM | 2025-11-26 | 2026-11-26 | 2024-10672 | 2025-10972 | 0.3 |  | 0.3 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599870 | IRI-CSC-0018 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CSC-0019 | - | BRANCA | CONSISTÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CONSISTÔMETRO | - | 0 a 23 cm | 4,5 a 23 cm | - | X | - | - | SIM | 2025-10-14 | 2026-10-14 | 2024-09360 | 2025-10092 | 0.3 |  | 0.3 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599871 | IRI-CSC-0019 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
CSC-0020 | - | BRANCA | CONSISTÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CONSISTÔMETRO | - | 0 a 24 cm | 4,5 a 23 cm | - | X | - | - | SIM | 2025-07-07 | 2026-07-07 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-07265 | 0.29 |  | 0.29 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11606688 | IRI-CSC-0020 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
CT-0001 | 0819/0260 | BRANCA | COOB TESTER | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | COOB TESTER | COOB TESTER | 112,8 mm | 112,8 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2025-00361 | 2026-00017 | 0.03 | - | 0.03 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599638 | IRI-08190260 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
DEC-0001 | 21062101376878 | VERDE | DECADA RESITIVA | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | DECADA RESITIVA | - | 0,1 a 1000 Ω | 0,1 a 1000 Ω | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-04 | 2026-11-04 | 2024-10204 | 2025-10668 | 0.09 | - | 0.09 | 0.5 | Ω | APROVADO | NÃO | 11601983 | IRI-DECADA | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
DEC-0002 | 60VU1064 | VERDE | DECADA RESITIVA | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | DECADA RESITIVA | - | 0,1 a 1000 Ω | 0,1 a 1000 Ω | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-04 | 2026-11-04 | 2024-11514 | 2025-10669 | 0.156 | - | 0.156 | 0.5 | ºc | APROVADO | NÃO | 11602450 | IRI-60VU1064 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
DENS-0001 | - | BRANCA | DENSÍMETRO DE VIDRO ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | DENSIMETRO | DENSIMETRO | 1,000 a 1,500 g/mL | 1,100 a 1,500 g/mL | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2025-00037 | 2026-00013 | 0.001219 | - | 0.001219 | - | g/mL | A DEFINIR | NÃO | 11599669 | IRI-DENS0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
DENS-0005 | - | BRANCA | DENSÍMETRO DE VIDRO ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | DENSÍMETRO | DENSÍMETRO ANALÓGICO | 1,000 a 1,500 g/mL | 1,100 a 1,500 g/mL | - | X | - | - | SIM | 2026-05-13 | 2027-05-13 | 2025-04676 | 2026-05076 | 0.01111 | - | 0.01111 | - | gm/L | A DEFINIR | NÃO | 11599510 | IRI-DENS0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
DENS-0006 | - | BRANCA | DENSÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | DENSÍMETRO | DENSÍMETRO ANALÓGICO | 1,000 a 1,500 g/mL | 1,100 a 1,500 g/mL | - | X | - | - | SIM | 2026-05-22 | 2027-05-22 | 2025-04677 | 2026-04536 | 0.00169 | - | 0.00169 | - | gm/L | A DEFINIR | NÃO | 11599511 | IRI-DENS0006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
EF-0001 | - | BRANCA | ESTUFA | LABORATÓRIO | ETE | ESTUFA | ESTUFA | 0 a 300 °C | 110 a 150°C | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2024-10205 | 2025-10654 | 5.1 | - | 5.1 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599671 | IRI-EF-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
EF-0002 | - | BRANCA | ESTUFA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESTUFA | ESTUFA | -50 a 250 ◦C | 50 a 150°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2025-00458 | 2026-00015 | 0.76 | - | 0.76 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599672 | IRI-EF-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
EF-0003 | - | BRANCA | ESTUFA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | ESTUFA | ESTUFA | 0 a 200°C | 28 a 43 °C | - | X | - | - | SIM | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11522 | 2025-11786 | 0.78 | - | 0.78 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599767 | IRI-EF-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
EF-0004 | - | BRANCA | ESTUFA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | ESTUFA | ESTUFA | 0 a 200°C | 50 a 170°C | - | X | - | - | SIM | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11523 | 2025-11787 | 0.67 | - | 0.67 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599768 | IRI-EF-0004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
EF-0005 | - | BRANCA | ESTUFA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | ESTUFA | ESTUFA | 20 a 60°C | 33 A 37°C | - | X | - | - | SIM | 2025-09-18 | 2026-09-18 | 2024-08602 | 2025-09136 | 0.57 | - | 0.57 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599836 | IRI-EF-0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
EF-0006 | - | BRANCA | ESTUFA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | ESTUFA | ESTUFA | 20 a 60°C | 53 A 57°C | - | X | - | - | SIM | 2025-09-18 | 2026-09-18 | 2024-08603 | 2025-09137 | 0.7 | - | 0.7 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599837 | IRI-EF-0006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
EPC-0001 | - | BRANCA | ESPECTROFOTOMETRO | LABORATÓRIO | ETE | ESPECTROFOTOMETRO | ESPECTROFOTOMETRO | 240 a 660nm | 240 a 660nm | - | X | - | - | SIM | 2026-04-22 | 2027-04-22 | 2025-03561 | 2026-03882 | 0.015 | - | 0.015 | - | nm | A DEFINIR | NÃO | 11599810 | IRI-EPC-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
ESC-0001 | - | BRANCA | ESCALA GRADUADA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESCALA | ESCALA GRADUADA | 0 a 500 mm | 100 a 500 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 2025-04679 | 2026-05077 | 0.065 | - | 0.065 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599673 | IRI-ESC0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
ESC-0002 | - | BRANCA | ESCALA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESCALA | ESCALA GRADUADA | 0 a 1500 mm | 300 a 1500 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-08 | 2026-12-08 | 2024-11517 | 2025-11783 | 0.32 | - | 0.32 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599674 | IRI-ESC0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
ESC-0003 | - | BRANCA | ESCALA GRADUADA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESCALA | ESCALA GRADUADA | 0 a 150 cm | 30 a 150 cm | - | X | - | - | SIM | 2026-03-18 | 2027-03-18 | 2024-11515 | 2026-03104 | 0.057 | - | 0.057 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599763 | IRI-ESC-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
ESC-0004 | - | BRANCA | ESCALA METÁLICA GRADUADA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESCALA | ESCALA GRADUADA | 0 a 30cm | 6 a 30cm | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-18 | 2027-03-18 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-03105 | 0.045 | - | 0.045 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599677 | IRI-ESC0007 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
ESC-0007 | - | BRANCA | ESCALA GRADUADA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESCALA | ESCALA GRADUADA | 0 a 150cm | 9 a 100cm | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-01 | 2026-10-01 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-10095 | 1.04 | - | 1.04 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599677 | IRI-ESC0007 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
ESC-0008 | - | BRANCA | ESCALA GRADUADA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESCALA | ESCALA GRADUADA | 0 a 30cm | 6 a 30cm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-08 | 2026-12-08 | 2024-11516 | 2025-11784 | 0.045 | - | 0.045 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599678 | IRI-ESC0008 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
ESP-0001 | - | BRANCA | GABARITO FIXO PARA CORTE | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESPATULA DE CORTE | ESPATULA DE CORTE | 100 x 250 mm | 100 x 250 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11529 | 2025-11792 | 0.155 | - | 0.155 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599681 | IRI-ESP0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
EST-0003 | - | BRANCA | ESTUFA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | ESTUFA | ESTUFA | 0 a 150°C | 25 a 100 °C | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11524 | 2025-11788 | 0.26 | - | 0.26 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599682 | IRI-EST-003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-001 | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO | MOAGEM | CFT | ENTRADA DE PASTEURIZAÇÃO | FLACH COOLER | 0 a 18m³/h | 1000 a 10000dm3 | X | - | - | - | SIM | 2026-06-21 | 2027-06-21 | 2025-07406 | 2026-05892 | 0.0019 | 10000 | 1.9e-05 | 0.5 | m³/h | APROVADO | NÃO | 11606661 | IRI-FI-001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4800A | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | CUBOS | 0 a 25000 kg/h | 0 a 25000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-07940 | 2026-01855 | 22.4 | 25000 | 0.0896 | 0.5 | kg/h | APROVADO | NÃO | 11599492 | IRI-FIC4800A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4800B | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | POLPA | 0 a 25000 kg/h | 0 a 25000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-07941 | 2026-01856 | 22.4 | 18750 | 0.11947 | 0.5 | kg/h | APROVADO | NÃO | 11599494 | IRI-FIC4800B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4800C | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | SUCO | 0 a 25000 kg/h | 0 a 25000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-07942 | 2026-01857 | 24.8 | 12500 | 0.1984 | 0.5 | kg/h | APROVADO | NÃO | 11599495 | IRI-FIC4800C | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4800D | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | REFOGA | 0 a 9000 kg/h | 0 a 9000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-07943 | 2026-01858 | 10.42 | 6750 | 0.15437 | 0.5 | kg/h | APROVADO | NÃO | 11599496 | IRI-FIC4800D | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4800E | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | AMIDO | 0 a 25000 kg/h | 0 a 25000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-07944 | 2026-01859 | 6.7 | 6250 | 0.1072 | 0.5 | kg/h | APROVADO | NÃO | 11599497 | IRI-FI-4800E | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4800F | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | SPRAY BALL | 0 a 8400 kg/h | 0 a 8400 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-07945 | 2026-01860 | 6.87 | 6300 | 0.10905 | 0.5 | kg/h | APROVADO | NÃO | 11599498 | IRI-FIC4800F | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4900A | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | CUBOS | 0 a 25000 kg/h | 0 a 25000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03568 | 2026-01861 | 8.6 | 12500 | 0.0688 | 0.5 | kg/h | APROVADO | SIM | 11599499 | IRI-FIC4900A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4900B | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | POLPA | 0 a 25000 kg/h | 0 a 25000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03569 | 2026-01862 | 7.7 | 12500 | 0.0616 | 0.5 | kg/h | APROVADO | SIM | 11599500 | IRI-FIC4900B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4900C | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | SUCO | 0 a 25000 kg/h | 0 a 25000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03570 | 2026-01863 | 11.6 | 12500 | 0.0928 | 0.5 | kg/h | APROVADO | SIM | 11599501 | IRI-FIC4900C | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4900D | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | REFOGA | 0 a 10000 kg/h | 0 a 10000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03571 | 2026-01864 | 10.25 | 5000 | 0.205 | 0.5 | kg/h | APROVADO | SIM | 11599502 | IRI-FIC4900D | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4900E | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | AMIDO | 0 a 25000 kg/h | 0 a 25000 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03572 | 2026-01865 | 14.7 | 12500 | 0.1176 | 0.5 | kg/h | APROVADO | SIM | 11599503 | IRI-FIC4900E | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-4900F | - | VERDE | INDICADOR DE VAZÃO | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | SPRAY BALL | 0 a 8400 kg/h | 0 a 8400 kg/h | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03573 | 2026-01866 | 8.55 | 4200 | 0.20357 | 0.5 | kg/h | APROVADO | SIM | 11599504 | IRI-FIC4900F | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-8101 | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO (MALHA 4 a 20 mA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 a 36000kg | 9.750 a 12750kg | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | - | 2026-04699 | 10.6 | 9750 | 0.10872 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11602478 | IRI-FI-8100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FI-8100 | - | VERMELHA | INDICADOR DE VAZÃO (MALHA 4 a 20 mA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 a 500L/min | 180 a 250L/min | X | - | - | - | SIM | 2026-05-21 | 2027-05-21 | 2025-06038 | 2026-04698 | 0.26 | 195 | 0.13333 | 0.5 | L/min | APROVADO | NÃO | 11602478 | IRI-FI-8100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4800A | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | CUBOS | 0 .. 999999 kg | 300 a 1000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-08045 | 2026-01891 | 2.83 | 1000 | 0.283 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11605473 | IRI-FIT4800A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4800B | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | POLPA | 0 .. 999999 kg | 100 a 300 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-08046 | 2026-01892 | 0.96 | 300 | 0.32 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11605475 | IRI-FIT4800B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4800C | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | SUCO | 0 .. 999999 kg | 500 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-08047 | 2026-01893 | 3.74 | 1500 | 0.24933 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11605476 | IRI-FIT4800C | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4800D | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | REFOGA | 0 .. 999999 kg | 100 a 300 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-08048 | 2026-01894 | 0.82 | 300 | 0.27333 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11605477 | IRI-FIT4800D | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4800E | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | AMIDO | 0 .. 999999 kg | 100 a 300 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-08049 | 2026-01895 | 0.5 | 300 | 0.16667 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11605478 | IRI-FIT4800E | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4800F | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4800 | SPRAY BALL | 0 .. 999999 kg | 200 a 600 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-08050 | 2026-01896 | 2.15 | 600 | 0.35833 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11605479 | IRI-FIT4800F | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4900A | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | CUBOS | 0 a 999999 kg | 300 a 1000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03698 | 2026-01897 | 2.93 | 1000 | 0.293 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11593807 | IRI-FIT4900A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4900B | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | POLPA | 0 a 999999 kg | 100 a 300kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03699 | 2026-01898 | 1.02 | 300 | 0.34 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11593808 | IRI-FIT4900B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4900C | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | SUCO | 0 a 999999 kg | 500 a 1500kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03700 | 2026-01899 | 3.83 | 1500 | 0.25533 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11593809 | IRI-FIT4900C | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4900D | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | REFOGA | 0 a 999999 kg | 100 a 300kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03701 | 2026-01900 | 0.82 | 200 | 0.41 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11593810 | IRI-FIT4900D | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4900E | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | AMIDO | 0 a 999999 kg | 100 a 300kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03702 | 2026-01901 | 0.86 | 300 | 0.28667 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11593811 | IRI-FIT4900E | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-4900F | - | VERDE | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | ATOMATADOS | VOLPAK NOVA | 4900 | SPRAY BALL | 0 a 999999 kg | 200 a 600kg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-18 | 2027-02-18 | 2025-03887 | 2026-01902 | 1.12 | 600 | 0.18667 | 0.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11605485 | IRI-FIT-4900 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-8000 | FQI8000 | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | VAZÃO DE ENTRADA DE CUBOS NA LINHA | 0 a 3000 L/min | 100 a 600 L/min | X | - | - | - | SIM | 2026-05-26 | 2027-05-26 | 2025-05171 | 2026-05091 | 0.72 | 600 | 0.12 | 0.5 | L/min | APROVADO | NÃO | 11606723 | IRI-FQI8000 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-8100 | FQI8100 | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 a 500L/min | 180 a 250L/min | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 2025-05622 | 2026-04695 | 0.46 | 250 | 0.184 | 0.5 | L/min | APROVADO | NÃO | 11602477 | IRI-FQI8100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FIT-8101 | FQI8101 | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | MEDIDOR DE VAZÂO LINHA | 0 a 9999999kg | 1000 a 5000kg | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 2025-05623 | 2026-04696 | 4.2 | 5000 | 0.084 | 0.5 | kg | APROVADO | SIM | 11606660 | IRI-FQI8101 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
FT-001 | - | VERMELHA | MEDIDOR DE VAZÃO DIGITAL | MOAGEM | CFT | ENTRADA DE PASTEURIZAÇÃO | FLACH COOLER | 0 a 9999dm3 | 1000 a 10000dm3 | X | - | - | - | SIM | 2026-06-21 | 2027-06-21 | 2025-06101 | 2026-05915 | 26.78 | 10000 | 0.2678 | 0.5 | dm³ | APROVADO | NÃO | 11606662 | IRI-FT-001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GAB-0001 | - | BRANCA | GABARITO | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | GABARITO | GABARITO | 100 mm | 100 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-01 | 2026-10-01 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09225 | 0.154 | - | 0.154 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599683 | IRI-GAB0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GAB-0001A | - | BRANCA | CÁLIBRE DE FOLGA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | CÁLIBRE DE FOLGA | CÁLIBRE DE FOLGA | 0,05 a 1mm | 0,05 a 1mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11535 | 2025-11791 | 0.015 | - | 0.015 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599684 | IRI-GAB0001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GAB-0002 | - | BRANCA | GABARITO TUBETE | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GABARITO TUBETE | GABARITO TUBETE | 77,5 mm | 77,5 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-18 | 2027-03-18 | 2024-11536 | 2026-03106 | 0.031 | - | 0.031 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599685 | IRI-GAB0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GAB-0022 | - | BRANCA | GABARITO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GABARITO | GABARITO | 45 mm | 45 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-08-19 | 2026-08-19 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-08521 | 0.023 |  | 0.023 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11604363 | IRI-GAB-0022 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
GAU-0001 | - | BRANCA | GAUSSÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GAUSSÍMETRO | GAUSSÍMETRO | -20000 a 20000 G | -10000 a 10000G | - | - | - | x | NÃO | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2025-00945 | 2026-00018 | 56 |  | 56 | - | G | A DEFINIR | NÃO | 11603019 | IRI-GAU-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0002 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 1,18 mm | 1,18 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11446 | 2025-11815 | 0.131 | - | 0.131 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599686 | IRIGRAN0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0003 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,600mm | 0,600mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | - | R-4786/26 | 0.0123 | - | 0.0123 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0004 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,250mm | 0,250mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2889/25 | R-4785/26 | 0.0083 | - | 0.0083 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599688 | IRIGRAN0004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0005 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,150mm | 0,150mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2883/25 | R-4788/26 | 0.0053 | - | 0.0053 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599689 | IRIGRAN0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0006 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,180mm | 0,180mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | E-2886/25 | R-4789/26 | 0.0053 | - | 0.0053 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599690 | IRIGRAN0006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0007 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,500mm | 0,500mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2885/25 | R-4781/26 | 0.0113 | - | 0.0113 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599691 | IRIGRAN0007 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0008 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,300mm | 0,300mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2884/25 | R-4782/26 | 0.0073 | - | 0.0073 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599692 | IRIGRAN0008 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0009 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 4 mm | 4 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11447 | 2025-11817 | 0.22 | - | 0.22 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599693 | IRIGRAN0009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0010 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,063mm | 0,063mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2887/25 | R-4787/26 | 0.0063 | - | 0.0063 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599694 | IRIGRAN0010 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0011 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 1,4 mm | 1,4 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11448 | 2025-11822 | 0.145 | - | 0.145 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599695 | IRIGRAN0011 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0012 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,850mm | 0,850mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2888/25 | R-4783/26 | 0.0193 | - | 0.0193 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599696 | IRIGRAN0012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0013 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,425mm | 0,425mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2881/25 | R-4784/26 | 0.0203 | - | 0.0203 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599697 | IRIGRAN0013 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0016 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 8 mm | 8 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11449 | 2025-11770 | 0.24 | - | 0.24 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599700 | IRIGRAN0016 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0017 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 9,5 mm | 9,5 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11450 | 2025-11826 | 0.22 | - | 0.22 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599701 | IRIGRAN0017 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0018 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 9,75 mm | 9,75 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11451 | 2025-11820 | 0.198 | - | 0.198 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599702 | IRIGRAN0018 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0020 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,125mm | 0,125mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2880/25 | R-4780/26 | 0.0053 | - | 0.0053 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599703 | IRIGRAN0020 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0021 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 0,106mm | 0,106mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-27 | 2027-02-27 | R-2882/5 | R-4779/26 | 0.0073 | - | 0.0073 | - | µm | A DEFINIR | NÃO | 11599704 | IRIGRAN0021 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0022 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 5,6 mm | 5,6 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11463 | 2025-11827 | 0.335 | - | 0.335 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599705 | IRIGRAN0022 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0023 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 6,3 mm | 6,3 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11452 | 2025-11825 | 0.103 | - | 0.103 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599706 | IRIGRAN0023 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0024 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 4,75 mm | 4,75 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11453 | 2025-11818 | 0.12 | - | 0.12 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599707 | IRIGRAN0024 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0025 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 4,75 mm | 4,75 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11454 | 2025-11819 | 0.25 | - | 0.25 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599708 | IRIGRAN0025 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0026 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 8 mm | 8 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11455 | 2025-11766 | 0.33 | - | 0.33 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599709 | IRIGRAN0026 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0027 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 5 mm | 5 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11456 | 2025-11821 | 0.39 | - | 0.39 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599710 | IRIGRAN0027 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0028 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 1,40 mm | 1,40 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11457 | 2025-11823 | 0.262 | - | 0.262 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11607339 | IRI-GRAN-028 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0029 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 1,4mm | 1,4mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-18 | 2026-09-18 | 2024-08654 | 2025-09227 | 0.034 | - | 0.034 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11538787 | IRIGRAN0029 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0031 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 6,5 mm | 6,5 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 2025-03551 | 2026-03868 | 0.137 |  | 0.137 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599758 | IRI-GRAN-031 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0032 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 5,1 mm | 5,1 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11458 | 2025-11768 | 0.1 | - | 0.1 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599759 | IRI-GRAN0032 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0033 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 6,75mm | 6,75mm | - | X | - | - | SIM | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 2025-03553 | 2026-03869 | 0.047 | - | 0.047 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599803 | IRI-GRAN-003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0034 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 7,50 mm | 7,50 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11460 | 2025-11771 | 0.184 | - | 0.184 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599804 | IRI-GRAN-034 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0035 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 9mm | 9mm | - | X | - | - | SIM | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 2025-03554 | 2026-03870 | 0.029 | - | 0.029 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599805 | IRI-GRAN-035 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0036 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 2,36 mm | 2,36 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11454 | 2025-11824 | 0.106 | - | 0.106 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11602443 | IRI-GRAN0036 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0037 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 2,36 mm | 2,36 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11461 | 2025-11769 | 0.148 | - | 0.148 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11602444 | IRI-GRAN0037 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0038 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 2,36 mm | 2,36 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11462 | 2025-11816 | 0.108 | - | 0.108 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11602445 | IRI-GRAN0038 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0039 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 6mm | 6mm | - | X | - | - | SIM | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 2025-03552 | 2026-03871 | 0.027 | - | 0.027 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11603534 | IRI-GRAN-039 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GRAN-0041 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 2 mm | 2 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-07-25 | 2026-07-25 | 2024-06959 | 2025-06924 | 0.025 |  | 0.025 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11604680 | IRI-GRAN-041 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
GRAN-0042 | - | BRANCA | PENEIRA GRANULOMETRIA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PENEIRA GRANULOMETRIA | PENEIRA GRANULOMETRIA | 2 mm | 2 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2025-06960 | 2025-11767 | 0.22 | - | 0.22 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11607340 | IRI-GRAN-042 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
GUI-0001 | - | BRANCA | GUILHOTINA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GUILHOTINA | GUILHOTINA | 0 a 150 mm | 20 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11915 | 2025-11799 | 0.42 | - | 0.42 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599711 | IRI-GUI0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
HOM-0001 | - | BRANCA | HOMOGENEIZADOR DE POLPA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | HOMOGENEIZADOR | HOMOGENIZADOR DE POLPA | 0 .. 180 s | 30 a 180 s | - | X | - | - | SIM | 2026-04-24 | 2027-04-24 | 2025-04681 | 2026-03887 | 15 | - | 15 | 30 | s | APROVADO | NÃO | 11604046 | IRI-HOM-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
HOM-0002 | - | BRANCA | HOMOGENEIZADOR DE POLPA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | HOMOGENEIZADOR | HOMOGENIZADOR DE POLPA | 0 a 999min | 10 a 50min | - | X | - | - | SIM | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03566 | 2026-03880 | 0.59 | - | 0.59 | - | min | A DEFINIR | NÃO | 11599848 | IRI-HOM-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
HOM-0003 | - | BRANCA | HOMOGENEIZADOR DE POLPA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | HOMOGENEIZADOR | HOMOGENIZADOR DE POLPA | 0 a 999min | 10 a 50min | - | X | - | - | SIM | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03567 | 2026-03881 | 0.6 | - | 0.6 | - | min | A DEFINIR | NÃO | 11599849 | IRI-HOM-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
INC-0002 | - | BRANCA | INCUBADORA DIGITAL | LABORATÓRIO | ETE | INCUBADORA DIGITAL | INCUBADORA DIGITAL | 20 a 60°C | 20 a 25°C | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2024-10207 | 2025-10655 | 0.25 | - | 0.25 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599868 | IRI-INC-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
AMU-0001 | IV2500 | BRANCA | BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE DIGITAL | BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE DIGITAL | 0 a 100g | 1 a 100g | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-21 | 2027-03-21 | 2025-01056 | 2026-03275 | 0.003 | - | 0.003 | PORTARIA 157/2022 | g | APROVADO | NÃO | 11586893 | IRI-IV2500 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LI-0002 | - | VERDE | INDICADOR DE NíVEL (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA AALBORG | INDICADOR DE NÍVEL | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-17 | 2027-04-17 | 2025-03587 | 2026-03930 | 0.06 | - | 0.06 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11606690 | IRI-LI-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LI-0003A | - | VERDE | INDICADOR DE NÍVEL (MALHA 4 a 20 mA) | MOAGEM | CFT | - | INDICADOR DE NÍVEL | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-13 | 2027-06-13 | 2025-06422 | 2026-05855 | 0.18 | - | 0.18 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11606718 | IRI-LI-0003A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
LI-0001B | LI-01B | VERDE | INDICADOR DE NíVEL (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | CALDEIRA BIOMASSA | 0,0 a 100,0 % | 0,0 a 100,0 % | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05615 | 2026-05082 | 0.065 | - | 0.065 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11541246 | IRI-LI-01B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LI-1001 | - | VERDE | INDICADOR DE NÍVEL (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03641 | 2026-03927 | 0.06 |  | 0.06 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11606739 | IRI-LI-1001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIC-4004 | - | VERDE | INDICADOR DE NíVEL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4004 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02352 | 2026-02588 | 0.158 | - | 0.158 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11600101 | IRI-LIC-4004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIC-4104 | - | VERDE | INDICADOR DE NíVEL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4104 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02353 | 2026-02589 | 0.158 | - | 0.158 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11600102 | IRI-LIC-4104 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIC-4204 | - | VERDE | INDICADOR DE NíVEL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4204 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02354 | 2026-02590 | 0.158 | - | 0.158 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11600103 | IRI-LIC-4204 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIC-4304 | - | VERDE | INDICADOR DE NíVEL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4304 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02355 | 2026-02591 | 0.358 | - | 0.358 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11600104 | IRI-LIC-4304 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIC-4404 | - | VERDE | INDICADOR DE NíVEL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4404 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02356 | 2026-02592 | 0.059 | - | 0.059 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11600105 | IRI-LIC-4404 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIC-4504 | - | VERDE | INDICADOR DE NíVEL (MALHA 4 a 20 mA) | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4504 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02357 | 2026-02593 | 0.158 | - | 0.158 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11600106 | IRI-LIC-4504 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-0002 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA AALBORG | TRANSMISSOR DE NÍVEL | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03680 | 2026-04022 | 0.023 | - | 0.023 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11541762 | IRI-LIT-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-0003 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | UTILIDADES | CALDEIRAS | FAN | NÍVEL CALDEIRA | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | SIM | 2026-02-26 | 2027-02-26 | 2025-01253 | 2026-01620 | 0.049 | - | 0.049 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11603770 | IRI-LIT-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-0003A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | MOAGEM | CFT | - | NÍVEL | 0 .. 100 % | 0 .. 100 % | - | X | - | - | SIM | 2026-06-13 | 2027-06-13 | 2025-06106 | 2026-05905 | 0.28 |  | 0.28 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11606719 | IRI-LIT-003A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
LT-1001 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04472 | 2026-04021 | 0.081 |  | 0.081 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11606725 | IRI-LIT-1001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-4004 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4004 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02346 | 2026-02652 | 0.362 | - | 0.362 | - | mmH2O | A DEFINIR | NÃO | 11600095 | IRI-LIT-4004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-4104 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4104 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02347 | 2026-02653 | 0.183 | - | 0.183 | - | mmH2O | A DEFINIR | NÃO | 11600096 | IRI-LIT-4104 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-4204 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4204 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02348 | 2026-02654 | 0.299 | - | 0.299 | - | mmH2O | A DEFINIR | NÃO | 11600097 | IRI-LIT-4204 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-4304 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4304 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02349 | 2026-02655 | 0.082 | - | 0.082 | - | mmH2O | A DEFINIR | NÃO | 11600098 | IRI-LIT-4304 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-4404 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4404 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02350 | 2026-02656 | 0.181 | - | 0.181 | - | mmH2O | A DEFINIR | NÃO | 11600099 | IRI-LIT-4404 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LIT-4504 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE PULMÃO - 4504 | NÍVEL DO PRODUTO NO TANQUE | 0 a 100% | 0 a 100% | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-08 | 2027-03-08 | 2025-02351 | 2026-02657 | 0.132 | - | 0.132 | - | mmH2O | A DEFINIR | NÃO | 11600100 | IRI-LIT-4504 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
LT-0001B | LT-01B | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | CALDEIRA BIOMASSA | 0,0 a 100,0 % | 0,0 a 100,0 % | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-04788 | 2026-04666 | 0.052 | - | 0.052 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11540971 | IRI-LT-01B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MAN-0001-LB | - | VERDE | MANÔMETRO | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | AUTOCLAVE | MANOMETRO | 0 a 3,0 kgf/cm² | 0 a 3,0 kgf/cm² | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2024-11544 | 2025-11806 | 0.042 | - | 0.042 | 0.1 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11599712 | IRIMAN0001LB | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MAN-0002-LB | - | VERDE | MANÔMETRO | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | AUTOCLAVE | MANOMETRO | 0 a 3,0 kgf/cm² | 0 a 3,0 kgf/cm2 | - | X | - | - | SIM | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2024-11545 | 2025-11807 | 0.042 | - | 0.042 | 0.1 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11599798 | IRI-MAN0002L | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MAS-0001 | - | VERDE | MASSA | CEREAIS | ENVASE POUCH | MASSA | - | 500g | 500g | - | - | - | X | SIM | 2025-11-05 | 2026-11-05 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-10637 | 0.029 |  | 0.029 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11606759 | IRI-MAS-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MCA-0003 | - | BRANCA | MICROAMPERIMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MICROAMPERIMETRO | MICROAMPERIMETRO | 0 a 50 µA | 15 a 50 µA | - | X | - | - | SIM | 2025-08-05 | 2026-08-05 | 2024-07548 | 2025-08044 | 0.42 | - | 0.42 | - | µA | A DEFINIR | NÃO | 11599755 | IRI-MCA-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
MCP-001 | - | BRANCA | MICROPIPETA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | MICROPIPETA | MICROPIPETA | 0 .. 10 mL | 1 .. 10 mL | - | X | - | - | SIM | 2025-10-01 | 2026-10-01 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-09969 | 0.573 |  | 0.573 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | 11606758 | IRI-MCP-001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MCP-002 | - | BRANCA | MICROPIPETA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MICROPIPETA | MICROPIPETA | 0 .. 10 mL | 1 .. 10 mL | - | X | - | - | SIM | 2026-07-14 | 2027-07-14 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07097 | 0.057 |  | 0.057 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
MCP-003 | - | BRANCA | MICROPIPETA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MICROPIPETA | MICROPIPETA | 0 .. 10 mL | 1 .. 10 mL | - | X | - | - | SIM | 2026-07-14 | 2027-07-14 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07098 | 0.08 |  | 0.08 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
MCP-004 | - | BRANCA | MICROPIPETA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MICROPIPETA | MICROPIPETA | 0 .. 10 mL | 1 .. 10 mL | - | X | - | - | SIM | 2026-07-14 | 2027-07-14 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07099 | 0.062 |  | 0.062 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
MCP-005 | - | BRANCA | MICROPIPETA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MICROPIPETA | MICROPIPETA | 0 .. 10 mL | 1 .. 10 mL | - | X | - | - | SIM | 2026-07-14 | 2027-07-14 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07100 | 0.071 |  | 0.071 | - | ml | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
MD-0001 | - | BRANCA | BALANÇA MEDIDORA DE DENSIDADE | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MEDIDOR DE DENSIDADE | BALAN ¸CA MEDIDORA DE DENSIDADE DIGITAL | 0 a 100 g | 1 a 100 g | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-25 | 2027-02-25 | 2025-01055 | 2026-02234 | 0.001 | - | 0.001 | - | g | A DEFINIR | NÃO | 11603773 | IRI-MD-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MDE-0001 | - | BRANCA | MEDIDOR DE ESPESSURA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MEDIDOR DE ESPESSURA | MEDIDOR DE ESPESSURA | 0 a 10mm | 1 a 10mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 2024-11546 | 2025-11808 | 0.0042 | - | 0.0042 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599713 | IRI-MDE-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MDE-0002 | - | BRANCA | MEDIDOR DE ESPESSURA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MEDIDOR DE ESPESSURA | MEDIDOR DE ESPESSURA | 0 a 10mm | 1 a 10mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 2024-11547 | 2025-11809 | 0.0042 |  | 0.0042 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599752 | IRI-MDE-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MDS-0001 | - | BRANCA | MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE SAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE SAL | MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE SAL | 0 a 10% | 1 a 10% | - | X | - | - | SIM | 2025-12-04 | 2026-12-04 | 2025-01162 | 2025-11814 | 0.204 |  | 0.204 | - | % | A DEFINIR | NÃO | 11603020 | IRI-MDS-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MIC-0001 | - | BRANCA | MICROMETRO RECRAVAÇÃO DE LATAS ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MICRÔMETRO | MICROMETRO RECRAVAÇÃO DE LATAS ANALÓGICO | 0 a 13 mm | 2 a 13 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-02-24 | 2027-02-24 | 2025-01163 | 2026-01554 | 0.0142 | - | 0.0142 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599714 | IRI-MIC-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MIC-0002 | - | BRANCA | MICRÔMETRO EXTERNO ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MICRÔMETRO | - | 0 a 25 mm | 2,5 a 25 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 2024-11548 | 2025-11810 | 0.0042 | - | 0.0042 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599715 | IRI-MIC-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MIC-0018 | - | VERDE | MICROMETRO RECRAVAÇÃO DE LATAS ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | LABORATÓRIO | MICROMETRO RECRAVAÇÂO DE LATAS ANALÔOGICO | 0 a 13 mm | 1 a 13 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06983 | 2026-05872 | 0.0042 | - | 0.0042 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599786 | IRI-MIC-0018 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
MIC-0019 | - | BRANCA | MICROMETRO RECRAVAÇÃO DE LATAS ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | LABORATÓRIO | MICROMETRO RECRAVAÇÂO DE LATAS ANALÔOGICO | 0 a 13 mm | 1 a 13 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 2024-11549 | 2025-11811 | 0.0042 | - | 0.0042 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599787 | IRI-MIC-0019 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MIC-0022 | - | BRANCA | MICROMETRO RECRAVAÇÃO DE LATAS ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | MICRÔMETRO | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 13 mm | 1 a 13 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-07-27 | 2027-07-27 | 2026-01555 | 2026-07820 | 0.0142 | - | 0.0142 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11586896 | IRI-MIC-0022 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
MIC-0023 | - | BRANCA | MICROMETRO RECRAVAÇÃO DE LATAS ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | LABORATÓRIO | MICROMETRO RECRAVAÇÂO DE LATAS ANALÔOGICO | 0 a 13 mm | 1 a 13 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-07-27 | 2027-07-27 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-07821 | 0.0042 |  | 0.0042 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599790 | IRI-MIC-0024 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
MIC-0024 | - | BRANCA | MICROMETRO RECRAVAÇÃO DE LATAS ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | LABORATÓRIO | MICROMETRO RECRAVAÇÂO DE LATAS ANALÔOGICO | 0 a 13 mm | 1 a 13 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2024-05673 | 2025-06982 | 0.0042 | - | 0.0042 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599790 | IRI-MIC-0024 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
MUF-0001 | - | BRANCA | MUFLA | LABORATÓRIO | ETE | MUFLA | MUFLA | 300,0 a 1.200,0 ◦C | 480 a 520°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06082 | 2026-05874 | 3.3 | - | 3.3 | - | ºc | A DEFINIR | NÃO | 11599716 | IRI-MUF-0001 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
MULT-0001 | 38330240WS | VERDE | MULTICALIBRADOR DIGITAL | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | MULTICALIBRADOR DIGITAL | - | 0,00 a 24,00 mA in | 4,00 a 20,00 mA in | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-05 | 2026-11-05 | 2024-10223 | 2025-10648 | 0.0062 |  | 0.0062 | 0.01 | mA | APROVADO | NÃO | 11601986 | IRI-38330240 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0001 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO ANALOGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUÍMETRO ANALOGICO | PAQUÍMETRO ANALOGICO | 0 a 200mm | 1 a 200mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2026-02634 | 2026-06636 | 0.02 |  | 0.02 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599877 | IRI-PAQ-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0003 | - | BRANCA | GABARITO INTERNO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GABARITO INTERNO | GABARITO INTERNO | 20 a 35 cm | 23 a 35 cm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11527 | 2025-11794 | 0.045 | - | 0.045 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599717 | IRI-PAQ-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0004 | - | BRANCA | GABARITO INTERNO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GABARITO INTERNO | GABARITO INTERNO | 12 a 20 cm | 13 a 20 cm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11526 | 2025-11795 | 0.044 | - | 0.044 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599718 | IRI-PAQ-0004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0005 | - | BRANCA | GABARITO INTERNO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | GABARITO INTERNO | GABARITO INTERNO | 35 a 65 cm | 35 a 65 cm | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 2025-02336 | 2026-02576 | 0.044 | - | 0.044 | - | cm | A DEFINIR | NÃO | 11599719 | IRI-PAQ-0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0041 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUÍMETRO DIGITAL | PAQUÍMETRO DIGITAL | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-05-16 | 2026-05-16 | 2024-04597 | 2025-04724 | 0.0058 |  | 0.0058 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599515 | IRI-PAQ0041 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
PAQ-0094 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | LABORATORIO RECEBIMENTO DE MATERIAIS | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2025-05386 | 2026-06638 | 0.0059 | - | 0.0059 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11604059 | IRI-PAQ-0064 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PAQ-0096 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | LABORATORIO RECEBIMENTO DE MATERIAIS | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2025-04717 | 2026-06639 | 0.0059 | - | 0.0059 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11604059 | IRI-PAQ-0064 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PAQ-0100 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | LABORATORIO RECEBIMENTO DE MATERIAIS | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2025-04721 | 2026-06640 | 0.0059 | - | 0.0059 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11604059 | IRI-PAQ-0064 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PAQ-0064 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | LABORATORIO RECEBIMENTO DE MATERIAIS | 0 a 200 mm | 1 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-05-14 | 2026-05-14 | 2024-04602 | 2025-04714 | 0.02 | - | 0.02 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11604059 | IRI-PAQ-0064 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
PAQ-0083 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUÍMETRO DIGITAL | PAQUÍMETRO DIGITAL | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2025-04715 | 2025-10651 | 0.006 | - | 0.006 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11604410 | IRI-PAQ-0083 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0084 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | PAQUÍMETRO DIGITAL | PAQUÍMETRO DIGITAL | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-03-21 | 2027-03-21 | 2025-02580 | 2026-03268 | 0.014 | - | 0.014 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11596962 | IRI-PAQ-0084 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0085 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUÍMETRO DIGITAL | PAQUÍMETRO DIGITAL | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06085 | 2026-05880 | 0.0059 | - | 0.0059 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599852 | IRI-PQ-0085 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PAQ-0086 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUÍMETRO DIGITAL | PAQUÍMETRO DIGITAL | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 2025-01165 | 2026-02635 | 0.006 | - | 0.006 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599853 | IRI-PQ-0086 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0092 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | PAQUIMETRO | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06060 | 2026-05878 | 0.0059 | - | 0.0059 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599859 | IRI-PAQ-0092 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PAQ-0093 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | PAQUIMETRO | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-09 | 2027-07-09 | 2025-06087 | 2026-07184 | 0.018 | - | 0.018 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599860 | IRI-PAQ-0093 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PAQ-0099 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | PAQUIMETRO | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 2025-04720 | 2026-05079 | 0.018 | - | 0.018 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11604065 | IRI-PAQ-0099 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0104 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | PAQUIMETRO | 0 a 200 mm | 1 a 200 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-10 | 2026-10-10 | 2024-08650 | 2025-10155 | 0.006 |  | 0.006 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11605557 | IRI-PAQ-0104 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0105 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUIMETRO | PAQUIMETRO | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-21 | 2026-10-21 | 2024-10675 | 2025-10175 | 0.0058 |  | 0.0058 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11606692 | IRI-PAQ-0105 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PAQ-0106 | - | BRANCA | PAQUÍMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PAQUÍMETRO DIGITAL | PAQUÍMETRO DIGITAL | 0 a 150 mm | 1 a 150 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-11-07 | 2026-11-07 | - | 2025-10650 | 0.006 | - | 0.006 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11606691 | IRI-PAQ-0106 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0001.1 | PI-0001 | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | CALDEIRAS | FAN | MANÔMETRO ANALÓGICO | 0 a 28 kgf/cm2 | 8 a 13 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-26 | 2027-02-26 | 2025-04708 | 2026-02281 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541248 | IRI-PI-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0002.1 | PI-0002 | VERDE | MANOVACUÔETRO | UTILIDADES | STOP GÁS | - | - | -1 a 28 bar | -0,5 a 28 bar | - | X | - | - | SIM | 2025-11-07 | 2026-11-07 | 2024-03540 | 2025-10647 | 0.49 | - | 0.49 | 0.5 | bar | APROVADO | SIM | 11603539 | IRI-PI-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0003 | - | BRANCA | MANÔMETRO | LABORATÓRIO | VOLPACK NOVA | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE | 0 a 6 bar | 2 a 4,5 bar | - | X | - | - | SIM | 2025-11-04 | 2026-11-04 | 2024-10220 | 2025-10646 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11606020 | IRI-PI-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0006 | - | VERDE | MANOMETRO ANALOGICO | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | PRESSÃO DA FORNALHA | 0 a 20 kgf/cm² | 0 a 20 kgf/cm² | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-04786 | 2026-05112 | 0.21 |  | 0.21 | 0.5 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11599300 | IRI-PI-0006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0007 | - | VERDE | MANÔMETRO | MOAGEM | CFT | MANÔMETRO | SAÍDA FILTRO DE VAPOR | 0 a 20 bar | 0 a 20 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-13 | 2027-06-13 | 2025-06407 | 2026-05871 | 0.161 | - | 0.161 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11606714 | IRI-PI-0007 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PI-0008 | - | VERDE | MANÔMETRO | MOAGEM | CFT | MANÔMETRO | ENTRADA FILTRO DE VAPOR | 0 a 15 kgf/cm2 | 0 a 15 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-13 | 2027-06-13 | 2025-06408 | 2026-05899 | 0.4 | - | 0.4 | 0.5 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11606713 | IRI-PI-0008 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PI-0010 | 10691310 | VERDE | MANôMETRO | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | MANôMETRO | - | 0 a 4 kgf/cm2 | 0 a 4 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-10 | 2026-11-10 | 2024-10819 | 2025-10997 | 0.0198 | - | 0.0198 | 0.04 | kgf/cm2 | APROVADO | SIM | 11601984 | IRI-10691310 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0201A.1 | PI-0201A | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR | AUTOCLAVES 170G | 0 a 15 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm² | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08634 | 2025-09208 | 0.39 | - | 0.39 | 0.5 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541378 | IRI-PI-0201A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0201C | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR | AUTOCLAVES 170G | 0 a 15 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08636 | 2025-09209 | 0.38 | - | 0.38 | 0.5 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541380 | IRI-PI-0201C | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0202 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR TQ-AR-02-02 CAT III | DEPOSITO DE ERVILHA | 0 a 15 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08640 | 2025-09210 | 0.45 | - | 0.45 | 0.5 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541381 | IRI-PI-0202 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-002B | PI-02B | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | PRESSÃO INTERNA | 0 a 25 kgf/cm² | 0 a 25 kgf/cm² | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05613 | 2026-05083 | 0.0073 | - | 0.0073 | 0.25 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541244 | IRI-PI-02B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-03 | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | MOAGEM | CFT | - | - | -1 a 2 bar | -1 a 2 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-21 | 2027-05-21 | 2025-06424 | 2026-04700 | 0.059 | - | 0.059 | 0.1 | bar | APROVADO | NÃO | 11606816 | IRI-PI-03 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-003A | PI-03A | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | PRESSÃO DA FORNALHA | -20,00 a 20,00 mmca | -20,00 a 20,00 mmca | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05614 | 2026-05084 | 0.0098 | - | 0.0098 | 0.2 | mmca | APROVADO | NÃO | 11541245 | IRI-PI-03A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-0701.1 | PI-0701 | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR (TQ-AR-07-01 CAT III) | CEREAIS 2 KG | 0 a 15 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08641 | 2025-09211 | 0.44 | - | 0.44 | 0.5 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541382 | IRI-PI-0701 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-1001 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 30 bar | 0 a 30 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03651 | 2026-03945 | 0.38 |  | 0.38 | 0.5 | bar | APROVADO | NÃO | 11606741 | IRI-PI-1001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-1601 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR TQ-AR-16-01 CAT IV | PALETIZAÇÃO | 0 a 10 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08642 | 2025-09212 | 0.098 | - | 0.098 | 0.1 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541383 | IRI-PI-1601 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-1801 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR TQ-AR-18-01 CAT III | CALDEIRA DE BIOMASSA | 0 a 14 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-25 | 2026-09-25 | 2024-08643 | 2025-09218 | 0.098 | - | 0.098 | 0.14 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541385 | IRI-PI-1801 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-1901 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR TQ-AR-18-01 CAT III | PLATAFORMA TETRAPAK | 0 a 15 kgf/cm2 | 0 a 15 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08647 | 2025-09213 | 0.36 | - | 0.36 | 0.5 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541685 | IRI-PI-1901 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-1902 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR TQ-AR-18-01 CAT III | DEPOSITO DE EMBALAGEM LATA | 0 a 14 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08637 | 2025-09214 | 0.182 | - | 0.182 | 0.2 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541686 | IRI-PI-1902 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-1903 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR TQ-AR-18-01 CAT III | RESERVATORIO NOVO CATCHUP | 0 a 10 kgf/cm2 | 0 a 9 Kgf/Cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08638 | 2025-09215 | 0.072 | - | 0.072 | 0.1 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541687 | IRI-PI-1903 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-1904 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR TQ-AR-18-01 CAT III | RESERVATORIO NOVO DESENVASE | 0 a 15 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08646 | 2025-09216 | 0.32 | - | 0.32 | 0.5 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541688 | IRI-PI-1904 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-1905 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | VASO DE PRESSÃO | PULMÃO DE AR TQ-AR-18-01 CAT III | RESERVATORIO ANTIGA ETA | 0 a 15 kgf/cm2 | 0 a 9 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 2024-08639 | 2025-09217 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541689 | IRI-PI-1905 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-3000 | - | VERDE | MANÔMETRO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE (Mespack 1 e 2) | 0 a 10 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2024-07802 | 2025-07983 | 0.195 | - | 0.195 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11597129 | IRI-PI-3000 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PI-3002 | - | VERDE | MANÔMETRO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE (Mespack 3 e 4) | 0 a 10 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2024-07542 | 2025-07984 | 0.181 | - | 0.181 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11597130 | IRI-PI-3002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PI-3004 | - | VERDE | MANÔMETRO (A) | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE (Mespack 5 e 6) | 0 a 6 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-03-24 | 2027-03-24 | 2025-01142 | 2026-03297 | 0.092 | - | 0.092 | 0.1 | bar | APROVADO | NÃO | 11597131 | IRI-PI-3004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-3006 | - | VERDE | MANÔMETRO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE (Mespack 7 e 8) | 0 a 10 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2024-07544 | 2025-07985 | 0.181 | - | 0.181 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11597132 | IRI-PI-3006 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PI-3008 | - | VERDE | MANÔMETRO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE (Mespack 9 e 10) | 0 a 10 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2024-07799 | 2025-07986 | 0.174 | - | 0.174 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11597133 | IRI-PI-3008 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PI-3010 | - | VERDE | MANÔMETRO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE (Mespack 10 e 13) | 0 a 10 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2024-07800 | 2025-07987 | 0.146 | - | 0.146 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11597134 | IRI-PI-3010 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PI-3012 | - | VERDE | MANÔMETRO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE (Mespack 11 e12) | 0 a 10 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2024-07803 | 2025-07988 | 0.117 | - | 0.117 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11597135 | IRI-PI-3012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
PI-3610 | - | VERDE | MANÔMETRO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE VOLPACK 1 | 0 a 10 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2025-07989 | 2026-06647 | 0.164 | - | 0.164 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11597136 | IRI-PI-3610 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PI-3710 | - | VERDE | MANÔMETRO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE VOLPACK 2 | 0 a 6 bar | 2 a 4,5 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2026-06648 | 2026-06650 | 0.122 | - | 0.122 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11605486 | IRI-PI-3710 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PI-6000A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01084 | 2026-01527 | 0.0158 |  | 0.0158 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11606693 | IRI-PI-6000A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6000B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01099 | 2026-01528 | 0.0058 |  | 0.0058 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11606694 | IRI-PI-6000B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6001 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 10 kgf/cm² | 0 a 3 kgf/cm² | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01143 | 2026-01540 | 0.086 | - | 0.086 | 0.1 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541426 | IRI-PI-6001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6030A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01085 | 2026-01517 | 0.028 |  | 0.028 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11606695 | IRI-PI-6030A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6030B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01100 | 2026-01518 | 0.028 | - | 0.028 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11606696 | IRI-PI-6030B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6031 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01144 | 2026-01539 | 0.045 | - | 0.045 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11541429 | IRI-PI-6031 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6040A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01086 | 2026-01531 | 0.0336 |  | 0.0336 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11606697 | IRI-PI-6040A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6040B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01096 | 2026-01532 | 0.0122 | - | 0.0122 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11606698 | IRI-PI-6040B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6041.2 | PI-6041.1 | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 7 kgf/cm2 | 0 a 3 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2026-01537 | 2026-06651 | 0.085 | - | 0.085 | 0.1 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541430 | IRI-PI-6041 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PI-6050A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01087 | 2026-01519 | 0.024 |  | 0.024 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11606699 | IRI-PI-6050A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6050B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01101 | 2026-01520 | 0.018 | - | 0.018 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11606700 | IRI-PI-6050B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6051 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 10 kgf/cm² | 0 a 3 kgf/cm² | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01145 | 2026-01538 | 0.078 | - | 0.078 | 0.1 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541431 | IRI-PI-6051 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6060A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01088 | 2026-01533 | 0.0191 | - | 0.0191 | 0.04 | bar | APROVADO | NÃO | 11541362 | IRI-PI-6060A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6060B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01089 | 2026-01534 | 0.0188 | - | 0.0188 | 0.04 | bar | APROVADO | NÃO | 11541363 | IRI-PI-6060B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6061 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01146 | 2026-01535 | 0.043 | - | 0.043 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11541432 | IRI-PI-6061 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6070A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01090 | 2026-01521 | 0.032 | - | 0.032 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11541366 | IRI-PI-6070A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6070B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01091 | 2026-01522 | 0.022 | - | 0.022 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11541367 | IRI-PI-6070B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6071 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 kgf/cm² | 0 a 3 kgf/cm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01147 | 2026-01541 | 0.041 | - | 0.041 | 0.05 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541433 | IRI-PI-6071 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6080A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01092 | 2026-01523 | 0.0106 | - | 0.0106 | 0.04 | bar | APROVADO | NÃO | 11541370 | IRI-PI-6080A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6080B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01093 | 2026-01524 | 0.00664 | - | 0.00664 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11541371 | IRI-PI-6080B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6081 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 10 kgf/cm2 | 0 a 3 kgf/cm | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01148 | 2026-01542 | 0.045 | - | 0.045 | 0.05 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541434 | IRI-PI-6081 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6090A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01094 | 2026-01529 | 0.031 | - | 0.031 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11595843 | IRI-PI-6090A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6090B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01095 | 2026-01530 | 0.0311 | - | 0.0311 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11596203 | IRI-PI-6090B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6091 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01149 | 2026-01536 | 0.052 | - | 0.052 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11596933 | IRI-PI-6091 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6100A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01097 | 2026-01525 | 0.00462 | - | 0.00462 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11596204 | IRI-PI-6100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6100B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01098 | 2026-01526 | 0.00368 | - | 0.00368 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11596205 | IRI-PI-6100B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-6101 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01150 | 2026-01543 | 0.059 | - | 0.059 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11596934 | IRI-PI-6101 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-653 | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | MOAGEM | CFT | TANQUE ASSÉPTICO | - | 0 .. 10 bar | 0 .. 10 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-13 | 2027-06-13 | 2025-06423 | 2026-05856 | 0.058 | - | 0.058 | 0.1 | bar | APROVADO | NÃO | 11606716 | IRI-PI-653 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PI-8100 | - | VERDE | MANÔMETRO | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | PASTERURIZADOR | 0 a 15bar | 0 a 10bar | - | X | - | - | SIM | 2026-05-27 | 2027-05-27 | 2025-06922 | 2026-04612 | 0.38 | - | 0.38 | 0.5 | bar | APROVADO | NÃO | 11604683 | IRI-PI-8100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-8257 | - | BRANCA | MANÔMETRO | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | MANOMETRO | MANOMETRO ANALÂ OGICO | 0 a 10 bar | 0 a 10 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-06 | 2027-01-06 | 2025-00054 | 2026-00049 | 0.096 | - | 0.096 | 0.15 | bar | APROVADO | NÃO | 11599724 | IRI-PI-8257 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-8541 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | RINSSER | ZB2 | MANÔMETRO ANALÓGICO | 0 a 7kgf/cm² | 0 a 3kgf/cm² | - | X | - | - | NÃO | 2025-04-27 | 2026-04-27 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-04502 | 0.093 |  | 0.093 | 0.1 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11606743 | IRI-PI-8541 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE PRODUÇÃO | SEM PRERVISÃO DE RETORNO
PI-8542 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | RINSSER | ZB3 | MANÔMETRO ANALÓGICO | 0 a 10 bar | 0 a 3 bar | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-19 | 2027-04-19 | 2025-04503 | 2026-03947 | 0.104 |  | 0.104 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11606742 | IRI-PI-8542 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9050 | - | VERDE | MANÔMETRO | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA AALBORG | MANÔMETRO ANALÓGICO | 0 a 21 kgf/cm | 0 a 20 kgf/cm | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03650 | 2026-03946 | 0.12 | - | 0.12 | 0.25 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11541395 | IRI-PI-9050 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9060 | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA AALBORG | INDICADOR DE PRESSÃO DIGITAL | 0 a 16bar | 0 a 16bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-17 | 2027-04-17 | 2025-03588 | 2026-03929 | 0.058 | - | 0.058 | 0.16 | bar | APROVADO | NÃO | 11606701 | IRI-PI-9060 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9100 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | RINSSER | LATA 1,7KG | MANÔMETRO ANALÓGICO | 0 a 15kgf/cm² | 0 a 3kgf/cm² | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-19 | 2027-04-19 | 2025-04504 | 2026-03948 | 0.169 |  | 0.169 | 0.2 | kgf/cm² | APROVADO | NÃO | 11606817 | IRI-PI-9100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9100A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01120 | 2026-01499 | 0.0112 | - | 0.0112 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541280 | IRI-PI-9100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9100B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6000mbar | 0 a 3000 mbar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01121 | 2026-01500 | 10.3 | - | 10.3 | 60 | mbar | APROVADO | NÃO | 11541281 | IRI-PI-9100B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9101 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01152 | 2026-01544 | 0.053 | - | 0.053 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541403 | IRI-PI-9101 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9110A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01122 | 2026-01501 | 0.0044 | - | 0.0044 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541284 | IRI-PI-9110A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9110B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6000mbar | 0 a 3000 mbar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01123 | 2026-01502 | 7.9 | - | 7.9 | 60 | mbar | APROVADO | NÃO | 11541285 | IRI-PI-9110B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9111 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01153 | 2026-01545 | 0.052 | - | 0.052 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541404 | IRI-PI-9111 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9120A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01124 | 2026-01503 | 0.0088 | - | 0.0088 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541288 | IRI-PI-9120A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9120B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6000mbar | 0 a 3000 mbar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01125 | 2026-01504 | 7.36 | - | 7.36 | 60 | mbar | APROVADO | NÃO | 11541289 | IRI-PI-9120B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9121 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01154 | 2026-01546 | 0.058 | - | 0.058 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541405 | IRI-PI-9121 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9130A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01126 | 2026-01505 | 0.0091 | - | 0.0091 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541292 | IRI-PI-9130A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9130B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6000mbar | 0 a 3000 mbar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01127 | 2026-01506 | 6.39 | - | 6.39 | 60 | mbar | APROVADO | NÃO | 11541293 | IRI-PI-9130B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9131 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01155 | 2026-01547 | 0.054 | - | 0.054 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541406 | IRI-PI-9131 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9140A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01128 | 2026-01507 | 0.0028 | - | 0.0028 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541296 | IRI-PI-9140A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9140B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6000mbar | 0 a 3000 mbar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01129 | 2026-01508 | 8.9 | - | 8.9 | 60 | mbar | APROVADO | NÃO | 11541297 | IRI-PI-9140B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9141 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01156 | 2026-01548 | 0.056 | - | 0.056 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541407 | IRI-PI-9141 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9200A | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ENVASE POUCH | PRENSA | BANCADA DE ANÁLISE POUCH 1 | 0 a 10 bar | 2 a 4,6 bar | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-17 | 2026-10-17 | 2025-04709 | 2025-10178 | 0.146 | - | 0.146 | 0.2 | bar | APROVADO | NÃO | 11604071 | IRI-PI-9200A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9250A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01130 | 2026-01509 | 0.03068 | - | 0.03068 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541838 | IRI-PI-9250A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9250B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01131 | 2026-01510 | 0.0047 | - | 0.0047 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541839 | IRI-PI-9250B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9251 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 7 kgf/cm2 | 0 a 3 kgf/cm2 | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01157 | 2026-01549 | 0.057 | - | 0.057 | 0.07 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11541695 | IRI-PI-9251 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9260A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01132 | 2026-01511 | 0.0164 | - | 0.0164 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541836 | IRI-PI-9260A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9260B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01133 | 2026-01512 | 0.01062 | - | 0.01062 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541837 | IRI-PI-9260B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9261 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01158 | 2026-01550 | 0.055 | - | 0.055 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541694 | IRI-PI-9261 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9270A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01134 | 2026-01513 | 0.0354 | - | 0.0354 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541834 | IRI-PI-9270A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9270B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01135 | 2026-01514 | 0.0028 | - | 0.0028 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541835 | IRI-PI-9270B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9271 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01159 | 2026-01551 | 0.038 | - | 0.038 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541693 | IRI-PI-9271 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9280A | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01136 | 2026-01515 | 0.0118 | - | 0.0118 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541832 | IRI-PI-9280A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9280B | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO (MALHA 4 a 20 mA) | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01137 | 2026-01516 | 0.00562 | - | 0.00562 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541833 | IRI-PI-9280B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PI-9281 | - | VERDE | MANÔMETRO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01160 | 2026-01552 | 0.039 | - | 0.039 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11541692 | IRI-PI-9281 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PIT-0003 | PIT-03 | VERDE | TRANSDUTOR DE PRESSÃO | MOAGEM | CFT | - | - | -1 .. 10 bar | -0,5 .. 2 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-21 | 2027-05-21 | 2025-05179 | 2026-04669 | 0.00166 | - | 0.00166 | 0.02 | bar | APROVADO | NÃO | 11606717 | IRI-PIT-03 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PIT-3001 | - | VERDE | INDICADOR DE PRESSÃO DIGITAL (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | -50 a 50 mmH2O | -50 a 50 mmH2O | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03642 | 2026-03928 | 0.013 |  | 0.013 | - | mmH2O | A DEFINIR | NÃO | 11606740 | IRI-PIT-3001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PIT-653 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | MOAGEM | CFT | TANQUE ASSÉPTICO | - | 0 .. 10 bar | 0 .. 10 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-13 | 2027-06-13 | 2025-06409 | 2026-05906 | 0.01 | - | 0.01 | 0.1 | bar | APROVADO | NÃO | 11606715 | IRI-PIT-653 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PQF-0001 | - | BRANCA | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | PAQU´IMETRO DE PROFUNDIDADE DIGITAL | 0 a 200 mm | 1 a 200 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 2024-11550 | 2025-11812 | 0.006 | - | 0.006 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599725 | IRI-PQF-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PQF-0002 | - | BRANCA | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | 0 a 200 mm | 1 a 200 mm | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 2024-11551 | 2025-11813 | 0.006 | - | 0.006 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599726 | IRI-PQF-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PQF-0003 | - | BRANCA | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (A) | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | 0 a 200 mm | 1 a 200 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 2025-04712 | 2026-05080 | 0.0099 | - | 0.0099 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599508 | IRI-PQF0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PQF-0004 | - | BRANCA | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (A) | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | PÁQUIMETRO DE PROFUNDIDADE (D) | 0 a 200 mm | 1 a 200 mm | - | X | - | - | SIM | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 2025-04713 | 2026-05081 | 0.0099 | - | 0.0099 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599509 | IRI-PQF0004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PR-0001 | - | BRANCA | REDOXÍMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | ETE | REDOXÍMETRO DIGITAL | - | -2000 .. 2000 mV | -400 a 400 mV | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06102 | 2026-05884 | 0.068 | - | 0.068 | - | mV | A DEFINIR | NÃO | 11599863 | IRI-PR-0001 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
PR-0002 | - | BRANCA | REDOXÍMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | ETE | REDOX´IMETRO DIGITAL | - | 0 a 22pH | 4 a 10pH | - | - | - | X | NÃO | 2025-07-15 | 2026-07-15 | 2024-05700 | 2025-06929 | 0.032 | - | 0.032 | - | Ph | A DEFINIR | NÃO | 11599862 | IRI-PR-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
PS-0001.1 | - | VERDE | PRESSOSTATO | UTILIDADES | CALDEIRAS | FAN | PRESSÃO DA FORNALHA | 10,80 bar - LIGA 13 bar - DESLIGA | 10,80 bar - LIGA 13bar - DESLIGA | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-26 | 2027-02-26 | 2025-03653 | 2026-02283 | 0.1132 | - | 0.1132 | - | bar | A DEFINIR | NÃO | 11541393 | IRI-PS-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PS-9060 | - | VERDE | PRESSOSTATO | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA AALBORG | PRESSÃO DA FORNALHA | 10,40 bar - LIGA 10,80 bar - DESLIGA | 10,40 bar - LIGA 10,80 bar - DESLIGA | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03654 | 2026-03951 | 0.0089 | - | 0.0089 | - | bar | A DEFINIR | NÃO | 11603567 | IRI-PS-9060 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PS-9061 | - | VERDE | PRESSOSTATO | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA AALBORG | PRESSÃO DA FORNALHA | 9,38 bar - LIGA 11,8 bar - DESLIGA | 9,38 bar - LIGA 11,8 bar - DESLIGA | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04096 | 2026-03952 | 0.0202 | - | 0.0202 | - | bar | A DEFINIR | NÃO | 11541394 | IRI-PS-9061 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PS-9072 | - | VERDE | PRESSOSTATO | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | PRESSÃO DA FORNALHA | 11,8 bar - Abre contato 12,8 bar - Fecha contato | 11,8 bar - Abre contato 12,8 bar - Fecha contato | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-04732 | 2026-04609 | 0.0074 |  | 0.0074 | - | bar | A DEFINIR | NÃO | 11599302 | IRI-PS9072 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PSH-1001 | - | VERDE | PRESSOSTATO | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 14,30 bar - LIGA 16,60 bar - DESLIGA | 14,30 bar - LIGA 16,60 bar - DESLIGA | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04460 | 2026-03950 | 0.024 |  | 0.024 | - | bar | A DEFINIR | NÃO | 11606726 | IRI-PSH-1001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PSV-001 | - | PLAQUETA | VÃLVULA DE SEGURANÇA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | AUTOCLAVE | - | Abre 1,5 kgf/cm² Fecha 1,4 kgf/cm² | Abre 1,5 kgf/cm² Fecha 1,4 kgf/cm131 | - | - | - | X | SIM | 2025-10-22 | 2026-10-22 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-10176 | 0.106 |  | 0.106 | - | Kgf/cm² | A DEFINIR | NÃO | 11606760 | IRI-PSV-001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PSV-002 | - | PLAQUETA | VÃLVULA DE SEGURANÇA | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | AUTOCLAVE | - | Abre 1,5 kgf/cm² Fecha 1,4 kgf/cm² | Abre 1,5 kgf/cm² Fecha 1,4 kgf/cm131 | - | - | - | X | SIM | 2025-10-22 | 2026-10-22 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-10177 | 0.03 |  | 0.03 | - | Kgf/cm² | A DEFINIR | NÃO | 11606761 | IRI-PSV-002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-0002.1 | PT-0002 | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | UTILIDADES | CALDEIRAS | FAN | PRESSÃO VAPOR | 0 a 40 bar | 8 a 13 bar | - | X | - | - | SIM | 2026-02-26 | 2027-02-26 | 2025-03681 | 2026-02285 | 0.0307 | - | 0.0307 | 0.4 | bar | APROVADO | NÃO | 11542232 | IRI-PT-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-0003 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | UTILIDADES | CALDEIRAS | FAN | PRESSÃO FORNALHA | -5 a 5 mbar | -5 a 5 mbar | - | X | - | - | SIM | 2026-02-26 | 2027-02-26 | 2025-01280 | 2026-02286 | 3.3 | - | 3.3 | - | bar | A DEFINIR | NÃO | 11603771 | IRI-PT-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-0002B | PT-02B | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | CALDEIRA BIOMASSA | 0 a 25 kgf/cm² | 0 a 25 kgf/cm² | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-04789 | 2026-04667 | 0.0163 | - | 0.0163 | 0.25 | kgf/cm2 | APROVADO | NÃO | 11540958 | IRI-PT-02B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-0003A | PT-03A | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | CALDEIRA BIOMASSA | -20,00 a 20,00 mmca | -20,00 a 20,00 mmca | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-04790 | 2026-04668 | 2.5 | - | 2.5 | - | mmca | A DEFINIR | NÃO | 11557572 | IRI-PT-03A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-3001 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE NÍVEL | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | -50 a 50 mmH2O | -50 a 50 mmH2O | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04474 | 2026-04023 | 11.4 |  | 11.4 | - | mmhH2O | A DEFINIR | NÃO | 11606727 | IRI-PT-3001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6000A | PT-6000 | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01254 | 2026-01626 | 0.0042 | - | 0.0042 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11542343 | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6000B | PT-6001 | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01255 | 2026-01627 | 0.0045 | - | 0.0045 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11596924 | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6030 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01256 | 2026-01628 | 0.0131 | - | 0.0131 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11542346 | IRI-PT-6030 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6040 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01257 | 2026-01622 | 0.0138 | - | 0.0138 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11542347 | IRI-PT-6040 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6041 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01258 | 2026-01621 | 0.0184 | - | 0.0184 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11596925 | IRI-PT-6041 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6050 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01259 | 2026-01629 | 0.0124 | - | 0.0124 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11542348 | IRI-PT-6050 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6051 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE BARRIQUAND 6 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01260 | 2026-01630 | 0.0153 | - | 0.0153 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11596926 | IRI-PT-6051 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6060 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01261 | 2026-01625 | 0.0351 | - | 0.0351 | 0.04 | bar | APROVADO | NÃO | 11542349 | IRI-PT-6060 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6061 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 7 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | - | 2026-01623 | 0.0221 | - | 0.0221 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11542345 | IRI-PT-6061 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6070 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01262 | 2026-01631 | 0.011 | - | 0.011 | 0.04 | bar | APROVADO | NÃO | 11542350 | IRI-PT-6070 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6071 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 8 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01263 | 2026-01635 | 0.0052 | - | 0.0052 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11596927 | IRI-PT-6071 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6080 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 4 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01264 | 2026-01632 | 0.0041 | - | 0.0041 | 0.04 | bar | APROVADO | NÃO | 11542351 | IRI-PT-6080 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6081 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 9 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | -1 a 5 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01265 | 2026-01633 | 0.0216 | - | 0.0216 | 0.05 | bar | APROVADO | NÃO | 11596928 | IRI-PT-6081 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6090 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 10 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-06 | 2027-02-06 | 2025-01266 | 2026-01624 | 0.0314 | - | 0.0314 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11596929 | IRI-PT-6090 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-6100 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 170g | AUTOCLAVE FERLO 11 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-08 | 2027-02-08 | 2025-01267 | 2026-01634 | 0.013 | - | 0.013 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11596930 | IRI-PT-6100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9060.1 | PT-9060 | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA AALBORG | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | 0 a 16 bar | 0 a 16 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04099 | 2026-04024 | 0.121 | - | 0.121 | 0.16 | bar | APROVADO | NÃO | 11603568 | IRI-PT-9060 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9100 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01268 | 2026-01636 | 0.0302 | - | 0.0302 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11540960 | IRI-PT-9100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9110 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 2 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01269 | 2026-01637 | 0.0224 | - | 0.0224 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11542309 | IRI-PT-9110 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9120 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 3 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01270 | 2026-01638 | 0.0103 | - | 0.0103 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11542310 | IRI-PT-9120 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9130 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01271 | 2026-01639 | 0.026 | - | 0.026 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11542311 | IRI-PT-9130 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9140 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR 1,7Kg | AUTOCLAVE FERLO 5 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01272 | 2026-01640 | 0.0075 | - | 0.0075 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11542312 | IRI-PT-9140 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9250 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 1 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01273 | 2026-01641 | 0.0049 | - | 0.0049 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11540964 | IRI-PT-9250 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9260 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 2 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01274 | 2026-01642 | 0.0075 | - | 0.0075 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11540963 | IRI-PT-9260 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9270 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 3 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01275 | 2026-01643 | 0.0075 | - | 0.0075 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11540962 | IRI-PT-9270 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
PT-9280 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PRESSÃO | CEREAIS | ESTERILIZADOR POUCH | AUTOCLAVE FERLO 4 | PRESSÃO DA AUTOCLAVE | 0 a 6 bar | 0 a 3 bar | - | - | - | X | NÃO | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 2025-01276 | 2026-01644 | 0.0087 | - | 0.0087 | 0.06 | bar | APROVADO | NÃO | 11540961 | IRI-PT-9280 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
REL-0007 | - | VERDE | RELÓGIO | MOAGEM | ASSÉPTICOS | TROPICAL CUBOS NOVA | RELÓGIO DIGITAL | 0 a 86400 s | 60 a 3600s | - | X | - | - | NÃO | 2025-08-19 | 2026-08-19 | 2024-08027 | 2025-08516 | 0.69 | - | 0.69 | 30 | s | APROVADO | NÃO | 11603010 | IRI-REL-0007 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
REL-0008 | - | VERDE | RELÓGIO | ATOMATADOS | ENVASE POUCH | RELÓGIO DIGITAL | RELÓGIO DIGITAL | 0 a 86400 s | 60 a 3600s | - | X | - | - | NÃO | 2025-08-29 | 2026-08-29 | 2024-08028 | 2025-08519 | 0.69 | - | 0.69 | 30 | s | APROVADO | NÃO | 11603011 | IRI-REL-0008 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
REL-0009 | - | VERDE | RELÓGIO | CEREAIS | ENVASE POUCH | ENCAIXOTAMENTO | RELÓGIO DIGITAL | 0 a 86400 s | 60 a 3600s | - | X | - | - | NÃO | 2025-08-29 | 2026-08-29 | 2024-08315 | 2025-08520 | 0.69 | - | 0.69 | 30 | s | APROVADO | NÃO | 11603012 | IRI-REL-0009 | SUPORTY | BRUNO FARIA | CALIBRAR
RF-0001 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | REFRATÔMETRO | REFRATOMETRO DIGITAL | 0 a 100°Bx | 5 a 30 ºbrix | - | - | - | X | NÃO | 2025-10-14 | 2026-10-14 | 2024-00135 | 2025-10151 | 0.3 | - | 0.3 | - | ºBx | A DEFINIR | NÃO | 11599727 | IRI-RF-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0003 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | MOLHOS | REFRATÔMETRO | REFRATOMETRO DIGITAL | 0 a 100°Bx | 5 a 30 ºbrix | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-13 | 2027-06-13 | 2025-06104 | 2026-05885 | 0.23 | - | 0.23 | - | ºBx | A DEFINIR | NÃO | 11599729 | IRI-RF-0003 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
RF-0005 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | REFRATÔMETRO | REFRATOMETRO DIGITAL | 0 a 100°Bx | 5 a 30 ºbrix | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-06105 | 2026-05886 | 0.29 | - | 0.29 | - | ºBx | A DEFINIR | NÃO | 11599730 | IRI-RF-0005 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
RF-0010 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATOMETRO ANALÔOGICO | 0 a 32 ºBx | 5 a 30 ºBx | - | - | - | X | NÃO | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2025-00064 | 2026-00055 | 0.28 |  | 0.28 | - | ºBx | A DEFINIR | NÃO | 11602475 | IRI-RF-0010 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0012 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATÔMETRO | 58 a 90 ºBx | 60 °Bx | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-04 | 2026-12-04 | 2024-11592 | 2025-11839 | 0.52 | - | 0.52 | - | ºBx | A DEFINIR | NÃO | 11599732 | IRI-RF-0012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0013 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATÔMETRO ANALÔGICO | 0 a 32 ºBx | 5 a 30 ºBx | - | - | - | X | NÃO | 2025-12-04 | 2026-12-04 | 2024-11596 | 2025-11840 | 0.28 | - | 0.28 | - | ºBx | A DEFINIR | NÃO | 11599733 | IRI-RF-0013 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0014 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATOMETRO | 0 a 100 °brix | 5 a 30 ºBx | - | X | - | - | SIM | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2024-11598 | 2025-11844 | 0.29 | - | 0.29 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11599744 | IRI-RF-0014 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0015 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATOMETRO | 0 a 100 °brix | 5 a 30 ºBx | - | X | - | - | SIM | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 2024-11599 | 2025-11845 | 0.26 | - | 0.26 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11599745 | IRI-RF-0015 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0016 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATOMETTRO ANALÔGICO | 0 a 32 ºBx | 5 a 30 ºBx | - | X | - | - | SIM | 2025-12-04 | 2026-12-04 | 2024-11594 | 2025-11841 | 0.28 | - | 0.28 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11599764 | IRI-RF-0016 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0017 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO ANALÓGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATOMETTRO ANALÔGICO | 0 a 32 ºBx | 5 a 30 ºBx | - | X | - | - | SIM | 2025-12-04 | 2026-12-04 | 2024-11595 | 2025-11842 | 0.28 | - | 0.28 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11599765 | IRI-RF-0017 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0019 | - | BRANCA | REFRATOMETRO ANALOGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATOMETRO | REFRATOMETRO | 0 a 32 ºBx | 5 a 30 ºBx | - | X | - | - | SIM | 2025-12-04 | 2026-12-04 | 2024-11593 | 2025-11843 | 0.28 | - | 0.28 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11599847 | IRI-RF-0019 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0021 | - | BRANCA | REFRATOMETRO ANALOGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATOMETRO | REFRATOMETRO | 0..100 ºBx | 5 a 30 ºBx | - | X | - | - | SIM | 2025-07-18 | 2026-07-18 | 2024-07214 | 2025-06937 | 0.28 | - | 0.28 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11599808 | IRI-RF-0021 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
RF-0022 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO PORTATIL | REFRATÔMETRO | 0a 85 °Bx | 5 a 60 °Bx | - | X | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-07-10 | 2025-06113 | 2026-05887 | 0.38 | - | 0.38 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11599830 | IRI-RF-0022 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
RF-0023 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | DESENVASE | REFRATÔMETRO | REFRATÔMETRO | 0 a 100 °Bx | 5 a 30 °Bx | - | X | - | - | SIM | 2026-02-25 | 2027-02-25 | 2025-01174 | 2026-01572 | 0.36 | - | 0.36 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11596965 | IRI-RF-0023 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0024 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATÔMETRO | 1,3770 a 1,4535 n | 1,3815 a 1,4425 n | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2024-10419 | 2025-10634 | 0.0011 | - | 0.0011 | - | n | A DEFINIR | NÃO | 11599850 | IRI-RF-0024 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0025 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATÔMETRO | 0 a 32 °Bx | 5 a 30 °Bx | - | X | - | - | SIM | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2025-00065 | 2026-00056 | 0.28 | - | 0.28 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11602476 | IRI-RF-0025 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0027 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | VOLPACK NOVA | REFRATÔMETRO | REFRATÔMETRO | 0 a 100 °Bx | 5 a 30 °Bx | - | X | - | - | SIM | 2025-10-10 | 2026-10-10 | 2024-09888 | 2025-10180 | 0.26 | - | 0.26 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11605795 | IRI-RF-0027 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
RF-0029 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | DESENVASE | REFRATÔMETRO | REFRATÔMETRO | 0 a 32 °Bx | 5 a 60 °Bx | - | X | - | - | SIM | 2026-07-10 | 2027-07-10 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06787 | 0.41 | - | 0.41 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
RF-0028 | - | BRANCA | REFRATÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | REFRATÔMETRO | REFRATÔMETRO | 0 a 32 °Bx | 5 a 30 °Bx | - | X | - | - | SIM | 2025-12-04 | 2026-12-04 | - | 2025-11838 | 0.28 | - | 0.28 | - | °Bx | A DEFINIR | NÃO | 11607222 | IRI-RF-0028 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-0004 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | ENTRADA FLASH COOLER | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05493 | 2026-04544 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606632 | IRI-TCL-0004 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-0005 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | SAÍDA FLASH COOLER | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05494 | 2026-04545 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606633 | IRI-TCL-0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-001A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04783 | 2026-04567 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604364 | IRI-TCL-001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-001B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04698 | 2026-04546 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604365 | IRI-TCL-001B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-0021 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | TRANSFERENCIA HOLDING PARA FLASH COOLER | 0 a 250 ◦C | 90 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05496 | 2026-04547 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606634 | IRI-TCL-0021 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-002A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04699 | 2026-04548 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604366 | IRI-TCL-002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-002B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04700 | 2026-04549 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604367 | IRI-TCL-002B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-003A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04701 | 2026-04550 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604368 | IRI-TCL-003A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-003B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04702 | 2026-04551 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604369 | IRI-TCL-003B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-004A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04703 | 2026-04552 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604370 | IRI-TCL-004A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-004B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04704 | 2026-04553 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604371 | IRI-TCL-004B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-005A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04784 | 2026-04568 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604372 | IRI-TCL-005A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-005B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04705 | 2026-04554 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604373 | IRI-TCL-005B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-010A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | 0 a 250°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-06058 | 2026-04569 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606702 | IRI-TCL-010A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-010B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04707 | 2026-04555 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604374 | IRI-TCL-010B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-07 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05495 | 2026-04556 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606635 | IRI-TCL-07 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-081 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600◦C | 100 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05490 | 2026-04557 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606636 | IRI-TCL-081 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-111 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600◦C | 100 a 150°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05491 | 2026-04558 | 0.22 | - | 0.22 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606637 | IRI-TCL-111 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-122B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05492 | 2026-04559 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604375 | IRI-TCL-122B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-2A-A |  | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | INJETOR DE VAPOR | 0 a 250°C | 100 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05616 | 2026-04560 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606656 | IRI-TCL-2A-A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-2A-B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | INJETOR DE VAPOR | 0 a 250°C | 100 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05617 | 2026-04561 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606655 | IRI-TCL-2A-B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-2B-A | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | INJETOR DE VAPOR | 0 a 250°C | 100 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05618 | 2026-04562 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606658 | IRI-TCL-2B-A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-2B-B | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | INJETOR DE VAPOR | 0 a 250°C | 100 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05619 | 2026-04563 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606657 | IRI-TCL-2B-B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-3A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05497 | 2026-04564 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606638 | IRI-TCL-3A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-3B | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | 0 a 250 ◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05498 | 2026-04565 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606639 | IRI-TCL-3B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TCL-601 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600◦C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04697 | 2026-04566 | 0.22 | - | 0.22 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606640 | IRI-TCL-601 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-0001 | 322.07.21 | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | TERMORRESISTENCIA PT-100 | - | -38 A 420°C | 50 a 400 ◦C | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-05 | 2026-11-05 | 2024-10892 | 2025-10672 | 0.36 | - | 0.36 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11595816 | IRI-3220721 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-0002 | 121.12.20 | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | INSTRUMENTAÇÃO | SALA DE AUTOMAÇÃO | TERMORRESISTENCIA PT-100 | - | -38 A 420°C | 50 a 400 ◦C | - | - | - | X | NÃO | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2024-10891 | 2025-10673 | 0.47 | - | 0.47 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11595814 | IRI-1211220 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3000A | - | VERDE | TERMOPAR TIPO K | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 1.200 ◦C | 250 a 450 ◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04462 | 2026-04007 | 0.21 |  | 0.21 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606728 | IRI-TE-3000A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3001A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | -200 a 600 ◦C | 220 a 300◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04463 | 2026-04009 | 0.24 |  | 0.24 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606729 | IRI-TE-3001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3002A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | -200 a 600 ◦C | 220 a 300◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04464 | 2026-03300 | 0.28 |  | 0.28 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606730 | IRI-TE-3002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3003A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | -200 a 600 ◦C | 220 a 300◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04465 | 2026-03310 | 0.22 |  | 0.22 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606731 | IRI-TE-3003A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3004A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | -200 a 600 ◦C | 220 a 300◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04466 | 2026-04008 | 0.25 |  | 0.25 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606732 | IRI-TE-3004A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-3006A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | -200 a 600 ◦C | 110 a 190◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-04467 | 2026-03309 | 0.261 |  | 0.261 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606733 | IRI-TE-3006A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8000.3 | TE-8000.2 | VERMELHA | TERMOMETRO DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | ENTRADA HOLDING | -50 a 200°C | 5 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 2025-05895 | 2026-06649 | 0.383 | - | 0.383 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11603587 | IRI-TE-8000 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TE-8001 | - | VERMELHA | TERMOMETRO DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | SAÍDA HOLDING | 0 a 150°C | 0 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-25 | 2027-05-25 | 2025-04800 | 2026-04616 | 0.348 | - | 0.348 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11603588 | IRI-TE-8001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8011 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | ENTRADA DE PRODUTO - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2025-03734 | 2026-03966 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541990 | IRI-TE-8011 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8012 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | BARREIRA DE VAPOR (FLANGE) - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2025-03735 | 2026-03965 | 0.401 | - | 0.401 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541991 | IRI-TE-8012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8013 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2025-03736 | 2026-03964 | 0.368 | - | 0.368 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541992 | IRI-TE-8013 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8014 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | BARREIRA DE VAPOR (ÊMBOLO) - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2025-03737 | 2026-03963 | 0.221 | - | 0.221 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541993 | IRI-TE-8014 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8015 | - | VERMELHA | TERMOMETRO DIGITAL | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | SAIDA RESFRIAMENTO | 0 a 200°C | 0 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-25 | 2027-05-25 | 2025-04733 | 2026-04617 | 0.438 | - | 0.438 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11603589 | IRI-TE-8015 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8021 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | ENTRADA DE PRODUTO - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2025-03738 | 2026-03962 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540613 | IRI-TE-8021 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8022 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | BARREIRA DE VAPOR (FLANGE) - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2025-03739 | 2026-03961 | 0.448 | - | 0.448 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540614 | IRI-TE-8022 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8023 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2025-03740 | 2026-03960 | 0.231 | - | 0.231 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540615 | IRI-TE-8023 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8024 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | BARREIRA DE VAPOR (ÊMBOLO) - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2025-03741 | 2026-03959 | 0.241 | - | 0.241 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540616 | IRI-TE-8024 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8100 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | ENTRADA HOLDING | -200 a 600°C | 90 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-28 | 2027-05-28 | 2025-06410 | 2026-05072 | 0.25 | - | 0.25 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541996 | IRI-TE-8100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8101 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | SAÍDA HOLDING | -200 a 600°C | 40 a 130 ◦C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 2025-06406 | 2026-04614 | 0.247 | - | 0.247 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541997 | IRI-TE-8101 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8102 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04734 | 2026-04651 | 0.347 | - | 0.347 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541998 | IRI-TE-8102 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8103 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04735 | 2026-04652 | 0.27 | - | 0.27 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541999 | IRI-TE-8103 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TE-8115 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | SAÍDA RESFRIAMENTO | -200 .. 600 °C | 90 .. 130 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 2025-06096 | 2026-04615 | 0.245 |  | 0.245 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606704 | IRI-TE-8115 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0019 | - | BRANCA | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TERMÔMETRO INFRAVERMLEHO DIGITAL | TERMÔMETRO INFRAVERMLEHO DIGITAL | -50 a 300 °C | 80 .. 150 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-02-25 | 2027-02-25 | 2025-01202 | 2026-02261 | 0.36 | - | 0.36 | - | ºC | A DEFINIR | NÃO | 11606721 | IRI-TER-0019 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0020 | - | BRANCA | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL | -30 a 550°C | 80 a 200°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 2025-04787 | 2026-05107 | 0.38 |  | 0.38 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11597049 | IRI-TER-0020 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TER-0021 | - | BRANCA | TERMÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | SALA DA QUALIDADE | TERMÔMETRO DIGITAL | TERMÔMETRO DIGITAL | 0 a 900 ◦C | 80 a 280°C | - | X | - | - | SIM | 2025-07-18 | 2026-07-18 | 2024-06719 | 2025-06940 | 0.32 | - | 0.32 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11596984 | IRI-TER-0021 | SUPORTY | BRUNO FARIA | FORA DE USO
TER-0022 | - | BRANCA | TERMÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TERMOMETRO DIGITAL | TERMOMETRO DIGITAL | 0 a 900 ◦C | 80 a 280°C | - | X | - | - | SIM | 2026-07-28 | 2027-07-28 | 2025-06941 | 2026-07823 | 0.24 | - | 0.24 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11597046 | IRI-TER-0022 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-0001B | TI-01B | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | - | 0 a 500°C | 0 a 500°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05499 | 2026-05085 | 0.085 | - | 0.085 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540642 | IRI-TI-01B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-02 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | ETE | TANQUE REATOR | TEMPERATURA | 0 a 50 ◦C | 0 a 50 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2025-09-25 | 2026-09-25 | 2024-08624 | 2025-09199 | 0.258 | - | 0.258 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11541690 | IRI-TI-02 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-0003B | TI-03B | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | - | 0 a 300°C | 0 a 300°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05610 | 2026-05086 | 0.056 | - | 0.056 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540644 | IRI-TI-03B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-0003D | TI-03D | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | - | 0 a 300°C | 0 a 300°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05611 | 2026-05087 | 0.056 | - | 0.056 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540645 | IRI-TI-03D | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-0004B | TI-04B | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA 4 a 20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | - | 0 a 300°C | 0 a 300°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05612 | 2026-05088 | 0.07 | - | 0.07 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540646 | IRI-TI-04B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3000A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 1.200 ◦C | 0 a 450◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03635 | 2026-03921 | 0.273 |  | 0.273 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606734 | IRI-TI-3000A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3001A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 450◦C | 220 a 300◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03636 | 2026-03922 | 0.181 |  | 0.181 | 0.5 | ºC | APROVADO | SIM | 11606735 | IRI-TI-3001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3002A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 450◦C | 220 a 300◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03637 | 2026-03923 | 0.219 |  | 0.219 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606736 | IRI-TI-3002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3003A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 450◦C | 220 a 300◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03638 | 2026-03924 | 0.165 |  | 0.165 | 0.5 | ºC | APROVADO | SIM | 11606737 | IRI-TI-3003A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3004A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 450◦C | 220 a 300◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03639 | 2026-03925 | 0.161 |  | 0.161 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | 11606738 | IRI-TI-3004A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-3006A | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL | UTILIDADES | CALDEIRAS | ICAVI | - | 0 a 450◦C | 110 a 190◦C | - | X | - | - | NÃO | 2026-04-16 | 2027-04-16 | 2025-03640 | 2026-03926 | 0.293 |  | 0.293 | 0.5 | ºC | APROVADO | NÃO | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8011 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | ENTRADA DE PRODUTO - CABEÇA A | 0 .. 250°C | 90 .. 130 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2025-06074 | 2026-03974 | 0.181 |  | 0.181 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606643 | IRI-TI-8011 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8012 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | BARREIRA DE VAPOR (FLANGE) - CABEÇA A | 0 .. 250 °C | 90 .. 130 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2025-06075 | 2026-03973 | 0.121 |  | 0.121 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606644 | IRI-TI-8012 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8013 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA A | 0 .. 250 °C | 90 .. 130 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2025-06076 | 2026-03972 | 0.121 |  | 0.121 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606645 | IRI-TI-8013 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8014 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | BARREIRA DE VAPOR (ÊMBOLO) - CABEÇA A | 0 .. 250 °C | 90 .. 130 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2025-06077 | 2026-03971 | 0.111 |  | 0.111 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606646 | IRI-TI-8014 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8021 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | ENTRADA DE PRODUTO - CABEÇA B | 0 .. 250 °C | 90 .. 130 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 2025-06078 | 2026-04611 | 0.171 |  | 0.171 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | 11606647 | IRI-TI-8021 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8022 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | BARREIRA DE VAPOR (FLANGE) - CABEÇA B | 0 .. 250 °C | 90 .. 130 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2025-06000 | 2026-03969 | 0.131 |  | 0.131 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606648 | IRI-TI-8022 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8023 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA B | 0 .. 250 °C | 90 .. 130 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2025-06001 | 2026-03968 | 0.101 |  | 0.101 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606649 | IRI-TI-8023 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8024 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | BARREIRA DE VAPOR (ÊMBOLO) - CABEÇA B | 0 .. 250 °C | 90 .. 130 °C | - | X | - | - | SIM | 2026-04-27 | 2027-04-27 | 2025-06002 | 2026-03967 | 0.121 |  | 0.121 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606650 | IRI-TI-8024 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8100 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | ENTRADA HOLDING | 0 a 200°C | 90 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 2025-06003 | 2026-04589 | 0.19 | - | 0.19 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604395 | IRI-TI-8100 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8101 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | SAÍDA HOLDING | 0 a 200°C | 90 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 2025-06065 | 2026-04607 | 0.19 | - | 0.19 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604396 | IRI-TI-8101 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8102 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA A | 0 a 200°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04691 | 2026-04578 | 0.17 | - | 0.17 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606705 | IRI-TI-8102 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8103 | - | VERDE | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | CÂMARA ASSÉPTICA - CABEÇA B | 0 a 200°C | 90 a 130°C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04692 | 2026-04579 | 0.151 | - | 0.151 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606706 | IRI-TI-8103 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TI-8115 | - | VERMELHA | INDICADOR DE TEMPERATURA (MALHA RESISTENCIA) | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA MANZINI | SAÍDA RESFRIAMENTO | 0 .. 200 °C | 90 .. 130 °C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 2025-06066 | 2026-04608 | 0.19 |  | 0.19 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606703 | IRI-TI-8115 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TRE-0002 | - | BRANCA | TRENA (A) | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TRENA (A) | TRENA (A) | 0 a 3.000 mm | 100 a 3000 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2024-10275 | 2025-10995 | 0.62 | - | 0.62 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599738 | IRI-TRE-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TRE-0003 | - | BRANCA | TRENA (A) | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | TRENA (A) | TRENA (A) | 0 a 3.000 mm | 100 a 3000 mm | - | X | - | - | SIM | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2024-10449 | 2025-10996 | 0.62 | - | 0.62 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11599739 | IRI-TRE-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TRM-0001 | - | BRANCA | TERMORREATOR | LABORATÓRIO | ETE | TERMORREATOR | TERMORREATOR | 20 a 160 ◦C | 70 a 160 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2024-10271 | 2025-10685 | 0.63 | - | 0.63 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599811 | IRI-TRM-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TRM-0003 | - | BRANCA | TERMORREATOR | LABORATÓRIO | ETE | TERMORREATOR | TERMORREATOR | 30 a 160 ◦C | 70 a 160 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2024-10250 | 2025-10686 | 0.72 |  | 0.72 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11606077 | IRI-TRM-0003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0002 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA + PT-100 3 FIOS (OHM´S PARA 4-20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | FAN | - | 0 a 300 ◦C | 35 a 299 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2026-02-26 | 2027-02-26 | 2025-01251 | 2026-02262 | 0.316 | - | 0.316 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604411 | IRI-TT-0002 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0005 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600°C | 90 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2026-04623 | 2026-04623 | 0.301 | - | 0.301 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604005 | IRI-TT-0005 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-001A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-04747 | 2026-04624 | 0.235 | - | 0.235 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604080 | IRI-TT-001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-001B | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04748 | 2026-04625 | 0.368 | - | 0.368 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604081 | IRI-TT-001B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0021 | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | TRANSFERENCIA HOLDING PARA FLASH COOLER | -200 a 600◦C | 90 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04766 | 2026-04626 | 0.243 | - | 0.243 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604099 | IRI-TT-0021 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-002A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04749 | 2026-04627 | 0.368 | - | 0.368 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604082 | IRI-TT-002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-002B | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04750 | 2026-04628 | 0.348 | - | 0.348 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604100 | IRI-TT-002B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-003A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04751 | 2026-04629 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604083 | IRI-TT-003A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-003B | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 20255-04752 | 2026-04630 | 0.241 |  | 0.241 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604085 | IRI-TT-003B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-004A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04753 | 2026-04631 | 0.277 | - | 0.277 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604087 | IRI-TT-004A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-004B | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04754 | 2026-04632 | 0.45 | - | 0.45 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604089 | IRI-TT-004B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-005A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04755 | 2026-04648 | 0.255 | - | 0.255 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604090 | IRI-TT-005A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-005B | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04756 | 2026-04633 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604091 | IRI-TT-005B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-010A | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04757 | 2026-04634 | 0.248 | - | 0.248 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606708 | IRI-TT-010A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0001B | TT-01B | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA + PT-100 3 FIOS (OHM´S PARA 4-20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | - | 0 a 300°C | 60 a 300 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05505 | 2026-04694 | 0.38 | - | 0.38 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11542223 | IRI-TT-01B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-02 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA + PT-100 3 FIOS (OHM´S PARA 4-20 mA) | UTILIDADES | ETE | TANQUE REATOR | INDICADOR TEMPERATURA | 0 a 50 ◦C | 0 a 50 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2025-09-25 | 2026-09-25 | 2024-08688 | 2025-09252 | 0.49 | - | 0.49 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11540641 | IRI-TT-02 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0003A | TT-03A | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04767 | 2026-04635 | 0.301 |  | 0.301 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11542224 | IRI-TT-03A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0003B.1 | TT-03B.1 | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA + PT-100 3 FIOS (OHM´S PARA 4-20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | - | 0 a 300°C | 60 a 300 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05506 | 2026-04691 | 0.36 | - | 0.36 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11542225 | IRI-TT-03B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0003D | TT-03D | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA + PT-100 3 FIOS (OHM´S PARA 4-20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | - | 0 a 300°C | 60 a 300 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05507 | 2026-04692 | 0.36 | - | 0.36 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11542226 | IRI-TT-03D | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0004 | TT-04 | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600◦C | 90 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04763 | 2026-04636 | 0.341 | - | 0.341 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606813 | IRI-TT-04 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0004B | TT-04B | VERDE | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA + PT-100 3 FIOS (OHM´S PARA 4-20 mA) | UTILIDADES | CALDEIRAS | CALDEIRA BIOMASSA | - | 0 a 300°C | 60 a 300 ◦C | - | X | - | - | SIM | 2026-05-16 | 2027-05-16 | 2025-05508 | 2026-04693 | 0.36 | - | 0.36 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11542227 | IRI-TT-04B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0007 | TT-07 | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04765 | 2026-04637 | 0.37 | - | 0.37 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604093 | IRI-TT-07 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0081 | TT-081 | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04759 | 2026-04638 | 0.361 | - | 0.361 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604094 | IRI-TT-081 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0010B | TT-10B | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04758 | 2026-04639 | 0.241 | - | 0.241 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604092 | IRI-TT-10B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0111 | TT-111 | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04760 | 2026-04640 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604096 | IRI-TT-111 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-0122B | TT-122B | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04761 | 2026-04641 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604097 | IRI-TT-122B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-2A-A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | INJETOR DE VAPOR | -200 a 600 ◦C | 100 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05501 | 2026-04642 | 0.269 | - | 0.269 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606652 | IRI-TT-2A-A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-2A-B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | INJETOR DE VAPOR | -200 a 600 ◦C | 100 a 130°C | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05502 | 2026-04643 | 0.249 | - | 0.249 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606651 | IRI-TT-2A-B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-2B-A | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | INJETOR DE VAPOR | -200 a 600 ◦C | 100 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05504 | 2026-04644 | 0.251 | - | 0.251 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606654 | IRI-TT-2B-A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-2B-B | - | VERMELHA | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | INJETOR DE VAPOR | -200 a 600 ◦C | 100 a 130 ºC | X | - | - | - | SIM | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-05503 | 2026-04645 | 0.291 | - | 0.291 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606653 | IRI-TT-2B-B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-3B | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 20255-05500 | 2026-04646 | 0.369 | - | 0.369 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606707 | IRI-TT-3B | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TT-601 | - | VERDE | TERMORRESISTENCIA PT-100 | MOAGEM | CFT | MACROPACK | - | -200 a 600°C | 90 a 130°C | - | - | - | X | NÃO | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 2025-04762 | 2026-04647 | 0.35 | - | 0.35 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11604098 | IRI-TT-601 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TUB-0001 | - | BRANCA | TURBIDIMETRO | LABORATÓRIO | ETA | TURBIDIMETRO | TURBIDIMETRO | 0 a 1000 NTU | 10 a 400 NTU | - | X | - | - | SIM | 2025-10-08 | 2026-10-08 | 2024-10276 | 2025-10096 | 9.9 | - | 9.9 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11599740 | IRI-TUB-0001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VAC-0011 | - | BRANCA | VACUÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | VACUÔMETRO | -760 a 0 mmHg | -400 a 0 mmHg | - | X | - | - | SIM | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2025-00084 | 2026-00092 | 7.7 | - | 7.7 | 10 | mmHg | APROVADO | NÃO | 11599791 | IRI-VAC-0011 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VAC-0013 | - | BRANCA | VACUÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | VACUÔMETRO | -760 a 0 mmHg | -400 a 0 mmHg | - | X | - | - | SIM | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2025-00085 | 2026-00093 | 7.6 | - | 7.6 | 10 | mmHg | APROVADO | NÃO | 11599793 | IRI-VAC-0013 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VAC-0017 | - | BRANCA | VACUÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | LABORATORIO | -760 a 0 mmHg | -400 a 0mmHg | - | X | - | - | SIM | 2026-02-24 | 2027-02-24 | 2025-00086 | 2026-01553 | 6.2 | - | 6.2 | 10 | mmHg | APROVADO | NÃO | 11600083 | IRI-VAC-0017 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VAC-0088 | - | BRANCA | VACUÔMETRO ANALOGICO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | VACUOMETRO ANALÂOGICO | -760 a 0 mmHg | -380 a 0 mmHg | - | X | - | - | SIM | 2025-12-04 | 2026-12-04 | 2024-11605 | 2025-11866 | 8.2 | - | 8.2 | 10 | mmHg | APROVADO | NÃO | 11599741 | IRI-VAC-0088 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VAC-0089 | - | BRANCA | VACUÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | VACUOMETRO ANALÂOGICO | -760 a 0 mmHg | -400 a 0 mmHg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 2025-04801 | 2026-05108 | 7.3 | - | 7.3 | 10 | mmHg | APROVADO | SIM | 11606709 | IRI-VAC-0089 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VAC-0090 | - | BRANCA | VACUÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | VACUOMETRO ANALÂOGICO | -760 a 0 mmHg | -400 a 0 mmHg | - | X | - | - | SIM | 2026-07-27 | 2027-07-27 | 2025-04802 | 2026-07825 | 9.1 | - | 9.1 | 10 | mmHg | APROVADO | NÃO | 11586905 | IRI-VAC-0090 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
VAC-0091 | - | BRANCA | VACUÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | VACUOMETRO ANALÂOGICO | -760 a 0 mmHg | -400 a 0 mmHg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 2025-04803 | 2026-05109 | 7.3 | - | 7.3 | 10 | mmHg | APROVADO | NÃO | 11604102 | IRI-VAC-0091 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VAC-0092 | - | BRANCA | VACUÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | VACUOMETRO ANALÂOGICO | -760 a 0 mmHg | -400 a 0 mmHg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 2025-04804 | 2026-05110 | 7.2 | - | 7.2 | 10 | mmHg | APROVADO | SIM | 11604103 | IRI-VAC-0092 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VAC-0093 | - | BRANCA | VACUÔMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VACUÔMETRO | VACUOMETRO ANALÂOGICO | -760 a 0 mmHg | -400 a 0 mmHg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 2025-05172 | 2026-05111 | 7.4 | - | 7.4 | 10 | mmHg | APROVADO | SIM | 11604104 | IRI-VAC-0093 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VISC-0001 | - | BRANCA | BANHO TERMOSTATICO DE VISCOSIDADE | LABORATÓRIO | DESENVASE | BANHO TERMOSTATICO DE VISCOSIDADE | BANHO TERMOSTATICO DE VISCOSIDADE | 0 a 120°C 0 a 1000s | 20 a 40 °c 200 a 1000s | - | X | - | - | SIM | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2025-00621 | 2026-00707 | 0.33 | - | 0.33 | 0.5 | °C | APROVADO | NÃO | 11606815 | IRI-VISC-001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VISC-0003 | - | BRANCA | VISCOSIMETRO | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | VISCOSIMETRO | VISCOSIMETRO | 1000 a 10000mPa-s | 2753 a 8,842mPa-s | - | X | - | - | SIM | 2026-04-28 | 2027-04-28 | 2025-03812 | 2026-04029 | 61 | - | 61 | - | °C | A DEFINIR | NÃO | 11606710 | IRI-VISC-003 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
VISC-001 | - | BRANCA | VISCOSIMETRO | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | VISCOSIMETRO | VISCOSIMETRO | 100 a 600000,0 mPa.s | 21.097 mPa.s | - | X | - | - | SIM | 2026-07-23 | 2027-07-23 | 2025-06951 | 2026-06816 | 168 | 15860 | 1.0593 | - | mPa.s | A DEFINIR | NÃO | 11599742 | IRI-VISC0001 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
WIT-1100A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO REFOGA - TQ 1100 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06040 | 2025-11556 | 4.22 | - | 4.22 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11599934 | IRI-WIT1100A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-1200A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO REFOGA- TQ 1200 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06041 | 2025-11557 | 6.41 | - | 6.41 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11599935 | IRI-WIT1200A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-1300A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO REFOGA - TQ 1300 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06042 | 2025-11558 | 3.69 | - | 3.69 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11540951 | IRI-WIT1300A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-1400A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO REFOGA - TQ 1400 | VOLPACK NOVA | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 2025-06043 | 2025-11565 | 5.25 | - | 5.25 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11540949 | IRI-WIT1400A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-1401A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1401 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-06-13 | 2027-06-13 | 2025-06044 | 2026-05853 | 4.67 | - | 4.67 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542304 | IRI-WIT1401A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
WIT-1500A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1500 VOLPACK NOVA | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 2025-06045 | 2025-11566 | 8.5 |  | 8.5 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11540952 | IRI-WIT1500A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-1600A | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 1600 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06046 | 2025-11559 | 4.11 | - | 4.11 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11599940 | IRI-WIT1600A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4001A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4001A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-07-19 | 2025-07174 | 2026-06754 | 1.83 | - | 1.83 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542237 | IRI-WIT4001A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
WIT-4002A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4002A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2025-03574 | 2025-11588 | 3.32 | - | 3.32 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542239 | IRI-WIT4002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4101A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4101A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-01-09 | 2027-01-09 | 2025-03580 | 2025-11591 | 8.2 | - | 8.2 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542243 | IRI-WIT4101A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4102A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4102A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-01-09 | 2027-01-09 | 2025-03581 | 2025-11592 | 4.08 | - | 4.08 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542245 | IRI-WIT4102A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4103A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4103A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-01-08 | 2027-01-08 | 2025-03582 | 2025-11593 | 4.47 | - | 4.47 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11556374 | IRI-WIT4103A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4105A | WIT-4303A | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4105A | BALANÇA DE TANQUE | 0 a 2.500 kg | 300 a 1500kg | - | X | - | - | SIM | 2026-01-08 | 2027-01-08 | INSTRUMENTO NOVO | 2025-11569 | 5.18 | - | 5.18 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11607341 | IRI-WIT4105A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4201A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4201A | BALANÇA DE TANQUE | 0 a 2.500 kg | 300 a 1500kg | - | X | - | - | SIM | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2025-07176 | 2025-11589 | 2.52 | - | 2.52 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542248 | IRI-WIT4201A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4202A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4202A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-04-05 | 2027-04-05 | 2025-03575 | 2026-03892 | 9.18 | - | 9.18 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542250 | IRI-WIT4202A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4301A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4301A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-07-19 | 2025-07175 | 2026-06755 | 6.5 | - | 6.5 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542253 | IRI-WIT4301A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
WIT-4302A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4302A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-01-08 | 2027-01-08 | 2025-06055 | 2025-11594 | 7.11 | - | 7.11 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542255 | IRI-WIT4302A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4401A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4401A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-07-19 | 2025-07173 | 2026-06751 | 6.31 | - | 6.31 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542259 | IRI-WIT4401A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
WIT-4402A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4402A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-07-19 | 2025-06904 | 2026-06752 | 5.06 | - | 5.06 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542261 | IRI-WIT4402A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
WIT-4501A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4501A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-07-19 | 2027-07-19 | 2025-06903 | 2026-06753 | 6.57 | - | 6.57 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11540948 | IRI-WIT4501A | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
WIT-4502A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4502A | BALANÇA DE TANQUE | 0 a 2.500 kg | 300 a 1500kg | - | X | - | - | SIM | 2025-12-29 | 2026-12-29 | 2025-07177 | 2025-11590 | 2.81 | - | 2.81 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542241 | IRI-WIT4502A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4601A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4601A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-04-05 | 2027-04-05 | 2025-03576 | 2026-03888 | 4.17 |  | 4.17 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11557027 | IRI-WIT4601A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4602A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4602A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-04-05 | 2027-04-05 | 2025-03577 | 2026-03889 | 4.17 | - | 4.17 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11557028 | IRI-WIT4602A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4701A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4701A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-04-05 | 2027-04-05 | 2025-03578 | 2026-03890 | 7.76 | - | 7.76 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11557032 | IRI-WIT4701A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-4702A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO MOLHOS | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 4702A | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 2000 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-04-05 | 2027-04-05 | 2025-03579 | 2026-03891 | 9.18 | - | 9.18 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11557033 | IRI-WIT4702A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5001A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5001 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 2025-06047 | 2025-11567 | 7.16 | - | 7.16 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542268 | IRI-WIT5001A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5002A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5002 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06048 | 2025-11560 | 10.87 | - | 10.87 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542270 | IRI-WIT5002A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5003A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5003 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 2025-06049 | 2025-11568 | 6.1 | - | 6.1 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542272 | IRI-WIT5003A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5101A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5101 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-27 | 2026-11-27 | 2025-11585 | 2025-11585 | 5.09 | - | 5.09 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542274 | IRI-WIT5101A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5102A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5102 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-27 | 2026-11-27 | 2025-11586 | 2025-11586 | 8.82 | - | 8.82 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542276 | IRI-WIT5102A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5103A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5103 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-27 | 2026-11-27 | 2025-11587 | 2025-11587 | 11.8 | - | 11.8 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11538078 | IRI-WIT5103A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5201A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5201 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06057 | 2025-11561 | 4.48 | - | 4.48 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542280 | IRI-WIT5201A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5202A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5202 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06050 | 2025-11562 | 8.68 | - | 8.68 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542282 | IRI-WIT5202A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5401A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5401 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06051 | 2025-11563 | 10.99 | - | 10.99 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542288 | IRI-WIT5401A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-5402A | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | ATOMATADOS | PREPARAÇÃO GERAL | TANQUE FORMULAÇÃO - TQ 5402 | BALANÇA DE TANQUE | 0 - 2.500 kg | 300 a 1500 kg | - | X | - | - | SIM | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 2025-06052 | 2025-11564 | 6.95 | - | 6.95 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11542290 | IRI-WIT5402A | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-8000 | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | ENVASE A | 0 .. 1050 kg | 250 .. 1050 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-27 | 2027-05-27 | 2025-06023 | 2026-04530 | 1.4 | - | 1.4 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11606641 | IRI-WIT-8000 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-8001 | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | MOAGEM | ASSÉPTICOS | JBT | ENVASE B | 0 .. 1050 kg | 250 .. 1050 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-27 | 2027-05-27 | 2025-06024 | 2026-04531 | 1.4 | - | 1.4 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11606642 | IRI-WIT-8001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-9000 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA A | 0 a 1.050 kg | 50 .. 350 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-14 | 2027-05-14 | 2025-04805 | 2026-04542 | 0.1 | - | 0.1 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11606711 | IRI-WIT-9000 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-9001 | - | VERDE | TRANSMISSOR DE PESO | MOAGEM | CFT | MACROPACK | CABEÇA B | 0 a 1.050 kg | 50 .. 350 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-14 | 2027-05-14 | 2025-04806 | 2026-04543 | 1.1 | - | 1.1 | 12.5 | kg | APROVADO | SIM | 11606712 | IRI-WIT-9001 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
MGOH-001 | - | VERDE | MEGOHMETRO DIGITAL | INSTRUMENTAÇÃO | CFT | - | - | 0 .. 5,5 GΩ | - | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-01801 | 0.547 | - | 0.547 | 13 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
TERMH-0001 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | MICROBIOLOGIA | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06115 | 0.4 | - | 0.4 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0002 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06116 | 0.22 | - | 0.22 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0003 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | ETE | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06117 | 0.33 | - | 0.33 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0004 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | DESENVASE | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06118 | 0.43 | - | 0.43 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0005 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | PRODUTO ACABADO | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06119 | 0.32 | - | 0.32 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0006 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | PREPARAÇÃO DE MOLHOS | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06120 | 0.43 | - | 0.43 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0007 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEB. MATERIA PRIMA | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06121 | 0.25 | - | 0.25 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0008 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | ETA | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06122 | 0.33 | - | 0.33 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0009 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | VOLPACK NOVA | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06123 | 0.35 | - | 0.35 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
TERMH-0010 | - | BRANCA | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | - | - | 0 .. 50°C 20 .. 90 %UR | 20 a 30°C 30 a 70 %UR | - | - | - | X | NÃO | 2026-06-16 | 2027-06-16 | INSTRUMENTO NOVO | 2026-06124 | 0.43 | - | 0.43 | 0.5 | °C | APROVADO | SIM | Criar | Criar | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO
WIT-8200 | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | ENVASE A | 0 a 1.050 kg | 210 a 1050 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-27 | 2026-11-27 | 2025-06025 | 2026-05070 | 1.4 | - | 1.4 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11540947 | IRI-WIT-8200 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
WIT-8201 | - | VERDE | TRANSMISSOR INDICADOR DE PESO | MOAGEM | ASSÉPTICOS | POLPA TROPICAL | ENVASE B | 0 a 1.050 kg | 210 a 1050 kg | - | X | - | - | SIM | 2026-05-27 | 2026-11-27 | 2025-06026 | 2026-05092 | 1.4 | - | 1.4 | 12.5 | kg | APROVADO | NÃO | 11542219 | IRI-WIT-8201 | SUPORTY | BRUNO FARIA | NO PRAZO
ESC-0011 | - | BRANCA | ESCALA | LABORATÓRIO | RECEBIMENTO MATERIAIS | ESCALA | ESCALA GRADUADA | 0 .. 1500 mm | 300 .. 1500 mm | - | - | - | X | NÃO | 2026-07-02 | 2027-07-02 | 2025-04680 | 2026-05900 | 0.57 | - | 0.57 | - | mm | A DEFINIR | NÃO | 11606689 | IRI-ESC-0011 | SUPORTY | PEDRO TELES | NO PRAZO

## REVISÃO
|  | HISTÓRICO DE REVISÃO | Fábrica: Nerópolis Pilar: MRE Capítulo: Calibração | Revisão: 07 Elaborado por: Rodrigo Lima Revisado por: Deniscley Caldeira da Silva Aprovado por: Bruno Ferreira de Faria Elaborado em: 21/09/2017 Revisado em: 28/05/2026 Código: AN-NR-MAN-1001
VERSÃO | DATA | MOTIVO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL | ÁREA
00 | 2017-09-21 | Criação do documento. | Rodrigo Lima | MAN
07 | 2026-05-28 | Acrescentado coluna com nome do responsável por validar o cerificado, e outra com a cor da etiqueta de calibração. | Deniscley Caldeira da Silva | MAN

## Planilha1 (hidden)
INSTRUMENTOS COM FREQUENCIA ALTERADA | CERTIFICADOS VÁLIDO SEMESTRAL | PENDECIA CORREÇÃO DE PERIODICIDADE
115 | 53 | 62

## APOIO (hidden)
LOGÍSTICA | ATOMATADOS | ÁREAS NÃO PRODUTIVAS | CEREAIS | UTILIDADES | ALMOXARIFADO | LABORATÓRIO | INSTRUMENTAÇÃO | MOAGEM
BALANÇA | PREPARAÇÃO MOLHOS | ALMOXARIFADO | ESTERILIZADOR 170g | CALDEIRAS | ALMOXARIFADO | ETA | SALA DE AUTOMAÇÃO | ASSÉPTICOS
| PREPARAÇÃO GERAL |  | ESTERILIZADOR RECART | ETA | ALMOXARIFADO | ETE |  | UHVS
| ENVASE POUCH |  | ESTERILIZADOR 1,7Kg | ETE |  | MICROBIOLOGIA |  | CFT
| VOLPACK NOVA |  | ESTERILIZADOR POUCH | CASA DE BOMBAS |  | VOLPACK NOVA
| ENVASE TETRA |  | ENVASE POUCH | COMPRESSORES |  | PREPARAÇÃO DE MOLHOS
| PASTEURIZADORES |  | ENVASE 170G | VASO DE PRESSÃO |  | PRODUTO ACABADO
| CIP |  | ENVASE 1,7Kg | BARRAGEM |  | RECEB. MATERIA PRIMA
| OUTROS |  | ENVASE RECART | EBE |  | RECEBIMENTO MATERIAIS
| VOLPAK |  | OUTROS | STOP GÁS |  | SALA DA QUALIDADE
| VOLPAK NOVA |  | BENEFICIAMENTO MILHO |  |  | MOLHOS
--- | --- |  | RECART | --- |  | LAVOURA
|  |  | SELEÇÃO DE CEREAIS |  |  | DESENVASE
RINSSER
BENEFICIAMENTO MILHO